ODONTOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paciento kėdė |  |
| 1.1.1 | Kėdės maitinimas | 230 (±10) V, 50/60 Hz |
| 1.1.2 | Kėdės keliamoji galia | Ne mažiau kaip 180 kg |
| 1.1.3 | Automatinis stabdis | Automatinis judesio stabdymas esant kliūčiai |
| 1.1.4 | Apmušalas | Besiūlis, atsparus dezinfekcijai |
| 1.1.5 | Padėtys | Ne mažiau kaip 2 programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |
| 1.1.6 | Galvos atlošas | Reguliuojamas ne mažiau kaip 2 ašimis |
| 1.1.7 | Porankiai | Abiejose pusėse, dešinysis pasukamas ne mažiau kaip 90° arba nulenkiamas |
| 1.1.8 | Ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |
| 1.1.9 | Kojūgalis | Nuimamas, su skaidre apsaugine plėvele |
| 1.1.10 | Komunikacijos | Suspausto oro, siurbimo, vandens tiekimo, nuotekų, elektros prijungimai integruoti į įrenginį |
| 1.1.11 | Tvirtinimas | Kėdė neturi būti netvirtinama prie grindų |
| 1.1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis |  |
| 1.2.1 | Instrumentai | 1) ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras+vanduo); 2) rankovė turbininiam antgaliui su integruotu LED arba lygiaverčiu apšvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su integruotu LED arba lygiaverčiu apšvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; 5) rankovė diodinei polimerizacijos lempai. |
| 1.2.2 | Gydytojo instrumentų bloko reguliavimas | Aukščio reguliavimas su autonomine fiksacija |
| 1.2.3 | Pedalas | Kojinis valdymo pedalas, su vandens valdymu |
| 1.2.4 | Vandens kiekio reguliavimas | Reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai |
| 1.2.5 | Instrumentų rankovių plovimas | Vidinė plovimo funkcija |
| 1.2.6 | Odontologo darbo instrumentų padėklas | Ne mažesnis kaip 290x430 mm, nerūdijančio plieno, pasukamas |
| 1.2.7 | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos | 1) kėdės aukščio ir padėčių valdymo mygtukai; 2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai; 3) vandens pripildymo į stikline, spjaudyklės nuplovimo mygtukai; 4) ne mažiau kaip 4 mikrovariklio bei skalerio parametrų režimai; 5) mikrovariklio sūkių ir sukimo momento jėgos programavimo mygtukai; 6) ekranas. |
| 1.2.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.3 | Asistento instrumentų dalis |  |
| 1.3.1 | Spjaudyklės blokas | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės pagrindo, nesikilnoja kartu su kėde. |
| 1.3.2 | Laikiklis | Ne mažiau kaip 3 lizdų keičiamos padėties instrumentų laikiklis |
| 1.3.3 | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos | 1) kėdės aukščio ir padėčių valdymo mygtukai; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai; 3) vandens pripildymo į stikline, spjaudyklės nuplovimo mygtukai; |
| 1.3.4 | Instrumentai | 1) seilių ir dulkių siurbimo rankovės su antgaliais; 2) ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras+vanduo); |
| 1.3.5 | Instrumentų aušinimo sistema | Integruota švaraus vandens sistema instrumentų aušinimui. Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 l. |
| 1.3.6 | Spjaudyklės indas | Grūdinto stiklo, keramikinis arba lygiavertis |
| 1.3.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.4 | Apšvietimo sistema |  |
| 1.4.1 | Šviestuvas | Bešešėlinis, LED apšvietimas arba lygiavertė technologija |
| 1.4.2 | Intensyvumas | Ne mažiau kaip 30 000 lux, reguliuojamas iš gydytojo, asistento pulto arba pačio šviestuvo. |
| 1.4.3 | Valdymas | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |
| 1.4.4 | Spalvos temperatūra | 5000–5500 K ribose |
| 1.4.5 | Lygiai | Ne mažiau kaip 3 intensyvumo lygiai |
| 1.4.6 | Kompozito režimas | Būtinas. Reguliuojamas iš gydytojo, asistento pulto arba pačio šviestuvo. |
| 1.4.7 | Reguliavimas | Ne mažiau kaip 3 ašimis |
| 1.4.8 | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių |
| 1.4.9 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | Ne mažiau kaip 90 |
| 1.4.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.5 | Mikrovariklis su apšvietimu |  |
| 1.5.1 | Tipas | Bešepetėlinis |
| 1.5.2 | Sukimo momentas | Ne mažiau kaip 2,5 Ncm |
| 1.5.3 | Sūkiai | Sūkių diapazonas ne siauresnis kaip 100–40 000 aps./min. |
| 1.5.4 | Endo funkcija | Būtina |
| 1.5.5 | Režimas | Dvigubo judesio (recipro) sukimo režimas |
| 1.5.6 | Aušinimas | Vidinis oro/vandens |
| 1.5.7 | Šviesos šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas |
| 1.5.8 | Sterilizacija | Ne mažesnėje kaip 135 °C temperatūroje |
| 1.5.9 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.6 | Kampinis antgalis |  |
| 1.6.1 | Aušinimas | Vidinis |
| 1.6.2 | Sūkių perdavimo santykis – 1:1 | Būtina |
| 1.6.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |
| 1.6.5 | Sterilizacija | Būtina |
| 1.6.6 | CE ženklinimas | Būtina |
| 1.6.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.7 | Turbininis antgalis |  |
| 1.7.1 | Oro/vandens aušinimas | Iš ne mažiau kaip 4 taškų |
| 1.7.2 | Sūkiai | Ne mažiau kaip 300 000 aps./min. |
| 1.7.3 | Galia | Ne mažiau kaip 18 W |
| 1.7.4 | Antgalyje integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas | Būtina |
| 1.7.5 | Jungtis | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojamas su jungtimi |
| 1.7.6 | Sterilizacija | Būtina |
| 1.7.7 | CE ženklinimas | Būtina |
| 1.7.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.8 | Ultragarsinis skaleris |  |
| 1.8.1 | Tipas | Pjezokeraminio tipo ultragarsinis skaleris arba lygiavertis |
| 1.8.2 | Įmontuotas į odontologinį įrenginį | Būtina |
| 1.8.3 | Dažnis | Ne mažesnėse ribose kaip 28–36 kHz |
| 1.8.4 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Būtina |
| 1.8.5 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.9 | Diodinė polimerizavimo lempa |  |
| 1.9.1 | LED arba lygiavertė | Būtina |
| 1.9.2 | Šviesolaidis | Ne mažiau kaip 7.5 mm skersmens |
| 1.9.3 | Galingumas | Ne mažiau kaip 1600 mW/cm2 |
| 1.9.4 | Bangos ilgis | Ne mažiau kaip 420 - 480 nm |
| 1.9.5 | Galingumo režimai | Ne mažiau kaip 3 galingumo režimai |
| 1.9.6 | Turi būti paženklinti CE | Būtina |
| 1.9.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.9 | Kėdutė |  |
| 1.9.1 | Aukštis | Reguliuojamas |
| 1.9.2 | Tipas | Balno tipo. Sėdimoji dalis iš 2 atskirų dalių, su reguliuojamu tarpu tarp jų. |
| 1.9.4 | Kampas | Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas |
| 1.9.5 | Judėjimas | Ne mažiau kaip 5 ratukų |
| 1.9.6 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 1.10 | Kiti reikalavimai |  |
| 1.11 | Instrukcija | Lietuvių kalba |
| 1.12 | Montavimas, instaliavimas, išbandymas | Būtina |
| 1.13 | Personalo apmokymas | Būtina |
| 1.14 | CE ženklinimas | Siūloma įranga turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Pateikiami CE sertifikatai. |

PASTABOS:

1.  Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius).

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.