Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas parametrui | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Klausos ribos nustatymas kompiuteriniu audiometru maketą sudaro: |  |  |  |
| 1. | Multifunkcinis matavimo prietaisas: |  |  |
| 1.1. | Grafinis ekranas | ne mažesnis kaip 7 cm, spalvotas |  |
| 1.2. | Įvestis | ne mažiau kaip 3 (turi būti galimybė naudoti vienu metu) |  |
| 1.3. | Multifunkciniame matavimo prietaise turi būti integruoti: | Apsauginiai lizdai ne mažiau kaip U , I , P ir E arba lygiaverčių tipų lizdai. K tipo NiCr-Ni arba lygiaverčio tipo lizdas temperatūros zondui. |  |
| 1.4. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip du matavimo režimai, ne siauresniuose kaip nuo –200 °C iki +200 °C ir nuo –200 °C iki +1200 °C intervaluose. |  |
| 1.5. | Įtampos matavimo tikslumas | Ne mažiau kaip šie matavimo režimai: 1) ±0,1 V, 2) ±0,3 V, 3) ±1 V, 4) ±3 V, 5) ±10 V, 6) ±30 V. |  |
| 1.6. | Srovės stiprio matavimo tikslumas | Ne mažiau kaip šie matavimo režimai: 1) ±0,03 A, 2) ±0,1 A, 3) ±0,3 A, 4) ±1 A, 5) ±3 A. |  |
| 1.7. | VNC serveris | Turi būti integruotas. |  |
| 1.8. | Baterijos veikimo laikas | Ne trumpesnis kaip 8 val. |  |
| 1.9. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 2. | Klausos slenksčio adapteris: |  |  |
| 2.1. | Klausos slenksčio adapteris turi turėti: | Garso generatorių su reguliuojamu dažniu ir amplitude. |  |
| 2.2. | Signalo išvedimas | Signalas išvedamas į 3,5 mm stereo lizdą. |  |
| 2.3. | Dažnis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 21 Hz iki 29 834 Hz. Reguliuojamas ne didesniu kaip pusės tono žingsniu. |  |
| 2.4. | Garsumas | Ne siauresniame intervale kaip nuo –64 dB iki 0 dB (santykinis lygis). |  |
| 2.5. | Maksimalus išvesties lygis ausinėse | Ne didesnis kaip 30 mV tarp smailių. |  |
| 2.6. | Iškraipymo koeficientas | Ne didesnis kaip 0,5 proc. |  |
| 2.7. | Matmenys | Ne didesni kaip 65 mm x 51 mm x 27 mm. |  |
| 2.8. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 3. | Ausinės (5 vnt.): |  |  |
| 3.1. | Kištukas | Turi būti 3,5 mm mini lizdo kištukas. |  |
| 3.2. | Korpusas | Su uždaru kaušelių slopinančiu išorinį triukšmą. |  |
| 3.3. | Garsumas | Ne siauresniame kaip nuo –14 dB iki 50 dB intervale. |  |
| 3.4. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip mėn. |  |
| 4. | Universalus matavimo elementas biologiniams tyrimams (5 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Ekranas | Ne mažiau kaip 7 x 25 šviesos diodų vienetams rodyti. |  |
| 4.2. | Jutikliai | Keičiami jutikliai leidžia matuoti ne mažiau kaip šiuos biologinius dydžius: 1) Kraujo pulsą, 2) Odos atsparumą, 3) Kraujospūdį, 4) Reakcijos laiką, 5) Klausos slenkstį, 6) pH vertę, 7) Temperatūrą, 8) Su klimatu susijusius parametrus (tokius kaip santykinę oro drėgmę, apšvietą, atmosferos slėgį), 9) O2 ir CO2 koncentracijas, 10) Įtampą. |  |
| 4.3. | USB įvadas | Suderinamas ne mažiau kaip su USB 1.1 ir 2.0 versijomis. |  |
| 4.4. | Maitinimas | Turi būti įtampa 230 V ir dažnis 50/60 Hz. |  |
| 4.5. | Matmenys | Ne didesni kaip 20 cm x 21 cm x 23 cm. |  |
| 4.6. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 5. | Stovas (stovo pagrindas, stovo strypas, S formos laikiklis, universalus spaustukas): |  |  |
| 5.1. | Pagrindo forma | Turi būti V formos. |  |
| 5.2. | Pagrindo šonų ilgis | Ne mažesnis kaip 20 cm. |  |
| 5.3. | Pagrindo laikiklio plotis stovo strypams | Ne mažesnis kaip 8 mm ir ne didesnis kaip 14 mm. |  |
| 5.4. | Strypo ilgis | Ne didesnis kaip 75 cm. |  |
| 5.5. | Strypo diametras | Ne mažesnis kaip 10 mm |  |
| 5.6. | Strypo medžiaga | Korozijai atspari iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5.7. | S formos laikiklio sujungimo būdas | Turi būti strypų ir vamzdelių sujungimas statmenai. |  |
| 5.8. | S formos laikiklio „žandikaulio“ plotis | Ne mažesnis kaip 14 mm. |  |
| 5.9. | Universalaus spaustuko užspaudimo plotis | Ne mažesnis kaip nuo 0 mm iki 80 mm. |  |
| 5.10. | Universalaus spaustuko bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 25 cm. |  |
| 5.11. | Universalaus spaustuko strypo skersmuo | Ne mažesnis kaip 10 mm. |  |
| 5.12. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). Techninės specifikacijos (Priedas Nr. 1) 1.8 ir 3.3 punktuose nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai pagrindžia, kad pirkimas laikomas žaliuoju – siekiama įsigyti prekes, kurių sudedamosios dalys yra daugkartinio naudojimo, lengvai keičiamos ir saugios sveikatai, todėl prekės turi atitikti toliau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami jų atitiktį pagrindžiantys dokumentai (jei prašoma):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimas, kad multifunkcinis matavimo prietaisas turėtų ne trumpesnį kaip 8 val. baterijos veikimo laiką (techninės specifikacijos 1.8 p.), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 p., nes baterijos yra daugkartinio naudojimo ir lengvai keičiamos. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 1.8 p. reikalavimą patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, aprašą, naudojimo instrukciją ar lygiavertį dokumentą). |
| 2. | Reikalavimas, kad audiometro komplekte būtų uždaro tipo, išorinį triukšmą slopinančios ausinės (techninės specifikacijos 3.3 p.), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.3 p., nes mažina triukšmo poveikį ir riziką sveikatai. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 3.3 p. reikalavimą patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, aprašą, naudojimo instrukciją ar lygiavertį dokumentą). |