Pirkimo sąlygų 9 priedas

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

(PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI)

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „10 Priedas Skaičiuoklė“).

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 630 000 Eur su PVM, PsetMax lygi 1200 000,56 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas / taikymo būdas | Vertinimo reikšmė (kriterijaus svoris arba parametro maksimalus balas) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKaina = 58 |
| Antras kriterijus: Techninio pranašumo (kokybės) kriterijus (Qi), sudaromas iš techninių parametrų T1–T10 | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKokybe = 42 |
| Pirmas parametras (T1) Maksimali rentgeno vamzdžio srovė atliekant fluoroskopiją, mA. Min reikšmė: 180 mA ir mažiau, Max reikšmė: 250 mA ir daugiau (Max - max balų, Min - 0 balų) | Linijinis proporcinis | S1= 3,3 |
| Antras parametras (T2) Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa, MHU Min reikšmė: 3.7 MHU, Max reikšmė: 6.4 MHU ir daugiau (Max - max balų, Min - 0 balų) | Linijinis proporcinis | S2= 5 |
| Trečias parametras (T3) Anodo aušinimo pajėgumas ne mažesnis negu 1.7 MHU/min | Statinis: (yra/nėra) | S3= 4 |
| Ketvirtas parametras (T4) Sistema turi turėti dirbtiniu intelektu (AI) pagrįstą vaizdo triukšmo mažinimo/ dozės optimizavimo funkciją. | Statinis: (yra/nėra) | S4= 2 |
| Penktas parametras (T5) Vaizdo jutiklio elemento atstumo žingsnis (pitch), µm Min reikšmė: 154 µm ir mažiau, Max reikšmė: 200 µm (Min – max balų, max – 0 balų) | Linijinis proporcinis | S5= 6,55 |
| Šeštas parametras (T6) Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis ne mažesnis negu 16 bitų | Statinis: (yra/nėra) | S6= 5,6 |
| Septintas parametras (T7) Angiografinis paciento stalas į užprogramuotas pozicijas gali judėti automatiškai (pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą) | Statinis: (yra/nėra) | S7= 3 |
| Aštuntas parametras (T8) Tyrimų patalpoje (operacinėje) sistemos valdymo pultas turi būti su lietimui jautriu valdymu, leidžiančiu valdyti paciento monitorių, ir montuojamas bet kurioje angiografinio stalo pusėje | Statinis: (yra/nėra) | S8= 3,1 |
| Devintas parametras (T9) Angiografinio paciento stalo išilginis paciento padengimas rentgeno lauku, cm Min reikšmė: 187 cm, Max reikšmė: 210 cm ir daugiau (Max - max balų, Min - 0 balų) | Linijinis proporcinis | S9= 4,35 |
| Dešimtas parametras (T10) Angiografinio paciento stalo skersinio (lateralinio) judėjimo diapazonas ne mažesnis kaip ±17 cm | Statinis: (yra/nėra). | S10= 5,1 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

Qi – kokybės kriterijaus balas, apskaičiuojamas kaip atskirų techninių parametrų Ti suma, atspindinti pasiūlymo techninį pranašumą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus ir jų reikšmingumą: Qi = Σ Ti. Kiekvienam techniniam parametrui nustatytas maksimalus galimas balų skaičius Sᵢ, kuris apibrėžia atitinkamo parametro reikšmingumą techninio pranašumo vertinime. Parametrai T3, T4, T6, T7, T8 ir T10 neturi skaitinės išraiškos ir vertinami dvejetainiu principu: • jei pasiūlymas atitinka parametro aprašyme nurodytą techninį sprendimą – suteikiamas atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius Si; • jei neatitinka – suteikiama 0 balų. Parametrų T1, T2, ir T9 vertinimas atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos skaičiuoklėje aprašytą „MAX – maksimalus balų skaičius, MIN – 0 balų“ vertinimo principą, naudojant jam matematiškai ekvivalentišką tiesioginės proporcijos formulės išraišką, kai orientacinėms parametro reikšmėms nustatomos minimali ir maksimali galimos reikšmės. Parametro T5 vertinimas atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos skaičiuoklėje aprašytą „MAX – 0 balų, MIN – maksimalus balų skaičius“ vertinimo principą, naudojant jam matematiškai ekvivalentišką tiesioginės proporcijos formulės išraišką, kai orientacinėms parametro reikšmėms nustatomos minimali ir maksimali galimos reikšmės. Parametrų T1, T2, ir T9 vertinimas atliekamas taikant linijinį proporcinį metodą, kai balai apskaičiuojami proporcingai pasiūlytos parametro reikšmės padėčiai tarp metodikoje nustatytų orientacinių ribų, taikant parametrui nustatytą maksimalų balų skaičių Sᵢ. Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyta parametro reikšmė viršija metodikoje nustatytą orientacinę maksimalią reikšmę, balai apskaičiuojami taikant tą pačią skaičiavimo formulę, įrašant nustatytą maksimalią reikšmę ir suteikiamų balų skaičius negali viršyti atitinkamam parametrui nustatyto maksimalaus balų skaičiaus Sᵢ. Tiekėjų balai apskaičiuojami pagal formulę: Ti=Tv-TminTmax-Tmin×Si, kur Tv– tiekėjo pasiūlyta parametro reikšmė, Tminir Tmax– metodikoje nustatytos orientacinės parametro reikšmės, o Si– atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius. Parametro T5 vertinimas atliekamas taikant linijinį proporcinį metodą, kai balai apskaičiuojami proporcingai pasiūlytos parametro reikšmės padėčiai tarp metodikoje nustatytų orientacinių ribų, taikant parametrui nustatytą maksimalų balų skaičių Sᵢ. Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyta parametro reikšmė yra mažesnė už metodikoje nustatytą orientacinę minimalią reikšmę, balai apskaičiuojami taikant tą pačią skaičiavimo formulę, įrašant nustatytą minimalią reikšmę ir suteikiamų balų skaičius negali viršyti atitinkamam parametrui nustatyto maksimalaus balų skaičiaus Sᵢ. Ti=Tmax-TvTmax-Tmin×Si

Galutinis ekonominio naudingumo įvertinimas

Bendras pasiūlymo ekonominio naudingumo balas apskaičiuojamas sudedant kainos ir techninių pranašumų kriterijų balus. Ekonomiškai naudingiausiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią bendrą balų skaičių.

____________________