{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Automatinė fiksavimo ir dekalcinavimo sistema"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Tiekėjų pasiūlymai, pastabos"]
[]
["1.1.","Fiksavimo ir dekalcinavimo sistema kauliniams audiniams"]
["1.1.1.","Paskirtis (taikymas) - skirta automatiniam kaulinių audinių fiksavimui ir dekalcinavimui."]
["1.1.2.","Automatiškai atliekamų kaulinių audinių paruošimo fazių skaičius - ne mažiau kaip 4 "]
["1.1.3.","Reagentų ir plovimo skysčių talpų skaičius - ne mažiau kaip 4 "]
["1.1.4.","Atvira reagentams sistema, galinti su EDTA ir rūgšties pagrindu paruoštais reagentais - būtina"]
["1.1.5.","Sistemos našumas - ne mažiau 30 standartinio dydžio histologinių kasečių, ne mažiau kaip 15 „mega“ standarto kasečių"]
["1.1.6.","Galimybė keisti proceso protokolą pasirenkant temperatūrą, laiką - būtina"]
["1.1.7.","Reagentų maišymas proceso kameroje - būtina"]
["1.1.8.","Automatinis proceso kameros užpildymas ir nupylimas reagentais bei tirpalais - būtina"]
["1.1.9.","Nepriklausomai viena nuo kitos pasirenkamos fiksavimo ir dekalcinavimo procesų temperatūrų reguliavimo ribos - ne mažesniame kaip 20-55 C diapazone"]
["1.1.10.","Galimybė prijungti įrangą prie ištraukiamosios ventiliacijos - būtina"]
["1.1.11.","Sensorinis grafinis valdymo monitorius - būtina"]
["1.1.12.","Galimybė išsaugoti procesų eigos protokolus prietaiso atmintyje arba išoriniame serveryje - būtina"]
["1.1.13.","Kelių lygmenų prieiga procesoriaus valdymui ir programavimui (atskiri slaptažodžiai vartotojų grupei ir administratoriui ) - būtina"]
["1.1.14.","Vidinė baterija arba išorinis nepertraukiamos energijos šaltinis, užtikrinanatys saugų proceso valdymą dingus elektros energijai - būtina"]
["1.1.15.","Komplektacija - stovas 30-čiai standartinių kasečių - būtina"]
["1.1.16.","Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas - Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą."]
["1.1.17.","Prekės žymėjimas CE ženklu - Būtinas"]
["1.1.18.","Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu."]
["1.1.19.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis: Ne mažiau kaip 2 metai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas."]