Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

I PIRKIMO DALIS

ELEKTROCHIRURGINIO GENERATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius įrodymus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrochirurginis generatorius su priedais, 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Valdymas | Mikroprocesorinis | Valdymas – mikroprocesorinis: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Standartinių programų skaičius prietaise | ≥ 14 | Standartinių programų skaičius prietaise: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Individualių programų išsaugojimas | ≥ 40 | Individualių programų išsaugojimas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema | Būtina | Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Generatoriaus klaidų rodymas ekrane | Būtina | Generatoriaus klaidų rodymas ekrane: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Ekranas | 6.1. Spalvotas; 6.2. Lietimui jautrus. | Ekranas: 6.1. Spalvotas: [nurodyti taip/ne]; 6.2. Lietimui jautrus: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Ekrano įstrižainė | ≥ 7“ | Ekrano įstrižainė: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Galimybė vienu metu prijungti monopolinį ir bipolinį instrumentus | Būtina | Galimybė vienu metu prijungti monopolinį ir bipolinį instrumentus: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Bipolinės koaguliacijos funkcija | Automatinė | Bipolinės koaguliacijos funkcija: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Galimybė prijungti dūmų ištraukimo aparatą | Būtina | Galimybė prijungti dūmų ištraukimo aparatą: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Monopolinių prijungimo lizdas | ≥ 2 | Monopolinių prijungimo lizdas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Bipolinis prijungimo lizdas | ≥ 1 | Bipolinis prijungimo lizdas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Aparato valdymas: |  |  |  |
| 13.1 | Monopolinio pjovimo ir koaguliacijos režimuose turi būti galimybė aparatą valdyti | 13.1. Tiesiogiai aktyviu elektrodu - turi būti galima prijungti elektrodų rankeną su 2 valdymo mygtukais; 13.2. Kojiniu valdymo pedalu. | Monopolinio pjovimo ir koaguliacijos režimuose galimybė aparatą valdyti: 13.1. Tiesiogiai aktyviu elektrodu - turi būti galima prijungti elektrodų rankeną su 2 valdymo mygtukais: [nurodyti taip/ne]; 13.2. Kojiniu valdymo pedalu: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.2 | Bipolinės koaguliacijos režime | Kojiniu valdymo pedalu arba automatinės koaguliacijos funkcijos būdu | Bipolinės koaguliacijos režime: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.3 | Išėjimo srovės (monopoliniuose ir bipoliniame režimuose) galia nustatoma ir koreguojama lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina | Išėjimo srovės (monopoliniuose ir bipoliniame režimuose) galia nustatoma ir koreguojama lietimui jautraus ekrano pagalba: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Apsaugos klasė | I | Apsaugos klasė – I: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Įrangos tipas | CF, atsparus defibriliacijai | Įrangos tipas – CF, atsparus defibriliacijai: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Galingumas: |  |  |  |
| 16.1. | Monopolinis pjovimas | ≥ 400 W | Monopolinis pjovimas: [nurodyti konkrečiai] W | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16.2. | Monopolinė koaguliacija | ≥ 200 W | Monopolinė koaguliacija: [nurodyti konkrečiai] W | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16.3. | Bipolinė koaguliacija | ≥ 120 W | Bipolinė koaguliacija: [nurodyti konkrečiai] W | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Priedai: |  |  |  |
| 17.1. | Kabelis | 17.1.1. Vienkartiniams neutraliems elektrodams; 17.1.2. Daugkartinio naudojimo; 17.1.3. Sterilizuojamas; 17.1.4. Ilgis ≥ 4 m | Kabelis: 17.1.1. Vienkartiniams neutraliems elektrodams: [nurodyti taip/ne]; 17.1.2. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.1.3. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]; 17.1.4. Ilgis [nurodyti konkrečiai] m | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.2. | Vienkartinis neutralus paciento elektrodas | 17.2.1. Elektrodo paviršius padalintas; 17.2.2. Kontaktinis paviršius ≥ 105 cm2, be jungiamojo laido; 17.2.3. Pakuotėje – ne mažiau 50 vnt. | Vienkartinis neutralus paciento elektrodas: 17.2.1. Elektrodo paviršius padalintas: [nurodyti taip/ne]; 17.2.2. Kontaktinis paviršius – [nurodyti konkrečiai] cm2, be jungiamojo laido – [nurodyti taip/ne]; 17.2.3. Pakuotėje: [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.3. | Monopolinių elektrodų rankena | 17.3.1. Su ne mažiau kaip 2 mygtukais; 17.3.2. Rankinio pjovimo ir koaguliacijos valdymui; 17.3.3. Rankena skirta standartiniams 4 Ø mm elektrodams; 17.3.4. Daugkartinio naudojimo; 17.3.5. Sterilizuojama; 17.3.6. Ilgis ≥ 4 m; 17.3.7. Kiekis – ne mažiau 2 vnt. | Monopolinių elektrodų rankena: 17.3.1. [nurodyti konkrečiai] mygtukai; 17.3.2. Rankinio pjovimo ir koaguliacijos valdymui: [nurodyti taip/ne]; 17.3.3. Rankena skirta standartiniams 4 Ø mm elektrodams: [nurodyti taip/ne]; 17.3.4. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.3.5. Sterilizuojama: [nurodyti taip/ne]; 17.3.6. Ilgis [nurodyti konkrečiai] m; 17.3.7. Kiekis: [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.4. | Monopolinis elektrodas | 17.4.1. Lanceto arba peilio formos 17.4.2. Elektrodo darbinis ilgis 25 mm ± 2 mm; 17.4.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.4.4. Daugkartinio naudojimo; 17.4.5. Sterilizuojamas; 17.4.6. Pakuotėje - ne mažiau 5 vnt. | Monopolinis elektrodas: 17.4.1. Lanceto arba peilio formos: [nurodyti konkrečiai kuris]; 17.4.2. Elektrodo darbinis ilgis [nurodyti konkrečiai] mm; 17.4.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.4.4. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.4.5. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]; 17.4.6. Pakuotėje: [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.5. | Monopolinis elektrodas | 17.5.1. Adatos formos 17.5.2. Elektrodo darbinis ilgis nuo ne mažiau 10 mm ± 2 mm iki ne daugiau 20 mm 17.5.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.5.4. Daugkartinio naudojimo; 17.5.5. Sterilizuojamas. | Monopolinis elektrodas: 17.5.1. Adatos formos 17.5.2. Elektrodo darbinis ilgis nuo [nurodyti konkrečiai] mm iki [nurodyti konkrečiai] mm 17.5.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.5.4. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.5.5. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.6. | Prailgintas monopolinis elektrodas lanceto formos | 17.6.1. Elektrodo darbinio koto ilgis 10 cm ± 2 cm, o darbinis ilgis - ne mažiau kaip 18 mm ir ne daugiau kaip 25 mm; 17.6.2. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.6.3. Daugkartinio naudojimo; 17.6.4. Sterilizuojamas. | Prailgintas monopolinis elektrodas lanceto formos: 17.6.1. Elektrodo darbinio koto ilgis: [nurodyti konkrečiai] cm, o darbinis ilgis [nurodyti konkrečiai] mm; 17.6.2. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.6.3. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.6.4. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.7. | Prailgintas monopolinis elektrodas rutulio formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai | 17.7.1. Elektrodo darbinio koto ilgis 12 cm ± 2 cm; 17.7.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 5 mm ± 2 mm. 17.7.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.7.4. Daugkartinio naudojimo; 17.7.5. Sterilizuojamas. | Prailgintas monopolinis elektrodas rutulio formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai: 17.7.1. Elektrodo darbinio koto ilgis: [nurodyti konkrečiai] cm; 17.7.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. 17.7.3. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.7.4. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.7.5. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.8. | Prailgintas monopolinis elektrodas puslankio formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai | 17.8.1. Elektrodo darbinio koto ilgis 12 cm ± 2 cm; 17.8.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 10 mm ± 2 mm. Kiekis – 1 vnt. 17.8.3. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 15 mm ± 2 mm. Kiekis – 1 vnt. 17.8.4.Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.8.5. Daugkartinio naudojimo; 17.8.6. Sterilizuojamas. | Prailgintas monopolinis elektrodas puslankio formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai: 17.8.1. Elektrodo darbinio koto ilgis [nurodyti konkrečiai] cm; 17.8.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kiekis – 1 vnt.: [nurodyti taip/ne]; 17.8.3. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kiekis – 1 vnt.: [nurodyti taip/ne]; 17.8.4.Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.8.5. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.8.6. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.9. | Prailgintas monopolinis elektrodas burės formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai | 17.9.1. Elektrodo darbinio koto ilgis 11,5 cm ± 1 cm; 17.9.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 10 mm ± 2 mm. Kiekis – 1 vnt. 17.9.3. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 15 mm ± 2 mm. Kiekis – 1 vnt. 17.9.4. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras 20 mm ± 2 mm. Kiekis – 1 vnt. 17.9.5. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm; 17.9.6. Daugkartinio naudojimo; 17.9.7. Sterilizuojamas. | Prailgintas monopolinis elektrodas burės formos, skirtas gimdos kaklelio konizacijai: 17.9.1. Elektrodo darbinio koto ilgis [nurodyti konkrečiai] cm; 17.9.2. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kiekis – 1 vnt.; [nurodyti taip/ne]; 17.9.3. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kiekis – 1 vnt.: [nurodyti taip/ne]; 17.9.4. Elektrodo darbinės dalies pjaunamas diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kiekis – 1 vnt.: [nurodyti taip/ne]; 17.9.5. Elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm: [nurodyti taip/ne]; 17.9.6. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.9.7. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.10. | Laidas bipolinių pincetų pajungimui | 17.10.1. Ilgis ≥ 4,5 m; 17.10.2. Daugkartinio naudojimo; 17.10.3. Sterilizuojamas; 17.10.4. Kiekis – ne mažiau 2 vnt. | Laidas bipolinių pincetų pajungimui: 17.10.1. Ilgis [nurodyti konkrečiai] m; 17.10.2. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.10.3. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]; 17.10.4. Kiekis [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.11. | Bipolinis pincetas | 17.11.1. Nelimpantis; 17.11.2. Darbinis galas tiesus, smailėjantis 1.0 mm ± 0.1 mm pločio ir 8 mm ± 1 mm ilgio; 17.11.3. Bendras ilgis 18 cm ± 1,5 cm; 17.11.4. Daugkartinio naudojimo; 17.11.5. Sterilizuojamas; 17.11.6. Kiekis – ne mažiau 2 vnt. | Bipolinis pincetas: 17.11.1. Nelimpantis: [nurodyti taip/ne]; 17.11.2. Darbinis galas tiesus, smailėjantis [nurodyti konkrečiai] mm pločio ir [nurodyti konkrečiai] mm ilgio; 17.11.3. Bendras ilgis [nurodyti konkrečiai] cm; 17.11.4. Daugkartinio naudojimo: [nurodyti taip/ne]; 17.11.5. Sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]; 17.11.6. Kiekis: [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.12 | Kojinis pedalas | 17.12.1. Su vienu jungikliu, skirtas bipoliarinei funkcijai atlikti; 17.12.2. Ilgis ≥ 4 m. | Kojinis pedalas: 17.12.1. Su vienu jungikliu, skirtas bipoliarinei funkcijai atlikti: [nurodyti taip/ne]; 17.12.2. Ilgis [nurodyti konkrečiai] m. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17.13 | Potencialų išlyginimo kabelis | Ilgis ≥ 4 m | Potencialų išlyginimo kabelis: Ilgis [nurodyti konkrečiai] m | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Elektros tinklas | 230V, 50Hz | Elektros tinklas – 230V, 50Hz: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________