## RK
RINKOS KONSULTACIJA
Dinaminė pirkimų sistema „Rentgeno diagnostinės įrangos ir priemonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų gaima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. * Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
I kategorija. Rentgeno diagnostinė įranga, kuriai prekiauti reikalinga Radiacinės saugos centro išduota licencija ar laikinas leidimas
| Šifras elektorniniame kataloge |  | TIEKĖJŲ PASTABOS/PASIŪLYMAI | Tiekėjo siūlomo kompiuterimio tomografo gamintojas, modelis, konkreti modifikacija, kilmės šalis, kaina
| KTA1 | Kompiuterinės tomografijos aparatas
1. Paskirtis (taikymas), režimai
1.1. Kompiuterinės tomografijos aparatas skirtas širdies ir viso žmogaus kūno tyrimams
1.2. Kompiuterinio tomografo skenavimo režimai: :
1.2.1. Spiralinis skenavimas
1.2.2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas
1.2.3. Dinaminis tūrinis skenavimas
1.2.4. Topogramos tyrimas
1.2.5. Perfuzijos tyrimas
1.2.6. Dviejų energijų skenavimo rėžimas
2. Kompiuterinės tomografijos aparato charakteristikos:
2.1. Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu (taikomas daugiapjūviam ašiniam ( angl. Sequential) ir spiraliniam skenavimams) ≥ 256 pjūviai
2.2. Skenavimo įrenginio angos diametras ≥ 70 cm
2.3. Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) ≥ 64 (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektoriaus eilių skaičius sumuojamas, t. y. bendras detektoriaus eilių skaičius turi būti ≥ 64)
| 2.4. Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) ne mažiau kaip 38 mm (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas, t.y. bendras efektyvus detektorių matricos plotis turi būti ≥ 38 mm). | 2.4.
2.5. Pilno (360 o) apsisukimo laikas (trumpiausia skenavimo trukmė vienam pilnam (360o) apsisukimui) ≤ 0,35 s
2.6. Dinaminio kontrastavimo (4D skanavimo) zona z-ašies (išilgine) kryptimi ≥ 160 mm
3. Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai):
3.1. Reiklavimai radiologijos technologo darbo vietos funkcionalumui:
3.1.1. Informacijos iš kompiuterinio tomografo nuskaitymas
3.1.2. Skenavimo parametrų valdymas
3.1.3. Gautų vaizdų rekonstrukcijos
3.1.4. Kompiuterinės tomografijos tyrimų protokolų programavimas
3.1.5. Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais
3.1.6. Tyrimo metu gautų vaizdų manipuliacijos
3.1.7. Tyrimo metu gautų vaizdų anotacijos
3.1.8. Palaikomos DICOM standarto funkcijos (nurodytos arba lygiavertės):
3.1.8.1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)
3.1.8.2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)
3.1.8.3. DICOM Storage Commitment
3.1.8.4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)
3.1.8.5. DICOM Radiation Dose Structured Report
3.1.9. Kompiuterinio tomografo valdymo pultas
3.1.10. Reikalavimai kompiuteriui:
3.1.10.1. Kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės, operacinės sistemos parametrai turi atitikti kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus
3.1.10.2. Kompiuterio klaviatūra
3.1.10.3. Kompiuterinė pelė
3.1.11. Reikalavimai monitoriui:
3.1.11.1. Skiriamoji geba ≥ 1280x1024 taškų
3.1.11.2. Ekrano įstrižainė ≥ 19” (48 cm)
3.1.12. Kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai skirtas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) (jei kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta nebūtų maitinama iš bendro kompiuterinės tomografijos sistemos nepertraukiamo maitinimo šaltinio) ≥ 1800 VA
4. Reikalavimai rentgeno spinduliuotės gavimui:
4.1. Rentgeno šaltinio architektūra: Vieno arba dviejų rentgeno vamzdžių sistema
4.2. Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) ≥ 100 kW (jei kompiuterinis tomografas komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema - ne mažiau kaip po 100 kW kiekvienam rentgeno vamzdžiui)
4.3. Paciento apšvitą mažinančios technologijos: Automatinė srovės (mA) moduliacija ir automatinis įtampos (kV) nustatymas
5. Reikalavimai vaizdo rekonstrukcijai, kokybei ir paciento apšvitai:
5.1. Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu
5.2. Rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D arba lygiavertė algoritmų sistema), komplektuojama valdymo kompiuteryje
5.3. Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR arba lygiavertis algoritmas), komplektuojama valdymo kompiuteryje
5.4. Vaizdų rekonstrukcijų algoritmas paremtas dirbtinio intelekto arba veikiantis statistinio modeliavimo pagrindu, komplektuojama valdymo kompiuteryje
5.5. Erdvinė rezoliucija esant 50% MTF, x/y plokštumose ≥ 11,5 lp/cm
5.6. Kompiuterinio tomografo ir darbo stočių įjungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Worklist protokolus
6. Reikalavimai paciento stalui:
6.1. Leidžiama paciento stalo apkrova ≥ 300 kg
6.2. Skenuojamas stalviršio diapazonas visiems skenavimo tipams ≥ 195 cm
7. Ergonominiai reikalavimai:
7.1. Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui
8. Radiologo diagnostinė darbo vieta vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga (perkančioji organizacija turi galimybę pasirinkti komplektų skaičių)
8.1. Radiologo diagnostinių darbo vietų skaičius pasirenkamas perkančiosios organizacijos skelbiant konkretų pirkimą
8.2. Radiologo darbo vietos funkcionalumas (perkančioji organizacija turi galimybę pasirinkti):
8.2.1. Automatinis kaulinio audinio pašalinimas, panaudojant 2 skirtingų skenavimo režimų vaizdus (dviejų energijų arba subtrakcijos technologijos) visose darbo vietose
8.2.2. Automatizuota širdies tyrimų vertinimo programa visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.3. Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.4. Abdominalinių tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.5. Muskuloskeleto tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.6. Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.7. Inkstų tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
. | 8.2.8. Urogramų tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.9. Aortos tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.10. Karotidžių tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.11. Vilio rato tyrimų analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.12. Smegenų perfuzijos 2D ir 4D analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.2.13. Koronarinių arterijų kalcifikacijos analizės paketas visose darbo vietose su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose
8.3. Kompiuteris:
8.3.1. Kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės, operacinės sistemos parametrai turi atitikti kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo arba vaizdų apdorojimo sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus
8.3.2. Kartu su kompiuteriu komplekuojama klaviatūra (su ne mažiau kaip 108 klavišais ir QWERTY klavišų išdėstymu) su integruotu SmartCard (arba lygiaverčiu) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiavertį)
8.3.3. Kartu su kompiuteriu komplekuojama kompiuterinė pelė
8.4. Reikalavimai radiologo darbo vietos medicininiam monitoriui:
8.4.1. Spalvoto ekrano
8.4.2. Kiekis: jei siūlomo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 30" - 1 vnt. arba jei siūlomų monitorių ekrano įstrižainė 21-29" - 2 vnt.
8.4.3. Ekrano raiška ≥ 3 megapikselių
8.4.4. Kalibruotas skaistis ≥ 450 cd/m2
8.4.5. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 1400:1
8.5. Kompiuterinei radiologo darbo vietai skirtas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ≥ 1800 VA
9. Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius (perkančioji organizacija turi galimybę pasirinkti):
9.1. Injektorius vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų
9.2. Injekcinio preparato aktyvus pašildymas ir temperatūros palaikymas
9.3. Su kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo pasirinktomis proporcijomis funkcija
10. Turi būti EKG monitorius sinchronizuotiems kardiologiniams tyrimams atlikti (perkančioji organizacija turi galimybę pasirinkti)
11. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis: 1. Kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo rekomenduojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinio modelis (arba lygiavertis nepertraukiamo maitinimo šaltinis, parinktas pagal kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo nurodytus parametrus); 2. Užtikrinantis viso kompiuterinio tomografo nepertraukiamą maitinimą ne mažiau kaip 5 minutes, dirbant pilnu pajėgumu (100% apkrova).
11.1. Kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo rekomenduojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinio modelis (arba lygiavertis nepertraukiamo maitinimo šaltinis, parinktas pagal kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojo nurodytus parametrus)
11.2. Užtikrina viso kompiuterinio tomografo nepertraukiamą maitinimą ne mažiau kaip 5 minutes, dirbant pilnu pajėgumu (100% apkrova)
12. Kompiuterinės tomografijos aparato komplektacijoje pateikiami jo instaliavimui, eksploatavimui, kokybės kontrolei bei techninei priežiūrai reikalingi priedai:
12.1. Įvadinė elektros spinta
12.2. Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvos 2013/59/EURATOMAS 60 straipsnio 3 punkto reikalavimus ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ V ir VI skirsnio reikalavimus
12.3. Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas, skirtas kompiuterinio tomografo kalibravimui bei kokybės kontrolei atlikti
12.4. Priemonių, skirtų paciento pozicionavimui, rinkinys (galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės)
12.5. Kompiuterinio tomografo nuotolinio valdymo ir monitoringo sistema (informavimas apie klaidas elektroniniu paštu, nuotolinė prieiga ir valdymas)
13. Aplinkosauginiai reikalavimai:
13.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
13.2. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.**
13.3. Siūlomo kompiuterinio tomografo monitoriai turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo".
14. Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
14.2. Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, 350 ar daugiau pjūvių. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomos įrangos maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, mažesnis nei 350 pjūviai. - 1 balas skiriama, kai tiekėjo siūlomos įrangos maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, yra 350 ar daugiau pjūvių.
14.2. Skenuotos srities KT angiografinių tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, realistinių trimačių paviršių (įskaitant „Cinematic rendering“ arba lygiaverčią technologiją) tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos – įdiegta visose darbo stotyse, bei galimybė šias programas naudoti visose darbo stotyse (darbo vietose) vienu metu. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūloma įranga neturi įdiegtų šių programų. - 1 balas skiriama, kai tiekėjo siūloma įranga turi įdiegtas šias programas.
14.3. Garantinės priežiūros laikotarpis ≥ 3 metai - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai; - 1 balas, skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 4 metai; - 2 balai, skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 5 metai ir daugiau.
15. Kiti reikalavimai**
15.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
15.1.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas).
15.1.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą (nemokamai remontuoja arba pakeičia sugedusias dalis (detales)/medžiagas).
15.1.3.Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
15.1.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis).
15.1.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
15.1.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
15.1.7. Atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus.
15.2. Kompiuterinis tomografas bei kartu su juo pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normose HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams.
15.3. Siūlomos įrangos pristatymas į instaliavimo vietą, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę, ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką.
15.4. Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ir pateikti bandymų protokolus.
15.5. Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
15.6. Kompiuterinis tomografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607).
15.7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
15.7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba**
15.7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba**
Įkeliami dokumentai: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekių aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LTvertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomokompiuterinio tomografo monitorių atitikties monitoriams keliamiems aplinkos apsaugos kriterijams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". 5. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomas kompiuterinis tomografas bei kartu su juo pateikti dokumentai atitinka Lietuvos higienos normose HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus. 6. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomos įrangos pristatymo į instaliavimo vietą, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. 7. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ir pateiks bandymų protokolus. *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. **Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
I kategorija. Rentgeno diagnostinė įranga, kuriai prekiauti reikalinga Radiacinės saugos centro išduota licencija ar laikinas leidimas
| Šifras elektorniniame kataloge |  | TIEKĖJŲ PASTABOS/PASIŪLYMAI | Tiekėjo siūlomo kompiuterimio tomografo gamintojas, modelis, konkreti modifikacija, kilmės šalis, kaina
| KTA2 | Kompiuterinės tomografijos aparatas radioterapijos planavimui
1. Paskirtis (taikymas), režimai
1.1. Kompiuterinės tomografijos aparatas skirtas spindulinės terapijos planavimui
1.2. Kompiuterinio tomografo skenavimo režimai: :
1.2.1. Spiralinis skenavimas
1.2.2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas
1.2.3. Topogramos tyrimas
2. Kompiuterinės tomografijos aparato charakteristikos:
2.1. Kompiuterinio tomografo angos diametras ne mažiau 82 cm
2.2. Apžvalgos lauko diametras (angl. Field of View) ne mažiau 50 cm
2.3. Didžiausias rekonstruojamo apžvalgos lauko diametras ne mažiau 80 cm
2.4. Detektoriaus eilių skaičius z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius – sumuojamas) ≥ 16
2.5. Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, ašinio skenavimo režime ≥ 32
2.6. Vieno pilno apsisukimo (360°) trukmė, s ≤ 0,5
2.7. Skiriamoji geba prie ≥ 10% MTF, X-Y plokštumose, lp/cm ≥12.2 lp/cm
2.8. Didžiausia vaizdo rekonstrukcijos matrica ≥ (512 x 512) elementų
3. Reikalavimai paciento stalui:
3.1. Paciento stalas plokščias, rentgeno spinduliuotei laidus stalviršis
3.2. Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova ≥ 295 kg
3.3. Paciento pozicionavimo išilgine ašimi tikslumas ne blogesnis kaip ± 1,0 mm
4. Reikalavimai rentgeno spinduliuotės gavimui:
4.1. Rentgeno šaltinio architektūra: Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema
4.2. Įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 80 iki 135 kV
4.3. Rentgeno generatoriaus galia ne mažiau kaip 72 kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 75 kW kiekvienam rentgeno vamzdžiui kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką)
4.4. Rentgeno vamzdžių židinio taškų skaičius jei siūlomas kompiuterinis tomografijos aparatas komplektuojamas su vienu rentgeno vamzdžiu - ne mažiau kaip 2 židinio taškai, jei komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip po 2 židinio taškus kiekvienam rentgeno vamzdžiui
4.5. Paciento apšvitą mažinančios technologijos: Dozės moduliacija – automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė ir iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai sumažinti
5. Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos:
5.1. Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti
5.1.1. DICOM funkcionalumas (nurodytos arba lygiavertės):
5.1.1.1. DICOM Print
5.1.1.2. DICOM Send (arba Store)
5.1.1.3. DICOM Modality Worklist
5.1.1.4. DICOM Radiation Dose Structured Report
6. Sinchronizavimas su paciento kvėpavimu :
6.1. Algoritmų sistema, kuri automatiškai prisitaiko prie paciento kvėpavimo kreivės
6.2. Kvėpavimo sinchronizacijos įrenginys kvėpavimo registravimui
6.3. Įrangos paketas suderinimui su įstaigoje turima paciento kvėpavimo sinchronizavimo sistema
6.4. Su kvėpavimu sinchronizuotos vienos ir kelių skenavimo fazių rekonstrukcijų palaikymas
7. Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
8. Turi būti darbo stotis su programine įranga virtualiai simuliacijai
9. Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamai lazerių sistemai, montuojamai kabinete :
9.1. Nemažiau nei 3-ijų judančių lazerių sistema (arba 3-ijų lazerių sistema integruota sistemos gentryje)
9.2. Lazerių pozicionavimo tikslumas ≤ ± 0,1 mm
9.3. Nuotolinis lazerių valdymas procedūrų kabinete
9.4. Turi būti programinė įranga lazerių valdymui iš pultinės
9.5. Lazerių sistemos montavimas, derinimas, apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
10. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) :
10.1. Radiologijos technologo darbo stoties ir rekonstruktoriaus veikimui užtikrinti bent 10 minučių sutrikus elektros energijos tiekimui
11. Kompiuterinės tomografijos aparato komplektacijoje pateikiami jo instaliavimui, eksploatavimui, kokybės kontrolei bei techninei priežiūrai reikalingi priedai:
11.1. Įvadinė elektros spinta
11.2. Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas, skirtas kompiuterinio tomografo kalibravimui bei kasdieniams ir mėnesiniams matavimams atlikti
12. Aplinkosauginiai reikalavimai:
12.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
12.2. Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.**
13. Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
13.1. Gentryje įmontuota 3-jų lazerių sistema (nereikalinga išorinė lazerių sistema). - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje nėra gentryje įmontuota 3-jų lazerių sistema (nereikalinga išorinė lazerių sistema). - 3,49 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje yra gentryje įmontuota 3-jų lazerių sistema (nereikalinga išorinė lazerių sistema). 13.2. Maksimali rentgeno vamzdžio generuojama srovė (mA), prie mažos įtampos (70 kV) - ≥ 820. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje maksimali rentgeno vamzdžio generuojama srovė (mA), prie mažos įtampos (70 kV) - ≤ 820. - 2,63 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje maksimali rentgeno vamzdžio generuojama srovė (mA), prie mažos įtampos (70 kV) - ≥ 820. 13.3. Automatinis kV parinkimas pagal nuskenuotą topogramą. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje nėra automatinio kV parinkimo pagal nuskenuotą topogramą. - 1 balas skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje yra automatinio kV parinkimas pagal nuskenuotą topogramą. 13.4. Lazerių judėjimo tikslumas ≤ 0,1 mm. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje lazerių judėjimo tikslumas ≥ 0,1 mm. - 1,75 balas skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje lazerių judėjimo tikslumas ≤ 0,1 mm. 13.5. Atliekant su kvėpavimu sinchronizuojamą skenavimą paciento kvėpavimo monitoringas atliekamas be išorinės įrangos. - 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje atliekant su kvėpavimu sinchronizuojamą skenavimą paciento kvėpavimo monitoringas atliekamas su išorinės įranga. - 3,77 balas skiriama, kai tiekėjo siūlomoje įrangoje atliekant su kvėpavimu sinchronizuojamą skenavimą paciento kvėpavimo monitoringas atliekamas be išorinės įrangos. 13.6. Rentgeno generatoriaus galia ne mažiau kaip 100 kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką). - 0 balų skiriama, rentgeno generatoriaus galia mažiau kaip 100 kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką). - 2,90 balų skiriama, rentgeno generatoriaus galia ne mažiau kaip 100 kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką). 13.7. Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. - 0 balų skiriama, jei tiekėjas nepasiūlo vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. - 2 balai skiriama, jei tiekėjas pasiūlo vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. 13.8. Skenavimo angos diametras didesnis už 85 cm. - 0 balų skiriama, jei tiekėjo siūlomos įrangos skenavimo angos diametras mažesnis arba lygus už 85 cm. -3,40 balų skiriama, jei tiekėjo siūlomos įrangos skenavimo angos diametras didesnis už 85 cm. 13.9. Fizinis detektoriaus eilių skaičius Z ašies kryptimi didesnis nei 64 cm. - 0 balų skiriama, jei tiekėjo siūlomos įrangos fizinis detektoriaus eilių skaičius Z ašies kryptimi mažesnis arna lygus nei 64 cm. -2,95 balų skiriama, jei tiekėjo siūlomos įrangos fizinis detektoriaus eilių skaičius Z ašies kryptimi didesnis nei 64 cm.
14. Kiti reikalavimai**
14.1. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
14.1.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
14.2. Įrangos instaliavimo darbai
14.3. Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą
14.4. Garantinio aptarnavimo ir nemokamos periodinės techninės priežiūros laikotarpis ≥ 24 mėn.
14.5. Kompiuterinio tomografo sistema turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).
14.6. Siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos montavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normų HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimus
14.7. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
14.8. Radiacinės saugos projekto paruošimas bei jo ekspertizė pagal Lietuvos higienos normų HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimus
14.9. Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”(aktuali redakcija), nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus.
Įkeliami dokumentai: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekių aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LTvertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 4. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos montavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normų HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimus. 5.Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). 6. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomam kompiuteriniui tomografui radiacinės saugos projekto paruošimas bei jo ekspertizė pagal Lietuvos higienos normų HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimus. 7. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ir pateiks bandymų protokolus. *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. **Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.