Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LAMINATORIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą Laboratorinis laminatorius skirtas saulės elementų prototipų konstravimui“, Nr. 10-093-K-0054, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – laminatorius (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 42994230-1 (Laminatoriai)

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 59 000,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą pirkėjo darbuotojams.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo pirkėjo darbuotojams), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto (KTU) patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas  5 (penki ) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus / brošiūras / informacinius lapelius / kitą informacinę medžiagą ir nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginio tipas | Fotovoltinių modulių laminavimo įrenginys (laboratorinis / mažos apimties) | siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti) |
| 2 | Naudojimo paskirtis | Skirtas saulės modulių (įskaitant stiklas-stiklas ir lankščius modulius) laminavimui |  |
| 3 | Darbinis plotas | Ne maženis kaip 600 x 400 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4 | Maksimalus laminato storis | Ne didesnis kaip 20 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5 | Temperatūros diapazonas | Nuo aplinkos temperatūros iki 180 °C ± 20°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 6 | Temperatūros kontrolė | Automatinis, su programuojamu valdikliu ir jutikliniu ekranu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7 | Vakuumo lygis | Ne mažesnis nei 0,1 mbar | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 8 | Vakuumo sistema | Integruota, užtikrinanti aukštos kokybės vakuumą | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9 | Laminavimo tipas | Galimybė dirbti su daliniu arba pilnu presavimu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 10 | Įrenginio galia | Ne didesnė nei 15 kW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ____ Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.____. |
| 11 | Suslėgto oro slėgis | Reikalinga slėgis 0,6 – 0,8 MPa | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 12 | Valdymas | PLC tipo valdymas su galimybe nustatyti ir saugoti receptus ar analogiškas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 13 | Nuotolinė priežiūra | Galima (per interneto ryšį) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 14 | Matmenys (aukštis x ilgis x plotis) | 1350 x 1000 x 1000 mm ± 50 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 15 | Svoris | Ne didesnis kaip 500 kg | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 16 | Darbinė aplinkos temperatūra | Temperatūra ne siauresniame intervale kaip 5–40 °C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 17 | Suderinamos medžiagos | Tinkamas darbui su įprastomis PV laminavimo medžiagomis (pvz., EVA, TPT, PET ar analogiškomis) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 18 | Suderinamas stiklas | Tinkamas darbui su standartiniu ir dvigubu stiklu ar analogišku | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 19 | Šildymo tipas | Elektrinis su tolygiu temperatūros paskirstymu ar analogiškas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.