ODONTOLOGINĖS DARBO VIETOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma pažymėti, t. y. spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti, konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas nėra gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, jis privalo turėti galiojantį rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūloma preke ir kartu su pasiūlymu pateikti šį faktą patvirtinantį dokumentą.

Tiekėjas pateikia laisvos formos patvirtinimą, kad jis pats arba siūlomų prekių gamintojo įgalioti atstovai atliks įrangos montavimo darbus, taip pat užtikrins garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę.

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Odontologo darbo vieta, Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 2 vnt.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina |  |  |  |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas elektriniais varikliais, veikiančiais tyliai |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 830 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 350 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 185 kg |  |  |  |
| 2.5. Kairys porankis | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.7. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų alkūnių |  |  |  |
| 2.8. Programuojamos kėdės pozicijos | 1. Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; 2. Paskutinė pozicija; 3. Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. |  |  |  |
| 2.9. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| 2.10. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. 3 funkcijų pūsteris; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Mikrovariklis su rankove; 5. Skaleris su rankove; |  |  |  |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip dvigubo norm-tray dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne mažesnis nei 90 cm |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina |  |  |  |
| 3.10.Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.14. Vartotojo meniu paciento krėslo nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane |  |  |  |
| 3.15. Informacija apie aparato techninę būklę | Būtina |  |  |  |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 3 |  |  |  |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama/kilnojama |  |  |  |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 4.7. Siurbimo šlangučių skalavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 4.8. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina |  |  |  |
| 4.9. Integruota lempa plombos kietinimui | Būtina |  |  |  |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Integruotas |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina |  |  |  |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 220° kampu |  |  |  |
| 5.5.Elektros perkrovos apsauga | Būtina |  |  |  |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema | Būtina butelio sistema (arba lygiavertė) |  |  |  |
| 5.8. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas šoniniu judesiu |  |  |  |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Judinimas/reguliavimas per pedalą su aktyvuotu Instrumentu įjungiamas papildomu mygtuku arba svirtimi |  |  |  |
| 6.7. Automatinių kėdės pozicijų programavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina |  |  |  |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 43.000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Būtina ne mažesniame diapazone 5,000 – 5,500 K |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 95 |  |  |  |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus | Ne mažiau 150cm |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina |  |  |  |
| 7.7. Kompozitų kietinimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis, 2 vnt |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Pageidautina |  |  |  |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Svoris | Ne didesnis nei 70 g |  |  |  |
| 9.6. Pakeičiami guoliai | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |  |
| 9.9. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Pageidautina |  |  |  |
| 9.10. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina |  |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau 31W |  |  |  |
| 10.2. Galvutės aukštis be grąžtelio | Ne didesnis nei 13,2 mm |  |  |  |
| 10.3. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 10.4. Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| 10.5. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina |  |  |  |
| 10.6. Aušinimas | Ne mažiau 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens-oro srautas neužstotų apšvietimo |  |  |  |
| 10.7. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 11.5. Keičiama antgalio galvutė | Perdavimo santykis 1:1 |  |  |  |
| 11.6. Galimybė pakeisti ateityje keičiama antgalio galvute | sumažinanti apsukas ne mažiau kaip 3 kartus |  |  |  |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 |  |  |  |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina |  |  |  |
| 12.4. Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,5 mm |  |  |  |
| 12.5. Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 10,4 mm |  |  |  |
| 12.6. Vandens mikrofiltras | Keičiamas |  |  |  |
| 12.7. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 12.8. Ne mažiau 3 kanalų aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 12.9. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė, nei 30N |  |  |  |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Būtina sterilizavimas 134 laipsnių temperatūroje |  |  |  |
| 13.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų |  |  |  |
| 13.3. Dažnis | Ne mažesnėse ribose kaip 24 kHz – 32 kHz |  |  |  |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 15 W |  |  |  |
| 13.5. Antgalio veikimas | Ne ilgesnės nei 10s pertraukos tarp veikimų |  |  |  |
| 13.6. Vandens reguliavimas jungties vietoje | Pageidautina |  |  |  |
| 13.7 Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus. | Būtina |  |  |  |
| 13.8 Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju. | Pageidautina |  |  |  |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau 30° |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama | Būtina |  |  |  |
| 16. Plombos kietinimo lempa: |  |  |  |  |
| 16.1. Ne mažiau trijų skirtingų darbinių rėžimų | Būtina |  |  |  |
| 16.2. Bangos ilgis | Ne mažiau 450 nm. |  |  |  |
| 16.3. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 1500 mW/cm. |  |  |  |
| 16.4. Svoris | Ne daugiau 95g. |  |  |  |
| 17. Garantija: | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | 3.1. p. „Instrumentų komplektacija“ Galimybė integruoti 5-toje pozicijoje mikrovariklį arba orinę greitą jungtį su rankove | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | 7. p. „Operacinė lempa“ Galimybė apšvietimą valdyti rankos judesio pagalba | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | 7. p. „LED apšvietimas“ Šviestuvo lempos kampo „užrakinimas“ mechaniniu užraktu norimoje pozicijoje | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 4. | 8., 9. ir 14 p. p. „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |

2 p.o.d. Odontologo darbo vieta, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 4 vnt.

2 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras: |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina |  |  |  |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas elektriniais varikliais, veikiančiais tyliai |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 830 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 350 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 185 kg |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.7. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų alkūnių |  |  |  |
| 2.8. Programuojamos kėdės pozicijos | 1. Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; 2. Paskutinė pozicija; 3. Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. |  |  |  |
| 2.9. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| 2.10. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. 3 funkcijų pūsteris; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Mikrovariklis su rankove; 5. Skaleris su rankove |  |  |  |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip dvigubo norm-tray dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne mažesnis nei 90 cm |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina |  |  |  |
| 3.10.Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.14. Vartotojo meniu paciento krėslo nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane |  |  |  |
| 3.15. Informacija apie aparato techninę būklę | Būtina |  |  |  |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 3 |  |  |  |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama/kilnojama |  |  |  |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 4.7. Siurbimo šlangučių skalavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 4.8. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina |  |  |  |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Integruotas |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina |  |  |  |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 220° kampu |  |  |  |
| 5.5.Elektros perkrovos apsauga | Būtina |  |  |  |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema | Būtina butelio sistema (arba lygiavertė) |  |  |  |
| 5.8. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas šoniniu judesiu |  |  |  |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Judinimas/reguliavimas per pedalą su aktyvuotu Instrumentu įjungiamas papildomu mygtuku arba svirtimi |  |  |  |
| 6.7. Automatinių kėdės pozicijų programavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina |  |  |  |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 43.000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Būtina ne mažesniame diapazone 5,000 – 5,500 K |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 95 |  |  |  |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus | Ne mažiau 150 cm |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis-pozicionavimas 3-mis ašimis | Būtina |  |  |  |
| 7.7. Kompozitų kietinimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis, 2 vnt |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Pageidautina |  |  |  |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Svoris | Ne didesnis nei 70 g |  |  |  |
| 9.6. Pakeičiami guoliai | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |  |
| 9.9. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Pageidautina |  |  |  |
| 9.10. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina |  |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau 30W |  |  |  |
| 10.2. Galvutės aukštis be grąžtelio | Ne didesnis nei 13,2 mm |  |  |  |
| 10.3. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 10.4. Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| 10.5. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina |  |  |  |
| 10.6. Aušinimas | Ne mažiau 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens-oro srautas neužstotų apšvietimo |  |  |  |
| 10.7. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 11.5. Keičiama antgalio galvutė | Perdavimo santykis 1:1 |  |  |  |
| 11.6. Galimybė pakeisti ateityje keičiama antgalio galvute | Sumažinanti apsukas ne mažiau kaip 3 kartus |  |  |  |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 |  |  |  |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina |  |  |  |
| 12.4. Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,5 mm |  |  |  |
| 12.5. Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 10,4 mm |  |  |  |
| 12.6. Vandens mikrofiltras | Keičiamas |  |  |  |
| 12.7. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 12.8. Ne mažiau 3 kanalų aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 12.9. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė, nei 30N |  |  |  |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Būtina sterilizavimas 134 laipsnių temperatūroje |  |  |  |
| 13.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų |  |  |  |
| 13.3. Dažnis | Ne mažesnėse ribose kaip 24 kHz – 32 kHz |  |  |  |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 15 W |  |  |  |
| 13.5. Antgalio veikimas | Ne ilgesnės nei 10s pertraukos tarp veikimų |  |  |  |
| 13.6. Vandens reguliavimas jungties vietoje | Pageidautina |  |  |  |
| 13.7 Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus. | Būtina |  |  |  |
| 13.8 Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju, nekeičiant antgalio. | Pageidautina |  |  |  |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau 30° |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama | Būtina |  |  |  |
| 16. Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | 3.1. p. „Instrumentų komplektacija“ Galimybė integruoti 5-toje pozicijoje mikrovariklį arba orinę greitą jungtį su rankove | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 2. | 7. p. „Operacinė lempa“ Galimybė apšvietimą valdyti rankos judesio pagalba | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | 7 p. „LED apšvietimas“ Šviestuvo lempos kampo „užrakinimas“ mechaniniu užraktu norimoje pozicijoje | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 4. | 8., 9. ir 14 p. p. „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 20 |  |  |  |