## 1 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (kokybės kontrolė neįskaičiuota) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (%) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
1. | Cheminė šlapimo analizė | Būtinieji parametrai: BLD, BIL, URO, LEU, NIT, ERY, S.G., KET, GLU, pH, VTC, PRO. | 60000 | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių (-ius) atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Šlapimo nuosėdų analizė | Privalomi parametrai (kiekybinis skaičiavimas ir identifikavimas automatiniu rėžimu): eritrocitai, dismorfiniai eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, pereinamo epitelio ląstelės, inkstų vamzdelių epitelio ląstelės, bakterijos, kristalai, cilindrai, grybai, sperma, gleivės. | 15000 | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių (-ius) atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.3 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Taip pat tiekėjas turi įvertinti preliminarų tyrimų kiekį per 1 mėnesį, kuris apskaičiuojamas nurodytą tyrimų kiekį dalijant iš 60 mėn. Tiekėjai turi įvertinti, kad bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei jų pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams paskaičiuoti 10% nuo viso tyrimo skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas analizatoriaus duomenų bazėje už praėjusį mėnesį. 4. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. nuo pristatymo datos. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jei reikalinga, su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
1.2.1. PILNAI AUTOMATINIO ŠLAPIMO CHEMINĖ IR DALELIŲ NUSTATYMO TYRIMŲ ANALIZATORIŲ SISTEMA:
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. Pilnai automatinio šlapimo cheminė ir dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistema - 1 vnt. panaudai*: Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Imunohematologinių tyrimų analizatorius ir papildoma įranga, užtikrinanti nepertraukiamą tyrimų atlikimą:
1.1. | Analizatorius turi būti naujas, automatinis, neeksploatuotas. Pagaminimo data - ne ankstesnė nei 2024 m., techniškai pajėgus atlikti šlapimo cheminės analizės tyrimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Analizatorių sistemos paskirtis, sandara:
2.1. | Panaudai turi būti suteikiama visiškai automatizuotos šlapimo analizės prietaisų sistema apimanti šlapimo automatinės fizikocheminės analizės ir šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo etapus, taip pat automatinį mėginių transportavimą iš automatinės fizikocheminės analizės prietaiso į šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.2. | Šlapimo automatinės fizikocheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungi tarpusavyje programiškai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Automatinių integruotų ar sujungtų analizatorių ypatumai:
3.1. | Būtina. Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (fizinės ir cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – fizikinei ir cheminei šlapimo analizei, kiti – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopavimo (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Mėgintuvėliai/mėgintuvėlių stoveliai:
4.1. | Būtina. Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Ėminių valdymas:
5.1. | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema turi turėti galimybę, kad būtų galima netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą:
6.1. | Būtina. Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS); | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.2. | Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės: - Teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.3. | Privalomas personalo apmokymas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema:
7.1. | Sistema privalo turėti vidine ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Komplektacija:
8.1. | Būtinas spauzdintuvas ir galimybė jį prijungti prie analizatoriaus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.2. | Sistema turi būti su nepertraukiamu srovės šaltiniu. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2.2. ŠLAPIMO AUTOMATINIS FIZIKO CHEMINIŲ ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS:
1. Tyrimo principas:
1.1. | Sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Matavimo metodas:
2.1. | Atspindžio (refleksinės) fotometrijos arba lygiavertis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Ekranas:
3.1. | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas PC su programine įranga, kuri susieta su analizatoriais) | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Automatinė juostelių paėmimo sistema:
4.1. | Būtina. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Automatinė panaudotų juostelių talpa:
5.1. | Būtina. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Kokybės kontrolinė medžiaga:
6.1. | Būtina. Turi būti ne mažiau dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui, nereikia papildomai rankinio darbo. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Kokybės kontrolės grafikai:
7.1. | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai (pagal Levey-Jennings). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Naudojamų šlapimo juostelių tipai:
8.1. | Analizatorius privalo turėti galimybė vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, eritrocitus (su eritrociturijos ir hemoglobinurijos diferenciacija), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Analičių specifiškumas:
9.1. | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui ir baltymams; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir/arba lizuotiems leukocitams/ histiocitams. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Analičių jautrumas:
10.1. | Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Eritrocitų: ne > 8 RBC/ mikrolitre arba ne > 0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas - 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,016 g/l; ketonai : 0,08 g/l; baltymas - 0,12 g/l baltymo; nitritai: 0,0005 g/l nitritų jonų; gliukozė: 0,4 g/l gliukozės; leukocitai: 20 WBC/mikrolitre. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Kokybiniai kriterijai:
11.1. | Siūlomas nuosėdų analizatorius turi gebėti aptikti netipines ląsteles šlapime. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11.2. | Siūlomas nuosėdų analizatorius turi gebėti nustatyti bakterijų Gram-tipą, nes tai PO svarbi informacija renkantis epmirinį šlapimo takų infekcijos gydymą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. Interferencijos poveikis:
12.1. | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. Diagnostinių juostelių apsauga nuo aplinkos poveikio:
13.1. | Būtina. Diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
14. Tyrimų greitis:
14.1. | Ne mažiau 250 tyrimų per valandą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
15. Minimalus mėginio kiekis:
15.1. | Turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1 ml mėginio tūrio. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
16. Kalibravimas:
16.1. | Pagal gamintojo reikalavimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17. Analizatoriaus atminties talpa:
17.1. | Turi būti galima saugoti mažiausiai 10 000 paciento tyrimų rezultatų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2.2. ŠLAPIMO AUTOMATINIS NUOSĖDŲ ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS:
1. Sujungimas ir integralumas su šlapimo fiziko cheminės analizės analizatoriumi:
1.1. | Būtina, kad būtų galima atlikti iš vieno šlapimo mėgintuvėlio cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų automatinės analizės tyrimus nepertraukiamai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Funkcijų valdymas:
2.1. | PC programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Tyrimo metodas naudojamas šlapimo nuosėdų komponentų skaičiavimui:
3.1. | Automatizuota necentrifuguoto šlapimo mikroskopija ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba automatizuota tėkmės citometrija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Mėginio tūris:
4.1. | Turi turėti galimybę atlikti šlapimo tyrimą iš ne didesnio kaip 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Skubaus arba šlapimo, kurio tūris yra mažas, mėginio atlikimo funkcija:
5.1. | Turi būti galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš 0,6 ml tūrio mėginio. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Kiekybiškai nustatomi diagnostiniai parametrai šlapimo mėginyje:
6.1. | Šlapime turi būti nustatomi kiekybiškai nustatyti sekančiai parametrai: eritrocitų skaičius mikrolitre, leukocitų skaičius mikrolitre, epitelio ląstelių skaičius mikrolitre, ploščiojo epitelio skaičius mikrolitre, ne-plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, pereinamojo epitelio skaičius mikrolitre, inkstų kanalėlių epitelio skaičius mikrolitre, cilindrų skaičius mikrolitre, hialininių cilindrų skaičius mikrolitre, pataloginių cilindrų skaičius mikrolitre, bakterijų skaičius mikrolitre, kristalų skaičius mikrolitre, į mieles panašių ląstelių skaičius mikrolitre, spermatozoidų skaičius mikrolitre. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Rezultatų pateikimas:
7.1. | Būtina. Turi būti galimybė pateikti rezultatus sekančiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF (DPL), LPF (MPL). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Patologinių rezultatų žymėjimas:
8.1. | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Vidaus kokybės kontrolė:
9.1. | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien. Kontrolinė medžiaga turi patvirtinti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Kokybės kontrolės grafikai:
10.1. | Braižomi automatiškai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Našumas:
11.1. | Ne mažiau 40 šlapimo tyrimų per valandą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema:
12.1. | Vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti : 1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 1.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, originalo ir lietuvių kalba . 1.3. prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas orginamo ir lietuvių kalba. 2. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 3. Įrangos panaudai techninės priežiūros sąlygos ir terminai: 3.1. Gavus pranešimą apie įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, tiekėjas privalo atvykti į įstaigą ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimus arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 6 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.

## 2 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU PUSIAU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (Skuodo fil.)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (kokybės kontrolė neįskaičiuota) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (%) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
1. | Šlapimo juostelinis tyrimas | Būtinieji parametrai: BLD, BIL, URO, LEU, NIT, ERY, S.G., KET, GLU, pH, VTC, PRO. | 15000 | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių (-ius) atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.3 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Taip pat tiekėjas turi įvertinti preliminarų tyrimų kiekį per 1 mėnesį, kuris apskaičiuojamas nurodytą tyrimų kiekį dalijant iš 60 mėn. Tiekėjai turi įvertinti, kad bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei jų pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams paskaičiuoti 10% nuo viso tyrimo skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas analizatoriaus duomenų bazėje už praėjusį mėnesį. 4. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. nuo pristatymo datos. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jei reikalinga, su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
2.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
Analizatorius - 1 vnt. panaudai*: Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Analizatoriaus paskirtis, užtikrinant nepertraukiamą tyrimų atlikimą:
1.1. | Analizatorius turi būti naujas, pusiau automatinis su programine įranga, neeksploatuotas. Pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2024 m., techniškai pajėgus atlikti šlapimo cheminės analizės tyrimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Tyrimo principas:
2.1. | Šlapimo cheminė (sausos chemijos) analizė, naudojant juosteles (testus). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Matavimo metodas:
3.1. | Atspindžio (refleksinės) fotometrijos arba lygiavertis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Komplektacija. Analizatorius turi turėti:
4.1. | Spauzdintuvą; | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.2. | Integruotą būkšninių kodų skaitytuvą arba kartu su analizatoriumi pateikiamas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas; | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.3. | Terminį spausdintuvą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.4. | Nepertraukiamą maitinimo šaltinį (srovės/įtampos stabilizatorių); | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.5. | Tiekėjas turi pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis (jei reikalinga), įranga, kuri gali būti reikalinga tyrimo išmatavimui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Analizatoriaus našumas:
5.1. | Būtina. Ne mažiau 50 tyrimų per valandą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.2. | Matavimo ciklas ≤ 100 sek. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.3. | Skubūs tyrimai ≤ 10 sek. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Tyrimo matavimo ciklo trukmė:
6.1. | Tyrimo atlikimo trukmė ne daugiau 6 sekundžių. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Matavimo analitės:
7.1. | Pateiktos 2.1. lentelėje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.2. | įvertinamas šlapimo skaidrumas/drumstumas ir spalva. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Analičių specifiškumas:
8.1. | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas- albuminui; nitritai- nitritų jonams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/esterazei. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Patologinių rezultatų žymėjimas:
9.1. | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Kokybės kontrolės sistema:
10.1. | Būtina. Turi būti ne mažiau dviejų lygių (normą ir patologiją apimančios) kontrolinės medžiagos. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Kalibravimas:
11.1. | Kalibravimui nenaudojamos jokios papildomos darbo priemonės arba jos yra analizatoriaus komplektacijoje. Jei kalibravimui reikalingos papildomos priemonės jos turi būti nurodytos 2.1 dalyje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. Atminties funkcijos:
12.1. | ≥1000 tyrimų duomenų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. Analizatoriaus valdymas:
13.1. | Lietimui jautrus ekranas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
14. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema:
14.1. | Turi būti skirtingų formatų brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
15. Darbo/vartotojo vadovas:
15.1. | Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių (po analizatoriaus instaliavimo) kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
16. Darbo/vartotojo vadovas ir saugos duomenų lapai:
16.1. | ateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17. Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą:
17.1. | Būtina. Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS); | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17.2. | Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės: - Teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17.3. | Privalomas personalo apmokymas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti : 1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 1.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, originalo ir lietuvių kalba . 1.3. prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas orginamo ir lietuvių kalba. 2. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 3. Įrangos panaudai techninės priežiūros sąlygos ir terminai: 3.1. Gavus pranešimą apie įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, tiekėjas privalo atvykti į įstaigą ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimus arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 6 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.