TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

II Pirkimo dalis

Garo sterilizatorius. Techninė specifikacija

Garo sterilizatorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai |  |
| 2. | Sterilizacijos temperatūros ribos | nuo 121º C iki 134º C |  |
| 3. | Sterilizatorius dvipusis | Būtina |  |
| 4. | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys. | Plotis ne didesnis nei 1200 mm; Aukštis ne didesnis nei 2400 mm; Gylis ne daugiau nei 1650 mm. |  |
| 5. | Sterilizatoriaus darbinė talpa | maksimaliai talpina ne mažiau kaip 3 STU standarto krepšius (600x300x300 mm) arba 300 litrų ± 10 % |  |
| 6. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys ir integruotas elektrinis garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno | Nerūdijančio plieno markė ne žemesnė kaip AISI 316 L arba lygiavertė |  |
| 7. | Durys | 1. Judančios vertikaliai; 2. Neužsidaro kelyje esant kliūčiai; 3. Vienu metu atsidaro tik vienos durys; 4. Kameros durų tarpinė sandarinama suspaustu oru arba garais |  |
| 8. | Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija | Būtina |  |
| 9. | Garas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina |  |
| 10. | Į kanalizaciją išleidžiamų garų aušinimo sistema | Būtina |  |
| 11. | Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi | Būtina |  |
| 12. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | 1. Ne mažiau 5 colių |  |
| 13. | Ekrane arba ant sterilizatoriaus pateikiama ne mažiau šios informacijos: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Fazė; 3. Temperatūra, slėgis, likęs laikas; 4. Perspėjimo žinutės/aliarmai. |  |
| 14. | Programos: | 1. Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 iš anksto instaliuotas sterilizacijos ir patikros programas; 2. Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 20 papildomų ciklų pagal vartotojo poreikį. |  |
| 16. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui 134°C temperatūroje. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui iki 180 litrų, jeigu sterilizatoriuje naudojamas vandens žiedinis siurblys, jeigu sterilizatoriuje vakuumo sudarymui naudojamas kitas technologinis sprendimas, vandens suvartojimas vienam ciklui iki 260 litrų |  |
| 17. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuoti spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Būtina |  |
| 18. | Sterilizatoriaus kameros slėgio stebėjimas | Galima stebėti sterilizatoriaus slėgį iš pakrovimo ir iškrovimo pusių |  |
| 19. | Bendras įrenginio galingumas | ≤40 kW |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš trifazio, 400 V, 50 Hz elektros tinkle. |  |
| 21. | Sterilizatoriaus komplektacija | Ne mažiau: 1. Išimamas rėmas su 2 lentynomis (1 vnt.); 2. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (4 vnt.). 3. Vežimėlis pritaikytas naudoti su siūlomu išimamu rėmu (2 vnt.) |  |
| 22. | Atitiktis standartams ir reglamentams: | 1. LST EN ISO 285 arba lygiavertis; 2. PED 2014/68/EU arba lygiavertis; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |
| 23. | Garantinio laikotarpio terminas | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 24. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |