TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

III Pirkimo dalis

Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekcijos mašina. Techninė specifikacija

Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekcijos mašina (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mašinos paskirtis | Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. |  |
| 2. | Mašinos tipas | Dvipusė, pakraunama iš priekio. |  |
| 3. | Apribojimai mašinos išoriniams matmenims (dėl instaliacijos vietos ypatumų) | 1. Aukštis ≤ 2200 mm; 2. Plotis ≤ 800 mm; 3. Gylis ≤ 800 mm. |  |
| 4. | Plovimo kamera | Pagamintos iš AISI 316L klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5. | Kameros talpa | Maksimaliai talpina ne mažiau kaip 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio krepšelių, išdėstomų ne mažiau kaip 5 lygiuose. |  |
| 6. | Apšvietimas kameros viduje | LED tipo arba lygiavertis |  |
| 7. | Mašinos konstrukciniai elementai | Rėmas ir šonus dengiantys skydai pagaminti iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 8. | Mašinos durys | 1. Mašina turi dvejas duris su aukštai temperatūrai atspariu stiklu; 2. Mašinos durys - atlenkiamos, atidaromos/uždaromos rankiniu arba elektroniškai valdomu būdu |  |
| 9. | Įkrovos džiovinimas | Mašinoje integruotas elektrinis karšto oro džiovinimas su HEPA filtru. |  |
| 10. | Džiovinimui naudojamo karšto, drėgno oro šalinimas | Kartu su oru išmetamos drėgmės sukondensavimui, turi būti integruotas šilumos keitiklis, su numatyta galimybe pasijungti į vietinę vėdinimo sistemą. |  |
| 11. | Džiovinimui naudojamo oro filtravimas | Atitinka ne žemesnę kaip H13 klasę pagal EN 1822 standartą. |  |
| 12. | Standartinio plovimo ciklo fazės ir trukmė | 1. Fazės: mirkymas, plovimas, skalavimas, dezinfekcija ir džiovinimas; 2. Trukmė: ≤ 70 min. |  |
| 13. | Cheminių priemonių naudojimas | 1. Mašinoje yra galimybė naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo mašinoms; 2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų konteineriams sudėti (≥2 konteineriai, kurių kiekvieno talpa ≥ 5 l); 3. Integruotos ne mažiau kaip 2-jų cheminių priemonių dozavimo pompos su srauto matuokliais. |  |
| 14. | Plovimo slėgio kontrolė | Automatinė |  |
| 15. | Terminės dezinfekcijos temperatūra | ≤ 93 ± 3 °C |  |
| 16. | Mašinos valdymas | Mikroprocesorinis arba lygiavertis. |  |
| 17. | Valdymo ekranas | 1. Lietimui jautrus arba lygiavertis; 2. Ekrane pateikiama informacija, ne mažiau kaip: data, laikas, plovimo ciklo parametrai, informacija apie ciklo eigą ir klaidų pranešimai. |  |
| 18. | Plovimo proceso dokumentavimas | Integruotas terminis spausdintuvus. |  |
| 19. | Spausdintuve naudojamo popieriaus plotis | Plotis: ≥ 50 mm (termiškai atsparus, tinkamas archyvuoti) |  |
| 20. | Spausdintame protokole pateikiama informacija (būtina) | 1. Mašinos numeris; 2. Partijos (ciklo) numeris; 3. Pasirinktos programos pavadinimas arba numeris; 4. Programos pradžios ir pabaigos laikas; 5. Programos parametrai; 6. Pranešimai apie klaidas. |  |
| 21. | Vartotojo kalba | Vartotojo sąsaja (monitoriuje pateikiama informacija) ir spausdinti protokolai pateikiami lietuvių kalba. |  |
| 22. | Mašinoje naudojamos programos | 1. Ne mažiau nei 10 gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų; 2. Yra galimybė vartotojui papildomai susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas plovimo/dezinfekavimo programas. |  |
| 23. | Papildomos dokumentavimo galimybės | 1. Galimybė prijungti personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną per standartinę mašinoje integruotą USB jungtį arba lygiavertę jungtį, plovimo/dezinfekavimo proceso dokumentavimui; 2. Valdiklio konstrukcija leidžia prisijungti prie prietaiso: programavimo, konfigūravimo ir serviso tikslais, naudojant kompiuterį arba telefoną (bent vienu iš šių būdų), be papildomos programinės įrangos, be papildomos programinės įrangos įsigijimo, o jeigu tokia programinė įranga yra reikalinga – jos kaina turi būti įskaičiuota į siūlomo įrenginio kainą. |  |
| 24. | Pateikiami plovimo mašinos priedai | Ne mažiau: 1. 1 Vnt. 5-ių lygių nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, talpinantis 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) instrumentų krepšelių su išimamomis lentynomis. Kiekvienai lentynai yra skirta rotacinė alkūnė su purkštukais; 2. Specializuotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti, su ≥ 30 jungčių – 1 vnt.; 3. Instrumentų krepšeliai su rankenėlėmis DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio - 10 vnt. |  |
| 25. | Maitinimo šaltinis | Trifazis, 400 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 27. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 28. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas / instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 29. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |