TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 03 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

VI Pirkimo dalis

Veloergometrijos sistema (krūvio). Techninė specifikacija

Veloergometrijos sistema (krūvio) (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  |  |
|  | Paskirtis | 1. Krūvio elektrokardiogramos registravimas. 2. Rankinis elektrokardiogramos registravimas; 2. Automatinis elektrokardiogramos registavimas. |  |
|  | Elektrokardiografas |  |  |
|  | 12 standartinių derivacijų | Būtina |  |
|  | Filtrai | - Pagrindinis trikdžių/artefaktų filtras; - Signalo išlyginimo filtras; - Stiprių judesių artefaktų filtras. |  |
|  | Automatinis širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtina |  |
|  | Blogo elektrodo aptikimas | Vaizdinis atvaizdavimas blogo ar blogai prijungto elektrodo. |  |
|  | Elektrokardiografe įrengti indikatoriai | Ne mažiau: - Akumuliatoriaus būklės indikatorius; - Akumuliatoriaus gedimo indikatorius; - Prisijungimo tarp elektrokardiografo ir kompiuterio indikatorius; - Elektrodų prijungimo indikacija. |  |
|  | Reikalavimai krūvio mėginio (EKG) programinei įrangai |  |  |
|  | Būtinas programinės įrangos funkcionalumas: | - Galimybė kurti „RAMP“ tipo protokolus; - Galimybė papildomai (vartotojo pasirinkimu) pamatuoti arterinio kraujo spaudimą krūvio testo metu; - Galimybė išsaugoti elektrokardiogramą PDF formatu; - Vieno ritmo analizės vaizdinė peržiūra; - Suvestinių kompleksų vaizdinė peržiūra. |  |
|  | Parametrai, registruojami atliekant elektrokardiogramos registravimą: | - Aritmijos aptikimas su akustinio ir vaizdinio įspėjimų funkcija; - ST skaitinės reikšmės ir grafinis atvaizdavimas kreive; - Tikslinės apkrovos apskaičiavimas esant maksimaliam krūviui; - Kraujo spaudimo kitimo kreivė; - Metabolinis ekvivalentas; - QTc reikšmė. |  |
|  | Arterinio kraujo spaudimo matavimo prietaisas |  |  |
|  | Paskirtis | Matuoti kraujo spaudimą ramybėje ir krūvio (streso) metu. |  |
|  | Suderinamas ir integruojamas į streso EKG programinę įrangą | Būtina. |  |
|  | Manžetės medžiaga | Be PVC ir be latekso |  |
|  | Kraujospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 280 mmHg |  |
|  | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 – 230 k/min. |  |
|  | Komplekte trys skirtingo dydžio manžetės | Būtina. |  |
|  | Veloergometras |  |  |
|  | Darbo apkrovos diapazonas ne siauriau kaip | 7 – 999 W |  |
|  | Mažiausias apkrovos žingsnis | ≤ 1 W. |  |
|  | Apsisukimų per minutę apkrova ne siauriau kaip | 30 – 150 aps/min. |  |
|  | Elektromagnetinė stabdžių sistema | Būtina |  |
|  | Vairo reguliavimo kampas | 360 ° (± 10 °). |  |
|  | Leistinas vartotojo svoris | ≥ 180 kg. |  |
|  | Lietuviška naudotojo sąsaja | Būtina |  |
|  | Q-faktorius | 180 mm (± 10) |  |
|  | Dinaminis kalibravimas | Būtina |  |
|  | Darbo vieta |  |  |
|  | Reikalavimai kompiuteriui (BVPŽ 30200000-1) | 1. Kompiuterio procesorius ir vaizdo plokštė tinkama velargometrijos programos apdorojimui - Prievadai: - USB (arba lygiaverčiai) - ne mažiau 4 vnt.; - Display Port ir/arba HDMI (arba lygiaverčiai) – ne mažiau 2 vnt.; - Laidinio tinklo (LAN) – 1 vnt. - Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau 8 GB; - Kietasis diskas - SSD tipo (arba lygiavertis), ne mažiau kaip 256 GB talpos; - Kompiuterio valdymo įrenginiai (klaviatūra ir pelė) - belaidžiai. |  |
|  | Reikalavimai monitoriams | - Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai; 2. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) vaizdo elementų. |  |
|  | Vežimėlis | 1. Monitoriaus tvirtinimas; 2. Stalviršis su stalčiumi; 3. Pelės pasidėjimo platforma; 4. Visi ratukai su stabždiais; 5. Sudarytas iš metalinės konstrukcijos dengtos medžiaga apsaugančia nuo korozijos ir įbrėžimų arba pagaminta iš nerūdijančio plieno; 6. Lentyna; 7. Vidinis latakas laidams instaliuoti. |  |
|  | Komplektacija: | Ne mažiau: 1. Veloergometras – 1 vnt; 2. Arterinio kraujo spaudimo matavimo prietaisas su trijų skirtingų dydžių manžetėmis – 1 vnt; 3. Elektrokardiografas su programine įranga (BVPŽ 48000000-8) – 1 vnt; 4. Darbo vieta – 1 kompl. |  |
|  | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |
| 3. | Siūlomas kompiuteris turi atitikti EnergyStar arba lygiaverčio ženklo reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. |  |