## Juostos ir maišeliai
Dinaminė pirkimų sistema "Sterilizavimo priemonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
CPO LT parengė pirkimo "Sterilizavimo priemonių užsakymų per CPO LT katalogą" su pirkimo objektu susijusių prekių technines specifikacijas: juostų ir maišelių grupėse. Kviečiame susipažinti su techninėmis specifikacijomis ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Tiekėjus, norinčius dalyvauti Sterilizavimopriemonių užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą dinaminėje pirkimų sistemoje, kviečiame teikti paraiškas (jei dar nesate priimti į Sterilizavimo priemonių užsakymų per CPO LT katalogą dinaminę pirkimo sistemą). Pirkimo dokumentus rasite čia - https://viesiejipirkimai.lt/epps/dps/prepareViewCfTDPSWS.do?resourceId=225753 Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. ATKREIPIAME DĖMESĮ! D stulpelyje pateikti klausimai - tiekėjams, E - perkančiosioms organizacijom, F - atsakymai ir papildomos pastabos
JUOSTOS
| Matavimo vnt. - metras |  | Klausimai TIEKĖJAMS | Klausimai PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS | Atsakymai/papildomos pastabos
1 | Sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimo juosta (be indikatoriaus) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
1.1 | Juosta skirta sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2 | Juosta turi būti skirta sterilizavimo paketų užklijavimui ir užtikrinti paketo sutvirtinimą. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.3 | Sterilizavimo paketų sutvirtinimo juosta turi būti skirta garų (STEAM), etileno oksido (EO) ir formaldehido (FO) sterilizacijos metodams | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.4 | Juostos plotis turi būti ne mažesnis kaip 15 (svarstomi 19 ir 25) mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galite užtikrinti poreikį visiems nurodytiems pločiams: 15,19 ir 25 mm ? | Koks plotis yra perkamiausias 15,19 ar 25 mm? Ar būtų poreikis įsigyti įvarių pločių?
1.5 | Sterilizavimo paketų sutvirtinimo juosta turi būti tiekiama ritiniais, kurių ilgis ne mažiau 50 (svarstomas ir 100) m. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galite užtikrinti poreikį visiems nuroditiems ritinių ilgiams: 50 ir 100 m? | Koks ritinio ilgis yra perkamiausias 50 ar 100 m? Ar būtų poreikis įsigyti įvairesnius ilgius?
1.6 | Ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas ir partijos (serijos) numeris | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | Prašytume patikslinti, ar Jūsų siūlomi juostų ritiniai transportavimo dėžėje yra papildomai supakuoti į sandarias plėveles. Taip pat prašytume nurodyti, ar informacija apie prekės galiojimo terminą ir partijos numerį pateikiama tik ant transportavimo dėžės, ar papildomai ir ant kiekvieno juostos ritinio (pvz., ant individualios pakuotės).
1.7 | Turi turėti CE ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir tiekėjas turi patvirtinančius dokumentus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | Ar jūsų turima prekė turi CE ženklinimą? | Ar Jums aktualu, kad sutvirtinimo juosta būtų paženklinta CE ženklu, atsižvelgiant į tai, kad tai yra pakavimo pagalbinė priemonė, o ne tiesioginė sterilizavimo (sterilios barjerinės sistemos) priemonė?
1.8 | Prekė turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus arba lygiaverčius. |  | Ar jūsų turima prekė atitinka nurodytus standartus ir turite įrodančius dokumentus? | Ar Jums aktualu, kad sutvirtinimo juosta atitiktų nurodytus standartus (pvz., ISO 11607-1, EN 868), atsižvelgiant į tai, kad tai yra pakavimo pagalbinė priemonė, o ne tiesioginė sterilizavimo (sterilios barjerinės sistemos) priemonė?
1.9 | Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius* | Taip/Ne
1.10 | Kartu su preke pateikiama dokumentacija, naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Taip/Turi
1.11 | 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (pažymint kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras). Jei teikiami siūlomos prekės gamintojo dokumentai yra originalo, o ne lietuvių kalba, kartu privalote pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai
2 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (50 mm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
2.1 | Užlydoma popieriaus – plastiko juosta be klostės 50 ± 5 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
2.2 | Užlydoma popieriaus–plastiko sterilizavimo juosta be klostės, skirta medicininių instrumentų ir medžiagų pakavimui ir sterilizavimui garais (STEAM), etileno oksidu (EO) ir formaldehidu (FO) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.3 | Popierinės dalies gramatūra ne mažesnė kaip 60 g/m² | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galėtumėte pasiūlyti prekę, kurios popierinės dalies gramatūra būtų ne mažesnė kaip 70 g/m²? | Kokia minimali popierinės dalies gramatūra geriausiai atitiktų Jūsų poreikius – ne mažesnė kaip 60 g/m² ar ne mažesnė kaip 70 g/m²?
2.4 | Plastikinės juostos dalies bendras storis – ne mažesnis kaip 50 µm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galėtumėte pasiūlyti prekes, kurių plastikinės juostos dalies bendras storis yra didesnis nei 50 µm? Jei taip, kokio storio gaminius rekomenduotumėte rinktis, siekiant užtikrinti didesnį tvirtumą ir atsparumą plyšimui? | Ar Jūsų poreikius tenkintų gaminiai, kurių plastikinės juostos dalies bendras storis yra ne mažesnis kaip 50 µm, ar praktikoje dažniau renkatės storesnius gaminius? Koks storio parametras geriausiai atitiktų Jūsų poreikius, atsižvelgiant į tai, kad rinkoje naudojamos skirtingos šių juostų gamybos technologijos?
2.5 | Ant sterilizavimo juostos esančių indikatorių turi būti pateikta informacija apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą (žodžiais arba pateikiant spalvos etaloną), skirtą garų (STEAM), etileno oksido (EO) ir formaldehido (FO) sterilizacijos procesams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
2.6 | Juostos šoninėse siūlėse turi būti trigyslė užlydymo siūlė, užtikrinanti pakuotės sandarumą, mechaninį atsparumą ir vientisumą sterilizacijos proceso metu ir po jo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
2.7 | Po sterilizacijos pakuotė turi būti atidaroma per siūlę, nepažeidžiant pakuotės vientisumo ir nesukeliant plėvelės ar popieriaus plyšimo už siūlės ribų. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.8 | Juostos šonuose turi būti pateikta identifikuojanti informacija: pakuotės formavimo / atidarymo kryptis, juostos matmenys (plotis ir ritinio ilgis), partijos numeris, gamintojas, gaminio identifikacinis kodas, taip pat sterilizacijos proceso indikatoriai (pvz., garų, EO, FO) ir jų spalvos pasikeitimo nurodymas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.9 | Juosta turi būti tiekiama ritiniais, kurių ilgis ne mažiau 200 m. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Kokius juostos ritinių ilgius galėtumėte pasiūlyti? Prašytume taip pat pasidalinti, kurie iš jų yra dažniausiai pasirenkami praktikoje. | Kokio ilgio juostos ritinius dažniausiai perkate ir naudojate? Ar ilgesni (pvz.: ≥200 m) ritiniai atitiktų Jūsų poreikius, ar dažniau pasirenkami trumpesni variantai?
2.10 | Turi turėti CE ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir tiekėjas turi patvirtinančius dokumentus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.11 | Prekė turi atitikti LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-5 standartų reikalavimus arba lygiaverčius. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
2.12 | Prekės galiojimo terminas turi būti nurodytas ant prekės pakuotės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | Prašytume nurodyti, ar kiekvienas rulonas yra individualiai supakuotas (pvz., į apsauginę plėvelę) ir ar ant šios pakuotės yra pateikiama informacija apie galiojimo terminą, ar ši informacija nurodoma tik ant transportinės pakuotės? | Ar Jūsų poreikiams pakanka, kad galiojimo terminas ir partijos numeris būtų nurodyti tik ant transportavimo pakuotės, ar svarbu, kad kiekvienas rulonas būtų individualiai supakuotas į sandarią plėvelę ir paženklintas atskirai?
2.13 | Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius* | Taip/Ne
2.14 | Kartu su preke pateikiama dokumentacija, naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Taip/Turi
2.16 | 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (pažymint kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras). Jei teikiami siūlomos prekės gamintojo dokumentai yra originalo, o ne lietuvių kalba, kartu privalote pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai
Reikalavimai taikomi tokie patys, skirtingų išmatavimų juostoms:
3 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (75 ± 5 mm) |  | Prašytume pasidalinti, ar be nurodytų dydžių galėtumėte pasiūlyti ir kitų, Jūsų praktikoje dažniausiai naudojamų užlydomų sterilizavimo juostų be klostės dydžių, kuriuos rekomenduotumėte įtraukti į el. katalogą? | Ar, Jūsų vertinimu, yra papildomų užlydomų sterilizavimo juostų be klostės dydžių, kurie yra dažniausiai naudojami Jūsų praktikoje ir galėtų būti aktualūs įtraukti į el. katalogą? Jei taip, prašytume juos nurodyti.
4 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (100 ± 5 mm)
5 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (120 ± 5 mm)
6 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (150 ± 5 mm)
7 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (210 ± 10 mm)
8 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (250 ± 10 mm)
9 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (300 ± 10 mm)
10 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (350 ± 10 mm)
11 | Užlydomos sterilizavimo juostos be klostės (400 ± 10 mm)
12 | Užlydomos sterilizavimo juostos su kloste (100 mm x 45 mm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
12.1 | Užlydoma popieriaus–plastiko juosta su kloste: plotis 100 ± 10 mm, klostės plotis 45 ± 5 mm. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
12.2 | Užlydoma popieriaus–plastiko sterilizavimo juosta su kloste, skirta medicininių instrumentų ir medžiagų, įskaitant tūriškus gaminius, pakavimui ir sterilizavimui garais (STEAM), etileno oksidu (EO) ir formaldehidu (FO). | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.3 | Popierinės dalies gramatūra ne mažesnė kaip 70 g/m² | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
12.4 | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios bendras storis PETP/PP ne mažiau 12/50 mikronų. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
12.5 | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.6 | Ant sterilizavimo juostos esančių indikatorių turi būti pateikta informacija apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą (žodžiais arba pateikiant spalvos etaloną), skirtą garų (STEAM), etileno oksido (EO) ir formaldehido (FO) sterilizacijos procesams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
12.7 | Juostos šoninėse siūlėse turi būti trigyslė užlydymo siūlė, užtikrinanti pakuotės sandarumą, mechaninį atsparumą ir vientisumą sterilizacijos proceso metu ir po jo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
12.8 | Po sterilizacijos pakuotė turi lengvai ir tolygiai atsiverti per siūlę, neplyštant ir nepažeidžiant pakuotės vientisumo. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.9 | Juostos šonuose turi būti pateikta identifikuojanti informacija: pakuotės formavimo / atidarymo kryptis, juostos matmenys (plotis ir ritinio ilgis), partijos numeris, gamintojas, gaminio identifikacinis kodas, taip pat sterilizacijos proceso indikatoriai (pvz., garų, EO, FO) ir jų spalvos pasikeitimo nurodymas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.10 | Juosta turi būti tiekiama ritiniais, kurių ilgis ne mažiau 300 m. (svarstomas ir 100 m) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galėtumėte pasiūlyti juostas, tiekiamas 100 m ir 300 m ilgio ritiniais? Taip pat prašytume nurodyti, kokie kiti ritinių ilgiai yra siūlomi Jūsų asortimente ir kurie iš jų yra dažniausiai pasirenkami praktikoje? | Kokio ilgio juostos ritinius dažniausiai naudojate – 100 m ar 300 m? Ar, Jūsų vertinimu, reikėtų įtraukti ir kitus ritinių ilgius, kurie geriau atitiktų Jūsų poreikius?
12.11 | Turi turėti CE ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir tiekėjas turi patvirtinančius dokumentus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.13 | Prekė turi atitikti LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-5 standartų reikalavimus arba lygiaverčius. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
12.14 | Prekės galiojimo terminas turi būti nurodytas ant prekės pakuotės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | Prašytume nurodyti, ar kiekvienas rulonas yra individualiai supakuotas (pvz., į apsauginę plėvelę) ir ar ant šios pakuotės yra pateikiama informacija apie galiojimo terminą, ar ši informacija nurodoma tik ant transportinės pakuotės? | Ar Jūsų poreikiams pakanka, kad galiojimo terminas ir partijos numeris būtų nurodyti tik ant transportavimo pakuotės, ar svarbu, kad kiekvienas rulonas būtų individualiai supakuotas į sandarią plėvelę ir paženklintas atskirai?
12.15 | Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius* | Taip/Ne
12.16 | Kartu su preke pateikiama dokumentacija, naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Taip/Turi
12.17 | 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (pažymint kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras). Jei teikiami siūlomos prekės gamintojo dokumentai yra originalo, o ne lietuvių kalba, kartu privalote pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai
Reikalavimai taikomi tokie patys, skirtingų išmatavimų juostoms:
13 | Užlydomos sterilizavimo juostos su kloste (150 ±5mm x 50±5mm) |  | Prašytume pasidalinti, ar be nurodytų dydžių galėtumėte pasiūlyti ir kitų, Jūsų praktikoje dažniausiai naudojamų užlydomų sterilizavimo juostų su kloste dydžių, kuriuos rekomenduotumėte įtraukti į el. katalogą. | Ar, Jūsų vertinimu, yra papildomų užlydomų sterilizavimo juostų su kloste dydžių, kurie yra dažniausiai naudojami Jūsų praktikoje ir galėtų būti aktualūs įtraukti į el. katalogą? Jei taip, prašytume juos nurodyti.
14 | Užlydomos sterilizavimo juostos su kloste (200±10mm x 55±5mm)
15 | Užlydomos sterilizavimo juostos su kloste (250 ±10mm x 65±5mm)
MAIŠELIAI
1 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (100 x 160 mm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
1.1 | Užlydomas popieriaus – plastiko maišelis turi būti 100 ± 10 mm x 160 ± 10 mm dydžio. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.2 | Užlydomas popieriaus–plastiko sterilizavimo maišelis turi būti skirtas medicininių gaminių sterilizavimui. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.3 | Maišelis turi būti sudarytas iš dviejų sluoksnių (popieriaus ir plastiko) ir tinkamas užlydymui. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.4 | Popierinės dalies gramatūra ne mažesnė kaip 60 g/m² | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galėtumėte pasiūlyti prekę, kurios popierinės dalies gramatūra būtų ne mažesnė kaip 70 g/m²? | Kokia minimali popierinės dalies gramatūra geriausiai atitiktų Jūsų poreikius – ne mažesnė kaip 60 g/m² ar ne mažesnė kaip 70 g/m²?
1.5 | Ant maišelio esančių sterilizacijos proceso indikatorių turi būti pateikta informacija apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą (žodžiais arba pateikiant spalvos etaloną). | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.6 | Maišelio šonuose turi būti trys užlydymo siūlės, kurių bendras plotis ne mažesnis kaip 10 mm (± 2 mm), užtikrinančios pakuotės sandarumą sterilizacijos proceso metu ir po jo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.7 | Maišelio siūlės po sterilizacijos proceso turi išlikti sandarios, nepakitusios ir užtikrinti pakuotės vientisumą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.8 | Ant maišelio turi būti nurodyta identifikuojanti informacija: atidarymo kryptis, maišelio matmenys (plotis ir ilgis). partijos numeris, galiojimo laikas, gamintojas, gaminio identifikacinis kodas ir kita gamintojo pateikiama ženklinimo informacija. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. |  | Ar nurodytas maišelių žymėjimas atitinka Jūsų poreikius, ar matytumėte poreikį papildyti ar patikslinti pateikiamą informaciją?
1.9 | Ant pakuotės turi būti nurodytas partijos numeris, galiojimo laikas, gamintojas, gaminio identifikacinis kodas ir kita gamintojo pateikiama ženklinimo informacija. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. |  | Ar nurodytas maišelių žymėjimas atitinka Jūsų poreikius, ar matytumėte poreikį papildyti ar patikslinti pateikiamą informaciją?
1.10 | Pakuotę sudaro nuo 1000 iki 3000 vnt. (svarstoma ir 200-400vnt) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Ar galėtumėte užtikrinti siūlomą maišelių kiekį pakuotėje, taip pat nurodyti, ar turite pakuotes intervale nuo 1000 iki 3000 vnt. ir ar galėtumėte pasiūlyti ir mažesnio kiekio pakuotes (pvz., 200–400 vnt.)? | Koks maišelių kiekis pakuotėje geriausiai atitiktų Jūsų poreikius – ar pakanka numatyto kiekio, ar būtų tikslinga svarstyti ir kitus variantus (pvz., 200–400 vnt.)?
1.11 | Turi turėti CE ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir tiekėjas turi patvirtinančius dokumentus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.12 | Prekė turi atitikti EN ISO 11607-1, EN 868 standartų reikalavimus arba lygiaverčius. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.13 | Prekės galiojimo terminas turi būti nurodytas ant prekės pakuotės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.14 | Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius* | Taip/Ne
1.15 | Kartu su preke pateikiama dokumentacija, naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Taip/Turi
1.16 | 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (pažymint kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras). Jei teikiami siūlomos prekės gamintojo dokumentai yra originalo, o ne lietuvių kalba, kartu privalote pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai
Reikalavimai taikomi tokie patys, skirtingų išmatavimų juostoms:
2 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (100±10mm x 200±10mm) |  | Prašytume pasidalinti, ar be nurodytų dydžių galėtumėte pasiūlyti ir kitų, Jūsų praktikoje dažniausiai naudojamų užlydomų sterilizavimo maišelių? | Ar, Jūsų vertinimu, yra papildomų užlydomų sterilizavimo maišelių dydžių, kurie yra dažniausiai naudojami Jūsų praktikoje ir galėtų būti aktualųs įtraukti į el. katalogą?
3 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (100±10mm x 260±10mm)
4 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (140±10mm x 270±10mm)
5 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (140±10mm x 270±10mm)
6 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (190±15mm x 400 mm±15mm)
7 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (200±15mm x 350±15mm)
8 | Užlydomi sterilizavimo maišeliai (250±20mm x 400±20mm)
Užlydomi sterilizavimo maišeliai (300±20mm x 480±20mm)
Kitos pastabos: