Odontologijos kabineto įrangos komplektas. Techninė specifikacija

Odontologinė darbo vieta (7 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Tiekėjo pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Odontologinėms procedūroms |  |  |
| 2. | Paciento kėdė |  | 7 vnt |  |
| 2.1 | Kėdės valdymas | Elektrinis – mechaninis valdymas |  |  |
| 2.2. | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Ne mažiau 135 kg. |  |  |
| 2.3. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 75 cm |  |  |
| 2.5. | Paciento kėdės apmušalas | Besiūlė danga, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 2 variantų. |  |  |
| 2.6. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |  |
| 2.7. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado |  |  |
| 2.8. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |  |
| 2.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis. |  |  |
| 2.10. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir/ar nuimamas. |  |  |
| 2.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |  |
| 2.12. | Visos įstaigos įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. |  |  |
| 3. | Gydytojo instrumentų dalis |  | 7 vnt |  |
| 3.1. | Būtini gydytojo instrumentai. | Ne mažiau kaip 4 rankovės, iš kurių: 1 rankovė - daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 3 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa 4 rankovė –ultragarsiniam skaleriui |  |  |
| 3.2. | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko kartu su šviestuvu ir kilnojasi kartu su kėde |  |  |
| 3.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis. | Turi būti. |  |  |
| 3.4. | Vienas bendras jungiklis | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |  |
| 3.5. | Instrumentų valdymo pedalas | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas |  |  |
| 3.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |  |
| 3.7. | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais arba tolygus reguliavimas nuo 0 iki maksimumo |  |  |
| 3.8. | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas arba reguliuojamas žingsniais su galimybe išjungti |  |  |
| 3.9. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija. | Būtina |  |  |
| 3.10. | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos ne mažesnis nei 200 x 350 mm su sterilizuojamu kilimėliu |  |  |
| 3.11. | Instrumentų stalelio valdymo pultas | Spalvotas, liečiamas arba membraninis mygtukinis ekranas |  |  |
| 3.12. | Pulto valdymo funkcijos | Ne mažiau nurodytų: 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 4) stiklinės pripildymo; |  |  |
| 3.14. | Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1.5 litrų talpos indu. |  |  |
| 4. | Spjaudyklės blokas |  | 7 vnt. |  |
| 4.1. | Būtini asistento instrumentai: | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (ne mažiau dviejų dydžių siurbliukų antgaliai). |  |  |
| 4.2. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde | Būtina. |  |  |
| 4.3. | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |  |
| 4.4. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 5. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema |  |  |
| 5.2. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ≥ 3 ašimis |  |  |
| 5.3. | Šviesos spalvinė temperatūra | 4200 – 6000 ± 200 K |  |  |
| 5.4. | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtinas |  |  |
| 5.5. | Rankenos | Šviestuvas turi ≥1 rankenas |  |  |
| 5.6. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 44000 liuksų. |  |  |
| 5.7. | Maitinimas | 230V, 50Hz. |  |  |
| 12. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, sumontavimas naujos įrangos, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |  |
| 15. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |  |
| 16 | Priedai: |  |  |  |
| 16.1 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu. | 1. Reguliuojamas apsisukimų skaičius apsisukimų skaičius ne siauresniame diapozone nei 300 - 40000 aps/min. ± 200 aps/min. Su reversu. 2.Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. 3. Su LED pašvietimu 4.Maksimalus sukimo momentas ≥ 3,0 Ncm | 7 vnt. |  |
| 16.2 | Gydytojo kėdutė | 1. Laisva stumdoma su ≥5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -15/+5 laipsnių) 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. | 7 vnt. |  |
| 16.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | - su šviesolaidžiu; - aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; - vientisas nerūdijančio plieno korpusas - Su galimybe reguliuoti apsukas | 7 vnt. |  |
| 16.4 | Turbininis antgalis | - su šviesolaidžiu; - ne mažiau 26 W galingumas, - Nerūdijančio plieno korpusas - Komplekte greitoji jungtis PTL su LED šviesa. | 7 vnt. |  |
| 16.5 | Tiesus antgalis | 1. su šviesolaidžiu; 2. aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; apsisukimų 4. perdavimo santykis 1:1; 5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6. vientisas nerūdijančio plieno korpusas | 7 vnt. |  |
| 16.6 | Greitaeigis antgalis | 1. su šviesolaidžiu; aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; 2. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; apsisukimų 3. perdavimo santykis 1:5; 4. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 5. vientisas nerūdijančio plieno korpusas | 1 vnt. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |