PRANEŠIMAS DĖL PRETENZIJOS VERTINIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Informuojame, kad pirkime buvo pateikta pretenzija dėl techninės specifikacijos 3, 4, 8 ir 14 punktų, neatitinkančių rinkos realijų ir ribojančių konkurenciją,

Informuojame, kad Perkančioji organizacija išnagrinėjo pretenziją dėl pirkimo techninės specifikacijos parametrų ir priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies. Teikiame atsakymus bei informuojame apie patikslintą techninę specifikaciją.

PRETENZIJA
Dėl techninės specifikacijos 3, 4, 8 ir 14 punktų, neatitinkančių rinkos realijų ir ribojančių konkurenciją

- Dėl techninės specifikacijos 3 punkto – Lovos išoriniai matmenys
Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad lovos išoriniai matmenys turi būti ne didesni kaip 210 cm ilgio ir 108 cm pločio. Atlikus rinkoje siūlomų medicininių lovų techninių parametrų analizę nustatyta, kad šiuolaikinės keturių dalių elektrinės funkcinės ligoninių lovos konstrukciškai yra ilgesnės nei 210 cm. Toks ilgis yra nulemtas saugos zonų galvūgalyje ir kojūgalyje, CPR ir Trendelenburgo mechanizmų integravimo bei ergonominių sprendimų. Atsižvelgiant į tai, šis reikalavimas neatitinka realios rinkos pasiūlos ir neteisėtai iš pirkimo eliminuoja daugumą rinkos dalyvių.

1. Atsakymas:

Sprendimas: Reikalavimai paliekami nepakeisti.
Argumentacija:

- Saugos standartas: Pagal LST EN 60601-2-52 standartą, čiužinys privalo pilnai užpildyti lovos platformą, kad būtų išvengta pavojingų tarpų (įstrigimo zonų). Naudojant 190–195 cm čiužinį ant 200 cm platformos, susidarytų saugos reikalavimus pažeidžiantys tarpai.

- Infrastruktūra: Išorinis 210 cm ilgis nustatytas siekiant užtikrinti saugų lovų manevravimą ir kompaktišką išdėstymą įstaigos palatose bei liftuose.

- Universalumas: 200 cm ilgio čiužinio platforma yra šiuolaikinis standartas, būtinas aukštesnio ūgio pacientų oriai slaugai ir pragulų profilaktikai.

2. Dėl techninės specifikacijos 4 punkto – Čiužinio platformos matmenys
Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad čiužinio platformos matmenys turi būti ne mažesni kaip 200 × 90 cm. Pažymėtina, kad rinkoje gaminamų ligoninių ir slaugos lovų čiužinio platformos ilgis dažniausiai siekia apie 190–195 cm. Toks sprendimas taikomas dėl paciento pozicionavimo mechanizmų, sekcijų proporcijų ir saugos reikalavimų pagal EN 60601 2 52. Be to, šis reikalavimas techniškai nesuderinamas su 3 punkte nustatytu bendro lovos ilgio apribojimu, taip sudarant neįgyvendinamą reikalavimų derinį. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas neteisėtas ir turi būti pakoreguotas arba panaikintas.

2. Atsakymas:

Dėl čiužinio pločio patikslinimo (keičiama iš 90 cm į 100 cm)

Sprendimas: Specifikacija tikslinama ir išdėstoma taip:

| 4. | Čiužinio platformos matmenys | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), ne mažesni 200 x 100 cm (paklaida +/- 1 cm). |
| --- | --- | --- |

Argumentacija:

- Atsižvelgdama į tai, kad lovos išorinis plotis yra 108 cm, o vidinė platforma pritaikyta platesniam čiužiniui, Perkančioji organizacija nustato čiužinio plotį – 100 cm. Tai užtikrina techninį vientisumą, paciento komfortą bei eliminuoja tarpus tarp čiužinio ir šoninių apsaugų.

3. Dėl techninės specifikacijos 8 punkto – Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas
Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad šlaunų sekcijos pakėlimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 30°. Rinkos analizė rodo, kad dauguma serijinių gamintojų deklaruoja 25–28° pakėlimo kampą, kuris laikomas ergonomiškai saugiu ir kliniškai pagrįstu. ≥30° kampas nėra standartinis sprendimas ir nėra plačiai taikomas serijiniuose modeliuose, todėl šis reikalavimas nepagrįstai riboja konkurenciją ir turi būti pakoreguotas arba panaikintas.

3. Atsakymas

Sprendimas: Reikalavimas paliekamas nepakeistas.
Argumentacija:

- Medicininis pagrįstumas: 30 laipsnių kampas yra būtinas „Fowler“ padėčiai užtikrinti.  Jis neleidžia pacientui nuslysti žemyn, kai pakelta nugaros sekcija, taip sumažinant trintį ir šlyties jėgas, kurios yra pagrindinis pragulų kryžkaulio srityje veiksnys. Mažesnis kampas neužtikrina reikiamos terapinės atramos.

4. Dėl techninės specifikacijos 14 punkto – Lovos važiuoklė
Techninės specifikacijos 14 punkte nustatytas reikalavimas, kad ratukų skersmuo būtų ne didesnis kaip 100 mm. Rinkos praktikoje ligoninių lovoms įprastai naudojami Ø125 mm arba Ø150 mm ratukai, kurie užtikrina stabilų ir saugų lovos transportavimą su pacientu. Mažesnio skersmens ratukai dažniausiai taikomi tik namų slaugos lovoms. Atsižvelgiant į tai, šis reikalavimas neatitinka serijinių gaminių techninių charakteristikų ir laikytinas neproporcingu. Reikalavimas turi būti pakoreguotas arba panaikintas.

4. Atsakymas:

Sprendimas: Specifikacija tikslinama ir išdėstoma taip:

| 14. | Lovos važiuoklė | - 1. Su 4 dvigubais ratukais, kurių skersmuo nuo 100 mm iki 125 mm - 2. Ratukai su stabdžių sistema. - 3 Ratukai su apsaugą nuo šiukšlių ir dulkių. |
| --- | --- | --- |

Argumentacija:

- Sutinkame su tiekėjo pastaba, kad didesnio skersmens ratukai užtikrina geresnį manevringumą. Reikalavimas tikslinamas, leidžiant siūlyti ratukus, kurių skersmuo yra nuo 100 mm iki 125 mm.

Pirkimo procedūros tęsimos toliau.

Atsižvelgiant į pirkimo sąlygų patikslinimus, nustatyti nauji pirkimo dokumentų pateikimo terminai:

- pasiūlymų pateikimo terminas - 2026 m. gegužės 4 d. 13:00 val.;

- klausimus, rekomendacijas ar pastabas tiekėjai gali pateikti iki - 2026 m. balandžio 29 d. 13:00 val.;

Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjai, ketinantys pateiki pasiūlymą, tai turi padaryti pagal 3 IA PD TS (2026-04-27 aktuali redakcija). ir 4 IA PD PF (2026-04-27 aktuali redakcija).