KLAUSIMYNAS

CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Centrinės venos kateterio rinkinys- vieno kanalo |  |  |
| 1 | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamštelis su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis G14-G16, 15; 20; 30 cm. ilgio. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 - 70cm ilgio. 5. Komplekte yra 7F dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; echogeniška punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 63 mm, bet ne ilgesnis nei 74 mm |  |  |
| 2 | Kateterio dydis: 14G, 16G. Reikiamas dydis nurodomas užskymo metu |  |  |
| 2 dalis | Centrinės venos kateterio rinkinys- dviejų kanalų |  |  |
| 1 | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamšteliai su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis 7F, 15; 20; 30 cm. ilgio. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 - 70cm ilgio. 5. Komplekte yra 8,5F dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; echogeniška punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 63 mm, bet ne ilgesnis nei 74 mm |  |  |
| 2 | Kanalų dydžiai: 16G/16G arba 14G/18G |  |  |
| 3 dalis | Centrinės venos kateterio rinkinys- trijų kanalų |  |  |
| 1 | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamšteliai su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis 7F, 15; 20; 30 cm. ilgio. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 - 70cm ilgio. 5. Komplekte yra 8,5F dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; echogeniška punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 63 mm, bet ne ilgesnis nei 74 mm |  |  |
| 2 | Kanalų dydžiai: 16G/18G/18G. |  |  |
|  | Centrinės venos kateterių rinkiniai turi atitikti šiuos bendrinius reikalavimus: |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai. |  |  |
| 2 | Be latekso, be DEHP (arba lygiaverčiai saugūs). |  |  |
| 3 | Kateteris pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 4 | Kateteris rentgenokontrastiškas (su žymėjimu). |  |  |
| 5 | Ant kateterio – aiškios ilgio žymos. |  |  |
| 6 | Luer Lock jungtys. |  |  |
| 7 | Kiekvienas kanalas pažymėtas spalviškai arba kita aiškia identifikacija. |  |  |
| 8 | Atitinka Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) ir visų jį keičiančių bei papildančių teisės aktų reikalavimus. |  |  |