## 12075_po_RK II d.
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės vaisingumo centrui, Nr.12600
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turi būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekių pristatymo metu. 7. PO gali paprašyti pavyzdžių vertinimui, kaip nurodyta prie pirkimo dallies reikalavimų. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
8. SVARBU. Techninėje specifikacijoje reikalaujamus prekių pavyzdžius tiekėjai turi pristatyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (nurodytas skelbime apie pirkimą) adresu Santariškių g. 4, Vilnius, kab. 469-476 ar 454 bei 466. Tiekėjas privalo ant pavyzdžių pakuotės užrašyti pirkimo pavadinimą - tarptautinis atviras konkursas "Priemonės vaisingumo centrui, Nr.12600" ir užrašyti pirkimo dalies numerį bei pavadinimą. Taip pat ant pakuotės turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas. Jei tiekėjas techninėje specifikacijoje reikalaujamų pavyzdžių nepristatys nurodytu adresu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Planuojama pirkėjo
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma/Pradinė sutarties vertė Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma/Sutarties kaina Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo) | 38437100-8 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis adatos skersmuo 4-4,5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės. 0,7mm. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 2 vnt. | vnt. | 1200 | 15.44 | 5 | 18528 | 19454.4 |  | 0 | 5 | 0
2 |  | ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo) | 38437100-8 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Vidinis skersmuo 5-5,5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Trumpos paralelinės sienelės Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 2 vnt. | vnt. | 400 | 15.44 | 5 | 6176 | 6484.8 |  | 0 | 5 | 0
3 |  | ICSI mikromanipuliacijų pipetės laikomosios (holding tipo) | 38437100-8 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 120 µm, vidinis skersmuo 15-20 µm, antgalio kampas 35' laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 2 vnt. | vnt. | 1300 | 13.31 | 5 | 17303 | 18168.15 |  | 0 | 5 | 0
4 |  | Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės | 38437100-8 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 30 µm vidinio skersmens, kai kampas 35'. skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne daugiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 2 vnt. | vnt. | 260 | 13.31 | 5 | 3460.6 | 3633.63 |  | 0 | 5 | 0
5 |  | Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės | 38437100-8 | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 25 µm vidinio skersmens, kai kampas 35', skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne daugiau 10 pipečių individualiai steriliai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 2 vnt. | vnt. | 150 | 13.31 | 5 | 1996.5 | 2096.325 |  | 0 | 5 | 0
6 |  | Denudacijos pipetės 125-130 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 125-130 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 200 | 4.55 | 5 | 910 | 955.5 |  | 0 | 5 | 0
7 |  | Denudacijos pipetės 135-140 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 135-140 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 1500 | 4.55 | 5 | 6825 | 7166.25 |  | 0 | 5 | 0
8 |  | Denudacijos pipetės 170-175 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 170-175 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 900 | 4.55 | 5 | 4095 | 4299.75 |  | 0 | 5 | 0
9 |  | Denudacijos pipetės 200 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 200 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 350 | 2.8 | 5 | 980 | 1029 |  | 0 | 5 | 0
10 |  | Denudacijos pipetės 250-275 µm | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 250-275 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 1800 | 3.09 | 5 | 5562 | 5840.1 |  | 0 | 5 | 0
11 |  | Denudacijos pipetės 290-300 µm, | 38437100-8 | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės/stiklinės, nebraižančios lėkštelių, 290-300 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. 1 pakelis 10vnt pipečių, kai dėžutė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai 1 pakelis - 10vnt pipečių. | vnt. | 2400 | 4.55 | 5 | 10920 | 11466 |  | 0 | 5 | 0
12 |  | 100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms | 33141600-6 | 100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms, išorinis diametras ne mažiau 90 mm ir ne daugiau 100 mm. Aukštis ne daugiau 20 mm. Bendras lėkštelės tūris ne daugiau 105mL. Pagaminta iš optiškai skaidraus gryno polistireno. Be DNasių, RN'asių. Ventiliuojamas dangtelis. Sterilizuotos gama spinduliais, nepirogeniškos (sertifikuotos). Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 uždara pakuotė. | vnt. | 5040 | 0.78 | 5 | 3931.2 | 4127.76 |  | 0 | 5 | 0
13 |  | 60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru - 2 dalių | 33141600-6 | Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm. Lėkštelė sudaryta iš centrinio šulinėlio, kai tūris 3ml ir atskirų 2 dalių. Ventiliuojamas dangtelis, patogus lėkštelės suėmimas Easy Grib tipas. CE ženklinimas pagal 98/79/EB direktyvą in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Pakuotėje ne daugiau 10vnt. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 uždara pakuotė. | vnt. | 5040 | 0.64 | 5 | 3225.6 | 3386.88 |  | 0 | 5 | 0
14 |  | 60 mm IVF lėkštelės | 33141600-6 | 60 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai kultivavimo plotas 21,0 (+/-0,5) cm². Bendras lėkštelės tūris 25mL.Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai, blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas pagal 98/79/EB direktyvą in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Pakuotėje ne daugiau 10vnt. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 uždara pakuotė. | vnt. | 1700 | 0.81 | 5 | 1377 | 1445.85 |  | 0 | 5 | 0
15 |  | 35 mm IVF lėkštelės | 33141600-6 | 35 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais. Lėkštelės išmatavimai 40.28mm O.D. x 6.17mm. Bendras lėkštelės tūris 8mL. Ventiliuojamas dangtelis. Be RNase, DNase, ir žmogaus DNR. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA). CE ženklinimas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 uždara pakuotė. | vnt. | 2000 | 0.63 | 5 | 1260 | 1323 |  | 0 | 5 | 0
16 |  | 50 mm ICSI lėkštelės | 33141600-6 | 50 mm diametro ICSI lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 51x9 mm, kultivavimo plotas 21,5 cm². Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Supakuoti steriliai po 1 vnt. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3vnt. | vnt. | 1300 | 1.41 | 5 | 1833 | 1924.65 |  | 0 | 5 | 0
17 |  | 15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai | 33141600-6 | Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti, su vieta užrašui. Mėgintuvėliai su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje. Be RNazės/DNazės. Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai. Sterilizuoti gama spinduliais. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA). CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 uždara pakuotė. | vnt. | 2000 | 0.4 | 5 | 800 | 840 |  | 0 | 5 | 0
18 |  | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 33141600-6 | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu, sterilūs. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Ilgis ne daugiau 95 mm. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA). CE ženklinimas. Supakuoti po vieną steriliai. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 5000 | 0.5 | 5 | 2500 | 2625 |  | 0 | 5 | 0
19 |  | 5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 33141600-6 | 5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Sterilūs, supakuoti po vieną. Be RNazės/DNazės. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 1500 | 0.49 | 5 | 735 | 771.75 |  | 0 | 5 | 0
20 |  | Indelis spermos analizei | 33140000-3 | Žmogaus biologiniams skysčiams surinkti skirtas indelis. Sterilus (Irradiation) 10-6). Kiekvienas indelis vakumuotas ir supakuotas atskirai. Indelis pagamintas iš Polistiteno (PS). Tūris ne daugiau 85mL. Testuoti : One cell stage Mouse Embryo Assey (MEA > 80% Blastocyst) Non-pyrogenic, Endotoxin (LAL < 0.03125 EU/Device) Human sperm Survival and Molity (SMI > 0.75%). Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 2000 | 0.98 | 5 | 1960 | 2058 |  | 0 | 5 | 0
21 |  | Plastmasinės Pastero pipetės, 3 ml | 38437100-8 | Ilgis 150 mm, kapiliaro išorinis skersmuo 7,8 mm, max talpa 7 ml, graduotos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3ml, supakuotos po vieną, sterilios. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 30000 | 0.06 | 5 | 1800 | 1890 |  | 0 | 5 | 0
22 |  | 1 ml sterilūs švirkštai IVF embrionų talpinimui | 33141310-6 | IVF švirkštai. Skirti embrionų patalpinimui. Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno. Be latekso. Silikoninis žiedas ant stūmoklio užtikrina sklandų veikimą be slydimo gale. Nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po vieną. CE ženklinimas. 100 vnt dėžutėje. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 3000 | 0.87 | 5 | 2610 | 2740.5 |  | 0 | 5 | 0
23 |  | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui | 38437110-1 | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui tvirtinamas ant 1 ml švirkšto, ne mažiau 55 mm ilgio, vamzdelio išorinis skersmuo 1,25 mm, vidinis 1,0 mm. MEA, LAL testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po vieną. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 3 vnt. | vnt. | 2500 | 2.19 | 5 | 5475 | 5748.75 |  | 0 | 5 | 0
24 |  | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 10 µl pakuotė po 96 | 38437110-1 | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne daugiau 49 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 dėžutė. | vnt. | 6720 | 0.07 | 5 | 470.4 | 493.92 |  | 0 | 5 | 0
25 |  | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 200 µl | 38437110-1 | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne daugiau 59 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turi būti pateikti pavyzdžiai - 1 dėžutė. | vnt. | 7680 | 0.07 | 5 | 537.6 | 564.48 |  | 0 | 5 | 0
26 |  | Šildomas (metalinis) stovelis mėgintuvėliams | 33141600-6 | Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stovelis su ne mažiau nei 10 angelėmis, tinkančiomis 14-15 ml mėgintuvėliams. Tinkamas naudoti inkubatoriuose, ant šildymo plokščių, sausų vonių inkubatoriuose. Autoklavuojamas. | vnt. | 1 | 157.62 | 5 | 157.62 | 165.501 |  | 0 | 5 | 0
27 |  | Spermatozoidų atrankos lėkštelė su membrana 1 mL | 33141600-6 | Spermos atskyrimo prietaisas spermatozoidų atrankai. Mėginio talpa 1 mL Išmatavimai : diametras 55.62 mm , aukštis 19.23 mm. Sterilus. Kiekvienas supakuotas atskirai. Galiojimo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas | vnt. | 100 | 40 | 5 | 4000 | 4200 |  | 0 | 5 | 0
28 |  | Spermatozoidų atrankos lėkštelė su membrana 850 uL | 33141600-6 | Spermos atskyrimo prietaisas spermatozoidų atrankai. Mėginio talpa 850 uL Išmatavimai : diametras 55.62 mm , aukštis 19.23 mm. Sterilus. Kiekvienas supakuotas atskirai. Galiojimo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas | vnt. | 400 | 43 | 5 | 17200 | 18060 |  | 0 | 5 | 0
29 |  | Spermatozoidų atrankos lėkštelė su membrana 3 mL | 33141600-6 | Spermos atskyrimo prietaisas spermatozoidų atrankai. Mėginio talpa 3 mL Išmatavimai : diametras 55.62 mm , aukštis 19.23 mm. Sterilus. Kiekvienas supakuotas atskirai. Galiojimo laikas ne mažiau 24 mėn. CE ženklinimas | vnt. | 600 | 49 | 5 | 29400 | 30870 |  | 0 | 5 | 0
30 |  | Realaus laiko inkubatoriaus embrionų auginimo lėkštelės | 33141600-6 | Lėkštelės skirtos ASTEC CCM-iBIS-SG realaus laiko inkubatoriui. Talpina 12 embrionų. CE ženklinimas. | vnt. | 800 | 8.22 | 5 | 6576 | 6904.8 |  | 0 | 5 | 0
31 |  | Mechaninis vienkanalis pipetmanas 0,5-10ul tūrio. Plonas prailgintas antgalis | 33140000-3 | Mechaninis vienkanalis pipetmanas 0,5-10ul tūrio. Plonas prailgintas antgalis | vnt. | 2 | 318.44 | 21 | 636.88 | 770.6248 |  | 0 | 21 | 0
32 |  | Mechaninis vienakanalis pipetmanas 20-200 ul tūrio. | 33140000-3 | Mechaninis vienakanalis pipetmanas 20-200 ul tūrio. | vnt. | 2 | 318.44 | 21 | 636.88 | 770.6248 |  | 0 | 21 | 0
33 |  | Flexi-Pet tipo laikiklis denucacijos pipetėms | 33140000-3 | Pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų deputacijos pipetėmis. Sudaryta iš metalinio pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio. Su atrama pasidėti ant stalo. Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0-3,0 µl. Tinkamas darbui su įvairiomis denudacinėmis pipetėmis. | vnt. | 1 | 495 | 21 | 495 | 598.95 |  | 0 | 21 | 0
34 |  | Spermos DNR fragmentacijos testo rinkinys | 33141620-2 | Rinkinį sudaro DNR denatūrantas Reagentas, lizės tirpalas, iš anksto paruošti mikroskopo stikleliai, dengiamieji stikleliai, mėgintuvėliai su agarozės geliu, mėgintuvėliai spermos paruošimui. | rink. | 8 | 398 | 21 | 3184 | 3852.64 |  | 0 | 21 | 0
[8 empty] | Viso: | 167557.28 | 176727.5856 |  | 0 |  | 0