MAŽASIS STERILIZATORIUS (AUTOKLAVAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Mažasis sterilizatorius:

Dainavos padaliniui, 5 vnt. Pristatymo adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas;

Šančių padaliniui, 1 vnt. Pristatymo adresas: Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas;

Šilainių padaliniui, 1 vnt. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas,

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Medicininių įrankių, tekstilės ir kt. medicininių prietaisų sterilizacija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Autoklavo klasė | Ne mažesnė nei B klasė (pagal EN 13060) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Pakrova | Ne mažiau kaip 6 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Integruota meniu valdymo kalba – lietuvių | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Autoklavo darbinė talpa | Ne mažiau 24 litrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Autoklavo kamera | Cilindro formos, nerūdijančio plieno | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Instaliuotos standartinės sterilizacijos ir patikros programos | Ne mažiau 4 sterilizacijos programų ir ne mažiau 3 testų programų , būtina Vacuum, Helix, B&D | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Avarinis išjungimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Integruota SD kortelė dokumentacijos saugojimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Integruotas vidinis garo generatorius, atskirtas nuo vandens talpos | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Komplektavimas | Su ne mažiau 4 padėklais, kurių matmenys ne mažiau 18 x 38 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Švaraus bako talpa | Ne mažiau kaip 4,5 l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Panaudoto bako talpa | Ne mažiau kaip 3,5 l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Suvartojamas distiliuoto vandens kiekis 1 ciklui | ne daugiau 0,6 l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Garso lygis ne daugiau 50 db | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Autoklavo matmenys ne daugiau 460 x 460 x 610 mm | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Bendras elektros teikiamo galingumo poreikis ne daugiau 2,3 kW | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 4. | Komplektavimas su ne mažiau 5 padėklais | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |