TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANESTEZIJOS APARATAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. |  |
| 1.1 | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema, siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos, pasukamu sistemos ekranu ir bėgeliais priedų tvirtinimui |  |
| 2. | Ergonomika |  |  |
| 2.1. | Darbastalio apšvietimas | Integruotas darbastalio apšvietimas |  |
| 2.2. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Ekranas montuojamas ant judančios rankos (≥360°). Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.3. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 19” |  |
| 2.4. | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas ir prisilietimui jautrus (“touchscreen”) ekranas |  |
| 2.5. | Integruotas į anestezijos aparatą anestetinių dujų monitoravimo modulis | Būtina. |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltiniai |  |  |
| 3.1. | 220V 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 3.2. | Anestezijos aparatas turi būti maitinams per skiriamąjį transformatorių, pagal standartą IEC 60601-1 arba lygiavertį. |  |  |
| 3.3. | Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 90 min. |  |  |
| 3.4 | Ne mažiau kaip 4 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. |  |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 iki 15 l/min |  |
| 6. | Greitas deguonies padavimas | < 35 iki > 75 l/min. (diapazonas turi būti ne siauresnis nei nurodytas) |  |
| 7. | CO2 aborberio kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L. |  |
| 8. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime | ≤3,5 L |  |
| 9. | Anestetiko garintuvas |  |  |
| 9.1 | Skaitmeninis garintuvas | Elektroniniu būdu valdomi, skirti elektroninei anestetinių dujų tiekimo kontrolei tikslinės anestezijos metu. Kartu su anestezijos aparatu patiekiami Sevofluraninis ir Desfluraninis garintuvai. |  |
| 9.2 | Spalvotas, prisilietimui jautrus (“touchscreen”) ekranas | Būtina. Ekrano raiška ne blogiau kaip 480x800 |  |
| 9.3 | Galimybė pildyti veikimo metu | Būtina, nenutraukiant ventiliacijos proceso ir neuždarant šviežių dujų tiekimo. |  |
| 9.4 | Automatinė kalibracija | Būtina |  |
| 9.5 | Likutinio anestetiko rodymas garintuvo ekrane. | Būtina su įspėjimo žinutėmis apie likusį laiką iki pilno ištuštėjimo |  |
| 9.6 | Vienu metu prie aparato prijungiami garintuvai | ≥ 2 vnt. |  |
| 10. | Ventiliacijos režimai |  |  |
| 10.1 | Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija |  |  |
| 10.2 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) |  |  |
| 10.3 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG) |  |  |
| 10.4 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) |  |  |
| 10.5 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole su garantuotu vienkartiniu tūriu(SIMV PCV VG) |  |  |
| 10.6 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) |  |  |
| 10.7 | Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |  |
| 11. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus ir funkcijas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 11.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 10-1500 ml |  |
| 11.2 | Vienkartinis įpūtimo tūris slėginiame ventiliacijos režime | 5-1500 ml |  |
| 11.3 | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose | 5-80 k/min |  |
| 11.4 | Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose | 5-60 k/min |  |
| 11.5 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina. |  |
| 11.6 | Automatinis, vienkartinio tūrio užlaikymas | Pagal gydytojo nustatytą intervalą, PEEP slėgį. |  |
| 11.7 | Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas | Pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos atliekant ne mažiau kaip 5 didinimus |  |
| 11.8 | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto manevro (slėgio didinimo). |  |
| 11.9 | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius - elektroninis tekmės matuoklis su O2 srauto žymekliu, leidžiančiu įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą esant nustatytai deguonies koncentracijai. |  |
| 11.10 | Automatinis deguonies ir anestetinių dujų tiekimas priklausomai nuo išmatuotuotos ir nustatytos iškvėpiamo deguonies (EtO2) koncentracijos ir pasirinktų anestetinių dujų koncentracijos paciento iškvėpiamose dujose. | Automatinė tikslinė mažo srauto anestezija. Sistema turi automatiškai reguliuoti dujų koncentracijas siekiant nustatytų tikslinių verčių. |  |
| 12. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai |  |  |
| 12.1 | Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu |  |  |
| 12.2 | Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės |  |  |
| 12.3 | Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą |  |  |
| 12.4 | Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |  |
| 12.5 | Pastovus plaučių tamprumo monitoringas ir išmatuotų parametrų atvaizdavimas ekrane realiu laiku su tendencijų grafiku |  |  |
| 12.6 | Varomojo slėgio (Pdrive) atvaizdavimas monitoriaus ekrane |  |  |
| 13. | Reikalavimai moduliniam paciento monitoriui |  |  |
| 13.1 | Monitoriaus ekranas, spalvotas ≥ 15 cm įstrižainės. |  |  |
| 13.2 | 12 kreivių ekrane vienu metu |  |  |
| 13.3 | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10 |  |  |
| 13.4 | Ne mažiau kaip 2 moduliai talpinami paciento monitoriuje, neskaitant transportinio monitoriaus |  |  |
| 14. | Monitoriaus valdymas |  |  |
| 14.1 | Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautriame ekrane |  |  |
| 14.2 | Galimybė pasirinkti vaizdą ekrane be kreivių tik su ne mažiau kaip 6 skaitmeniniais parametrų langais |  |  |
| 15. | Monitoruojami parametrai |  |  |
| 15.1 | EKG multiderivacinis kanalas |  |  |
| 15.2 | Kvėpavimas |  |  |
| 15.3 | ST segmento analizė |  |  |
| 15.4 | Neinvazinis kraujospūdis |  |  |
| 15.5 | SpO2 |  |  |
| 15.6 | Temperatūra – 2 kanalai |  |  |
| 15.7 | Tiesioginis spaudimo matavimas |  |  |
| 15.8 | Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) |  |  |
| 15.9 | Sąmonės būklės įvertinimas |  |  |
| 15.10 | Skausmo monitoravimas (modulis arba atskiras monitorius). |  |  |
| 15.11 | Anestezijos kokybės proceso vertinimas ir atvaizdavimas grafiškai monitoriaus ekrane realiu laiku, remiantis sąmonės būklės, analgezijos ir relaksacijos išmatuotų parametrų visuma. |  |  |
| 16. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 17. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 18. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 20 iki 270 mmHg |  |
| 19. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 20. | Tiesioginis arterinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | -30 iki 300 mmHg |  |
| 21. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |
| 21.1 | Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |  |
| 21.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, DBS, ST, PTC |  |
| 22. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu |  |
| 23. | Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška naudojant atskirą monitorių arba integruotą modulį į paciento monitorinę sistemą | Gyvybinių funkcijų; SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui |  |
| 24. | Matuojamų parametrų atmintis |  |  |
| 24.1 | Atminties trukmė ≥ 150 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |  |
| 24.2 | ≥ 200 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |  |
| 24.3 | Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje |  |  |
| 24.4 | Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |  |
| 25. | Transportinis paciento monitorius tvirtinamas ant įkrovimo stolelės arba tiesiogiai ant pagrindinio modulinio monitoriaus |  |  |
| 25.1 | Monitoriaus ekranas, spalvotas ≥ 6” įstrižainės. |  |  |
| 25.2 | Ekrano rezoliucija ne blogiau kaip 1280x800 |  |  |
| 25.3 | ≥ 6 kreivės ekrane vienu metu |  |  |
| 25.4 | Galimybė pasirinkti vaizdą ekrane be kreivių tik su ne mažiau kaip 6 skaitmeniniais parametrų langais |  |  |
| 25.5 | Maitinimas iš vidinio akumuliatoriaus nutrūkus elektros tiekimui arba transportuojant pacientą ne trumpiau kaip 120 min |  |  |
| 26. | Automatinis išmatuotų ventiliatoriaus nustatymų, ventiliacijos ir monitoringo parametrų perkelimas į esamą ligoninės informacinę sistemą, sukuriant anestezijos protokolą. |  |  |
| 27. | ANESTEZIJOS APARATO IR PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS KOMPLEKTACIJA (vienam anestezijos aparatui ne prastesnė nei): |  |  |
| 27.1 | EKG kabelis 5 elektrodų | 1 vnt. |  |
| 27.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 27.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |  |
| 27.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |  |
| 27.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 27.6 | Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |
| 27.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 27.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu. |  |
| 27.9 | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 27.10 | Desflurano garintuvas | 1 vnt. |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas (prekės) – narkozės aparatai (toliau – įranga) ir vienkartinės priemonės, reikalingos šios įrangos eksploatacijai (toliau – vienkartinės priemonės).

1.2. Tiekėjo siūlomos prekės (įranga) turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

1.3 Siūloma įranga turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus.

1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.5. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

1.6. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

1.7. Siūlomos prekės (įranga) turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

1.9 Prekių garantijos terminas  ≥ 24 mėnesiai.