PRANEŠIMAS DĖL PRAŠYMO ĮVERTINIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Informuojame, kad pirkimo metu buvo gautas prašymas patikslinti techninę specifikaciją.
Teikiame atsakymus ir informuojame apie patikslintą techninę specifikaciją.

1) 4 punkto pakeitimus: esant 3 punkte nurodytiems reikalavimams, maksimaliai 108 cm lovos išorei ir reikalaujant ne mažesnės kaip 100 cm čiužinio platformos, lieka tik 8 cm visai lovos konstrukcijai per plotį (apie 4 cm kiekvienoje pusėje). Toks rezervas yra nepakankamas standartinėms slaugos lovoms, nes į išorinius matmenis įeina šoniniai bortai, rėmas ir mechanizmai. Ar įstaiga tikrai įvertino tiekėjų galimybes patiekti tokių matmenų lovas su gulimu paviršiumi 200x100 cm? Prašome gulimo paviršiaus plotį grąžinti į 90 cm, techninę specifikaciją patikslinant “bendri visi čiužinio platformos matmenys: ilgis 200 (paklaida +/- 1 cm), plotis ribose 90 - 100 cm (paklaida +/- 1 cm)“.
Atsakymas:
Specifikacija tikslinama ir išdėstoma taip:
4.	Čiužinio platformos matmenys	Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), ilgis 200 (paklaida +/- 1 cm), plotis ribose 90 - 100 cm (paklaida +/- 1 cm).

2) 14 punkto pakeitimus: esant ratukams, kurių skersmuo yra nuo 100 mm iki 125 mm, techniškai negali būti dvigubi ir turėti apsaugą nuo šiukšlių ir dulkių. Prašome tuomet naikinti reikalavimus „dvigubi ratukai“ ir „ratukai su apsauga nuo šiukšlių ir dulkių“, techninę specifikaciją patikslinant : 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo nuo 100 mm iki 125 mm; 2. Ratukai su stabdžių sistema.
Atsakymas:
Specifikacija tikslinama ir išdėstoma taip:
14.	Lovos važiuoklė	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo nuo 100 mm iki 125 mm / 2. Ratukai su stabdžių sistema.

Atsižvelgiant į pirkimo sąlygų patikslinimus, nustatyti nauji pirkimo dokumentų pateikimo terminai:
- pasiūlymų pateikimo terminas - 2026 m. gegužės 6 d. 13:00 val.;
- klausimus, rekomendacijas ar pastabas tiekėjai gali pateikti iki - 2026 m. gegužės 4 d. 13:00 val.;
Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjai, ketinantys pateiki pasiūlymą, tai turi padaryti pagal 3 IA PD TS (2026-04-28 aktuali redakcija). ir 4 IA PD PF (2026-04-28 aktuali redakcija).