TSD-309, VPP-1205

Mobilių vamzdelių nulydimo įrenginių techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatinis vamzdelio užspaudimas ir užlydymas / nulydymas |  |
| 2. | Konstrukcija | Įrenginys mobilus |  |
| 3. | Vidutinė nulydymo ciklo trukmė | Ne daugiau kaip 3 s |  |
| 4. | Vamzdelių medžiaga | Prietaisas pritaikytas naudoti: - Polivinilchlorido (PVC) (ar lygiavertės medžiagos) vamzdeliams, kurių didžiausias išorinis skersmuo 6,0 mm ± 0,2 mm; - Etilvinilacetato (EVA) (ar lygiavertės medžiagos) vamzdeliams, kurių didžiausias išorinis skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm. |  |
| 5. | Naudojimas | Nulydymo įrenginį galima naudoti, kai vamzdelis prijungtas prie paciento |  |
| 6. | Valdymas | Nulydymo įrenginys valdomas viena ranka |  |
| 7. | Sauga | Yra saugos funkcijos, blokuojančios nulydymą esant per mažam akumuliatoriaus lygiui, įvykus perkaitimui ar trumpam jungimui |  |
| 8. | Komplektacija | Kartu su aparatu komplektuojami: - Akumuliatorius; - Akumuliatoriaus įkrovimo kabelis. |  |
| 9. | Svoris (su akumuliatoriumi) | Ne daugiau kaip 1,4 kg |  |
| 10. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Pilnai įkrautu akumuliatoriumi galima atlikti ≥ 1500 nulydymų; - Akumuliatorius įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Akumuliatoriaus įkrovimo laikas ne daugiau kaip 3 val.; - Yra akumuliatoriaus įkrovimo lygio LED (ar lygiavertė) indikacija. |  |
| 11. | Akumuliatoriaus išoriniai matmenys | - Ne daugiau negu 170×115×60 mm (plotis×gylis×aukštis); - Akumuliatorius kišeninis (naudojamas be papildomų laikymo ar transportavimo priemonių, t. y., be diržų, be krepšių). |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.

________________________