# Pirkimo sąlygų __priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Pasvalio ligoninę, adresu: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Pasvalio ligoninę,  instaliavimas bei personalo apmokymas.

5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

5.1. Medicinos prietaiso pasą:

5.2. Galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

5.3. Naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

5.4. Prekių perdavimo - priėmimo aktą.

6.   Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po Prekių instaliavimo. Garantiniu laikotarpiu, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams.

7. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais),  4.4.4. papunkčiu:

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

1 pirkimo objekto dalis. Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius – 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garo sterilizatorius - 1vnt. |  |
| 2. | Dvipusis frakcionuoto vakuumo vandens garų sterilizatorius ne mažiau 2 STM (1STM=300x300x600mm) |  |
| 3. | Sterilizatoriaus išoriniai išmatavimai turi būti ne daugiau: aukštis 1950 mm, plotis 800 mm, gylis 1650 mm |  |
| 4. | Nerūdijančio plieno kamerai pagaminta iš 1.4571 plieno arba lygiaverčio. |  |
| 5. | Supakuotų instrumentų leidžiama įkrovos masė ne mažesnė kaip 28 kg, tekstilės įkrovos masė ne mažesnė kaip 14 kg vieno ciklo metu |  |
| 6. | Integruotas elektrinis garų generatorius |  |
| 7. | Oro pašalinimas frakcionuotu vakuumu naudojant vakuuminį siurblį, gilaus vakuumo džiovinimo sistema |  |
| 8. | Sterilizatorius tiekiamas su integruota demineralizavimo arba atbulinio osmoso vandens valymo sistema atitinkančia sterilizatoriaus vandens poreikius, galimybė pajungti išorinę vandens paruošimo sistemą, integruotas ne mažesnis kaip 15 litrų vandens rezervuaras ir vandens įvado apsauga pagal EN 1717 reikalavimus |  |
| 9. | 1. Universalioji programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 134 °C, pilnos įkrovos ciklo trukmė – ne daugiau kaip 60 min. 2. Greitoji programa supakuotiems instrumentams, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 40 min. 3. Programa karščiui jautriems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 121 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 60 min. 4. Prionų programa didelio užterštumo įkrovoms, sterilizacijos temperatūra 134 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 65 min. 5. Testinės programos – vakuumo testas ir Bowie–Dick testas sterilizatoriaus kameros sandarumui ir oro pašalinimo efektyvumui tikrinti. |  |
| 10. | Mikroprocesorinis valdymas, spalvotas lietimui jautrus ekranas, įmontuotas į sterilizatoriaus korpusą, ne mažesnis kaip 7 colių, pakrovimo pusėje, su pagrindinių ciklo parametrų vaizdavimu diagrama, laiko likusio iki ciklo pabaigos, klaidos pranešimai, ciklų programavimo funkcija. |  |
| 11. | Galimybė keisti programų parametrus pačiame įrenginyje, kiekvienam ciklui automatiškai priskiriamas ir atvaizduojamas ciklo numeris |  |
| 12. | Naudotojų identifikavimas atliekamas naudojant asmeninius kodus, įdiegtas naudotojų administravimo įrankis, leidžiantis nustatyti skirtingas prieigos teises |  |
| 13. | - Galimybė iš anksto parinkti ciklo pradžios laiką; - Įdiegtas energijos taupymo režimas; |  |
| 14. | Vidinė atmintis ne mažiau kaip 150 paskutinių ciklų, sterilizacijos procesas validuojamas pagal EN 17665 reikalavimus |  |
| 15. | - Ethernet RJ-45 arba lygiavertė tinklo sąsaja spausdintuvo, kompiuterio ar tinklo prijungimui ir atminties kortelės lizdas arba analogiška duomenų laikmena dokumentavimui bei programinės įrangos atnaujinimui |  |
| 17. | Ciklų dokumentavimas duomenų faile, kuriame pateikiamas: 1. ciklo grafikas, 2. data, laikas, 3. ciklo numeris 4. temperatūra, 5. slėgis ir kiekvieno programos etapo trukmė, 6. galimybė jungtis prie sterilizacijos proceso dokumentavimo programinės įrangos |  |
| 18. | - Sterilizacijos metu ar gedimo atveju durys blokuojamos elektriniu ir mechaniniu būdu, neleidžiama tuo pačiu metu atverti abiejų pusių durų |  |
| 19. | Įrenginyje įrengtas apsauginis vožtuvas nuo viršslėgio, temperatūros jutiklis apsaugai nuo perkaitimo ir jutiklis, saugantis nuo per žemo vandens slėgio ar lygio |  |
| 20. | Gedimų ir sutrikimų atveju įjungiamas akustinis ir vaizdinis signalas, ekranuose rodomi klaidų pranešimai |  |
| 21. | - Kartu su sterilizatoriumi pateikiamas pakrovimo rėmas su ne mažiau 2 krepšiais ir lentynomis, pritaikytais kameros matmenims, bei pakrovimo ir iškrovimo vežimėliai 2 vnt. |  |
| 22. | Trifazis maitinimas Trifazis 3 x 400V / 50 Hz, maksimali įrenginio galia ne didesnė kaip 25 kW. |  |
| 23. | Garo sterilizatorius ir sterilizacijos procesas atitinka standartus EN 285 ir EN 17665, geriamojo vandens apsaugos standartą EN 1717, elektros saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartus EN 61010-1 ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčius, taip pat taikytinus Europos Sąjungos medicinos prietaisų ir slėginių indų reikalavimus, įrenginys paženklintas CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, arba lygiaverčius. |  |
| 24. | Įrangos instaliaciją, personalo apmokymas įskaičiuoti į kainą. |  |
| 25. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |
| 26. | Sterilizatorius - 1vnt. |  |
| 27. | Dvipusis frakcionuoto vakuumo vandens garų sterilizatorius ne mažiau 2 STM (1STM=300x300x600mm) |  |
| 28. | Sterilizatoriaus išoriniai išmatavimai turi būti ne daugiau: aukštis 1950 mm, plotis 800 mm, gylis 1650 mm |  |

2 pirkimo objekto dalis. Sauso hidromasažo prietaisas – 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalaujami parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
|  | Prietaisas skirtas masažui vandens srovėmis per membraną | Būtina |
|  | Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina |
|  | Važinėjantys purkštukai atliekantys masažą | Ne mažiau 2 |
|  | Valdymo pultas | Būtina |
|  | Valdymo pulte matomi parametrai | 1. Procedūros laikas 2. Vandens temperatūra - 3. Intensyvumas |
|  | Procedūros laiko nustatymas | - Galimybė nustatyti gydymo procedūros trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai |
|  | Masažuojamos kūno dalys | Kaklas, nugara, juosmuo, kojos |
|  | Masažo režimų reguliavimas | 1.Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį; |
|  | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C |
|  | Prietaisas privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB ar Reglamento reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą. | Būtina |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

PASTABA. I- IV pirkimo dalims Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.