TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | Kardioechoskopas |  |  |  |
| 1.1. objektas | Kardioechoskopas | vnt. | 1 |  |
| 1.1.1. parametras | Kardioechoskopo paskirtis (taikymas): Kardiologiniams, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimams atlikti. |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | Reikalavimai kardioechoskopo sistemai: 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB; 3. Kanalų skaičius ne mažesnis kaip 10 mln. |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | Sistemos valdymas: 1. Lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 30 cm; 2. Valdymo panelėje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | Reikalavimai monitoriui: 1. Monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti padėtį. |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir spektrinio doplerio režime: Būtina |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | Galimybė keisti valdymo panelės aukštį ir pasukimo kampą: Būtina |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | Valdymo panelės reguliavimas: Pritaikytas naudotojo reikmėms, ne mažesniu poslinkiu vertikalia kryptimi ± 14 cm. |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | Darbo režimai: 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |  |  |  |
| 1.1.9. parametras | Dvimatis režimas B: 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažesnis kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažesnis kaip 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |  |  |  |
| 1.1.10. parametras | Vienmatis režimas M: Anatominis M režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |  |  |
| 1.1.11. parametras | Spalvinio doplerio režimas: 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |  |  |
| 1.1.12. parametras | Pulsinės bangos doplerio režimas: Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas |  |  |  |
| 1.1.13. parametras | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas, automatinis endokardo krašto aptikimas: Būtinas |  |  |  |
| 1.1.14. parametras | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas, automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas: Būtinas |  |  |  |
| 1.1.15. parametras | Automatizuotas arterijos atkarpos intima-media storio matavimas: Būtinas |  |  |  |
| 1.1.16. parametras | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius: Ne mažesnis kaip 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1.17. parametras | Sektorinis daviklis: 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1,5 iki 4,9 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažesnis kaip 90°. |  |  |  |
| 1.1.18. parametras | Sektorinis daviklis: 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 2,1 iki 8,3 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažesnis kaip 85°. |  |  |  |
| 1.1.19. parametras | Linijinis daviklis: 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |  |  |
| 1.1.20. parametras | Aparato vidinė atmintis: Ne mažesnė kaip 1 TB. |  |  |  |
| 1.1.21. parametras | Kadrų atminties talpa: Ne mažesnė kaip 30000 vaizdų arba ne mažesnė kaip 900 MB. |  |  |  |
| 1.1.22. parametras | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu: Būtinas |  |  |  |
| 1.1.23. parametras | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane: 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane; 3. Kvėpavimo kreivė. |  |  |  |
| 1.1.24. parametras | Komplektacija: 1. Terminis spausdintuvas; 2. Integruotas gelio šildytuvas. |  |  |  |
| 1.1.25. parametras | Jungtys: 1. LAN (arba lygiavertė); 2. USB (arba lygiavertė); 3. DP ir/arba HDMI (arba lygiavertė); 4. Bevielio ryšio sąsaja. |  |  |  |
| 1.1.26. parametras | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |  |
| 1.1.27. parametras | Įranga paženklinta CE ženklu: Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |  |
| 1.1.28. parametras | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |  |  |
| 1.1.29. parametras | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas): Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |
| 1.1.30. parametras | Medicininio personalo apmokymas: Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |