TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Vaizdo endoskopinę sistemą chirurgijai su priedais – 1 kompl. (toliau – Prekes).

2. Pirkimas į dalis neskaidomas.

3. Prekės pristatymo vieta – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

II SKYRIUS

MINIMALŪS TECHNININIAI REIKALAVIMAI 
	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė

	1. 
	LCD monitorius – 1 vnt.
	1. Medicininės paskirties.

2. Skiriamoji geba ≥ 3840x2160 taškų.

3. LED arba lygiavertis pašvietimas.

4. Ekrano įstrižainė ≥ 32 coliai.

5. PiP ir PoP režimai.
6. Šviesumas ≥ 1600 cd/m2.
7. Kontrastas ≥ 1000:1.
8. Video įėjimai:

8.1. HDMI arba DVI, 

8.2. 6G-SDI arba12G-SDI.

	2. 
	Kameros valdymo blokas – 1 vnt.
	1. Siūlyti vieną kameros valdymo bloką arba su reikiamais moduliais arba kelis kamerų valdymo blokus užtikrinančius šias funkcijas:

1.1. Suderintas su 4K ultra aukštos raiškos kameros galvutėmis.

1.2. Suderintas FullHD aukštos raiškos kameros galvutėmis.

1.2. skirtas NIR/ICG fluorescencinei endoskopijai.

1.3. Lanksčių daugkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (kameros valdymo blokas pristatoma su reikiamais priedais).

1.4. Lanksčių vienkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (kameros valdymo blokas pristatoma su reikiamu priedais).

1.5. Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas.

2. ICG vaizdo režimai:
· Standartinės (baltos) šviesos vaizdas su ICG uždengimu.
· Juodai balto vaizdo su ICG uždengimu.
3. Integruotas nuotraukų ir video filmų įrašymas į USB laikmeną (jei siūlomas vienas kameros valdymo blokas) arba atskiras/atskiri įrenginiai kelių valdymo blokų vaizdų įrašymui į USB laikmeną.

4. Nuotraukų ir video įrašymo skiriamoji geba ≥ 1920x1080 taškų.  

5. Paciento duomenų įrašymas.

6. USB jungtis priekiniame valdymo skydelyje.

7. Skaitmeninis didinimas.

8. Nuotolinis valdymo pultas arba planšetinis ekranas valdymui.

9. ≥ 5 vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti, audinių diferenciacijai ir kritinių vietų paryškinimui.

10. Video išvestis: HDMI arba DVI, 3G-SDI arba 12G-SDI.

11. Komplekte turi būti:
· Visi reikalingi laidai pajungimui.
· Klaviatūra paciento duomenų įvedimui.

	3. 
	4K kameros galvutė – 1 vnt.
	1. Ne prastesnės nei 4K raiškos.

2. Suderinta su siūlomu/siūlomais kameros valdymo blokais ir moduliais.

3. ≥ 2 programuojami kameros mygtukai.
4. Vietoje, lengvai keičiamas kameros galvutės laidas.
5. Lęšis su optiniu didinimu ≥ 2x.
6. Autoklavuojama.
7. Kameros laidas ≥ 3 m.

	4. 
	Šviesos šaltinis – 1 vnt.
	1. LED lempa, kurios tarnavimo laikas ≥ 30000 val. arba su šviesos šaltiniu pristatyti ne mažiau 5 atsargines lempas.

2. Šviesos srautas turi būti ≥ 1900 Lm.

3. Spalvos temperatūra ≥ 6500 K.

4. Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas. Pajungti kameros valdymo bloką, kad automatiškai reguliuotų šviesos srautą.

	5. 
	CO2 dujų insufliatorius – 1 vnt.
	1. Maksimalus dujų padavimas ≥ 45 l/min.

2. Dujų pašildymas ir dūmų ištraukimas integruotas į įrenginį arba atskiras/atskiri moduliai.

3. Daugkartinė CO2 žarnelė su pašildymo moduliu (sterilizuojama ≥ 100 kartų) – 2 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai - 200 ±10 vnt.
4. CO2 filtrai - 50 ±10 vnt.
5. Aukšto slėgio CO2 žarna jungiama į konsolę ≥ 5 m ilgio - 1 vnt.
6. Dūmų ištraukimo žarnelės - 40 ±10 vnt.

	6. 
	Elektrochirurginis įrenginys laparoskopijai ir histeroskopijai – 1 vnt.
	1. Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale operacijoms.

2. Lietimui jautrus valdymo ekranas. 

3. ≥ 5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W.

4. ≥ 5 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 150 W.

5. ≥ 5 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W.

6. ≥ 5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W.

7. Bipolinis pjovimo režimas (darbui NaCl tirpale): rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W.

8. Integruotas bipolinis kraujagyslių ligavimo režimas arba atskiras modulis/įrenginys.

9. Dvigubas kojinis jungiklis.

10. Paciento elektrodo kabelis.
11. Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai, 200 ±10 vnt.

	7. 
	Skysčiu padavimo-siurbimo įrenginys – 1 vnt.
	1. Skirta laparoskopinėms, artroskopinėms, hysteroskopinėms, urologinėms operacijoms viename įrenginyje arba keli įrenginiai.

2. Ratukinio tipo irigacija ir vakuuminio tipo siurbimas tame pačiame įrenginyje.

3. Maksimalus irigacijos greitis bendro įrenginio arba kiekvieno įrenginio, jei siūloma atskiri įrenginiai ≥ 1,8 L/min.
4. Artroskopijos režimas arba artroskopijos pompa turi turėti greito praplovimo funkciją.
5. Komplekte turi būti: 

6. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais.
7. Tos pačios žarnelės turi tikti laparoskopinėms, artroskopinėms, hysteroskopinėms, urologinėms operacijoms.

8. Daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai (sterilizuojamas ≥ 20 kartų) – 20 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai 400 ±10 vnt.
9. Atsiurbimo indas – 1 vnt.
10. Pedalas greito praplovimo funkcijai aktyvuoti – 1 vnt.
11. Automatinė spaudimo palaikymo kontrolės funkcija – būtina.

	8. 
	Elektrochirurginis įrenginys artroskopijai – 1 vnt.
	1. Skirtas artroskopinėms operacijoms ir atviroms operacijoms.

2. Lietimui jautrus spalvotas valdymo ekranas.
3. Bipoliniai pjovimo, koaguliacijos ir vaporizacijos režimai skirti darbui druskos tirpale artroskopijoms.

4. Apsauga nuo perkaitimo.

5. Monopolinis pjovimo ir koaguliacijos režimai bendrai chirurgijai, darbui su monopoline rankenėle.

6. Instrumentų atpažinimo funkcija.

7. Monopolinis pjovimas ≥ 200W, ne mažiau 9 efektai.

8. Monopolinė koaguliacija ≥ 180W, ne mažiau 9 efektai.
9. Bipolinis pjovimas ≥ 250W, ne mažiau 9 efektai.

10. Bipolinė koaguliacija ≥ 200W, ne mažiau 9 efektai.
11. Darbinis dažnis 350 ±20 kHz.
12. Paciento elektrodo kontrolės sistema.

13. Endoskopo apsaugos funkcija, sumažinanti riziką pažeisti endoskopą, kai elektrodas priartėja prie jo.

14. Komplekte:

15. Dvigubas kojinis pedalas – 1 vnt.
16. Paciento elektrodo laidas – 1 vnt.
17. Paciento elektrodai, vienkartiniai – 50 ±10 vnt.

	9. 
	Šeiverio valdymo įrenginys su rankena – 1 vnt.
	1. Sistemos valdymas:

· Lietimui jautriu ekranu;

· Šeiverio rankenos mygtukais.

2. ≥ 2 jungtys rankenoms prijungti.

3. Galimybė prijungti bevielį valdymo pedalą.

4. Maksimalūs greitis: ≥ 15000 aps./min.;

5. Osciliacijos dažnis ≥ 4 Hz.

6. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui.

7. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas (automatinis nustatymų parinkimas, atliktų ciklų rodymas, darbo valandų rodymas).

	10. 
	Laparoskopiniai instrumentai
	

	11. 
	Teleskopas – 1 vnt.

	1. Matymo kampas – 30°. 

2. Skersmuo – 10 ±1 mm.

3. Darbinis ilgis 30 ±1 cm.

4. Su metaliniu plovimo-sterilizavimo dėklu.

	12. 
	Veres adata – 1 vnt.
	1. Darbinis ilgis 15 ±1 cm.

	13. 
	Trokaras – 3 vnt.

	1. Su automatiniu magnetiniu-rutuliniu vožtuvu.

2. Su sriegiu.

3. Diametras 5 ±0,5 mm.

4. Darbinis ilgis 10 ±1 cm.

	14. 
	Trokaros smeigas – 1 vnt.

	1. 5 ±0,5 mm trokarui.

2. Piramidinis.

	15. 
	Trokaras – 1 vnt.

	1. Su automatiniu magnetiniu-rutuliniu vožtuvu.

2. Diametras 10 ±0,5 mm.

3. Su sriegiu.

4. Darbinis ilgis 10 ±1 cm.

	16. 
	Trokaros smeigas – 1 vnt.

	1. Skirtas 10 ±1 mm trokarui.

2. Su automatiniu apsauginiu mechanizmu skirtu apsaugai nuo vidinių organų perforacijos

	17. 
	Trokaros smeigas – 1 vnt.

	1. 10 ±0,5 mm trokarui.

2. Piramidinis.

	18. 
	Reduktorius-vamzdelis – 1 vnt.

	1. Iš 10 į 5,0 ±0,5 mm.

2. Kad būtų galima naudoti 5 mm instrumentus.

	19. 
	Reduktorius kepurėlė – 10 vnt.
	1. Iš 10 į 5,5 mm.

2. Kad būtų galima naudoti 5 mm instrumentus.

	20. 
	Žnyplės – 5 vnt.
	1. Diametras 5 ±0,5 mm, darbinis ilgis 32 ±1 cm.

2. Izoliuotos.

3. Žnybtai Pasirenkami užsakymo metu.

4. Rankena: rotuojama, su monopoliarine jungtimi, su užraktu, kurį galima atjungti.

	21. 
	Bipolinės griebiančios žnyplės  – 1 vnt.
	1. Diametras 5 ±0,5 mm, darbinis ilgis 32 ±1 cm.

2. Žnybtai platūs su išilgine kiauryme. Atsidaro abu žnybtai.

3. Rankena: iš karščiui atsparaus plastiko, rotuojama, su bipoline jungtimi.

4. Turi tikti standartiniai bipolinių pincetų laidai.

	22. 
	Bipolinių žnyplių darbinė dalis – 1 vnt.
	1. Diametras 5 ±0,5 mm, darbinis ilgis 3 2±1 cm.

2. Žnybtai lenkti-disekciniai. Atsidaro abu žnybtai.

	23. 
	Adatkotis – 1 vnt.
	1. Diametras 5 ±0,5 mm, darbinis ilgis 32 ±1 cm.

2. Su automatiniu adatos pastatymo mechanizmu.

3. Rankena išilginė, paimama pilnu delnu, su užraktu

	24. 
	Kabliukas – 1 vnt.
	1. Monopolinis.

2. Diametras 5 ±0,5 mm.

3. Darbinis ilgis 33 ±1 cm.

	25. 
	Siurbimo-plovimo rankena – 1 vnt.
	1. Aktyvuojanti laparoskopinę pompą.

2. Skirta siurbimo-plovimo vamzdelių prijungimui.

	26. 
	Siurbiantis-plaunantis vamzdelis – 1 vnt.
	1. Su monopoline koaguliacija.

2. Diametras 5 ±0,1 mm, darbinis ilgis 31 ±1 cm.

3. Naudojamas su siurbimo-plovimo rankena.

	27. 
	Klipatorius – 1 vnt.
	1. Diametras 10 ±1 mm.

2. Automatinis kabučių užtaisymas.

3. Autoklavuojamas. 

	28. 
	Kabutės – 1 vnt.
	1. Kasetėje 20±1 klipsų.

2. Dėžutė ne mažiau 10 kasečių.

	29. 
	Klipatorius – 1 vnt.
	1. Diametras 10 ±1 mm.

2. Autoklavuojamas. 

	30. 
	Kabutės – 1 vnt.
	1. Kasetėje 6 ±1 klipsų.

2. Dėžutė ne mažiau 15 kasečių.

	31. 
	Šviesolaidis – 1 vnt.
	1. Ilgis 3 ±0,1 m.

2. Diametras 5,0 ±0,1  mm.

	32. 
	Monopolinis laidas – 2 vnt.
	1. ≥ 3m ilgio.

2. Turi tikti laparoskopiniam instrumentui.

	33. 
	Bipolinis laidas – 1 vnt.
	1. ≥ 3m ilgio.

2. Turi tikti pincetui ir laparoskopiniam instrumentui.

	34. 
	Instrumentų priežiūros priemonės ir dalys


	1.
Atsarginiai trokaro vožtuvai – 2 ±1 vnt.

2.
Trokarų kepurėlės – 40 ±10 vnt.

3.
Valymo šepetėliai – 10 ±10 vnt.

	35. 
	Konteineris
	1. Su paminkštinimais instrumentams;

2. Skirtas laparoskopinių instrumentų komplekto sterilizavimui;

	36. 
	Hystero-rezektoskopas
	

	37. 
	Išorinis rezektoskopo tubusas – 1 vnt.
	1. Išorinis tubuso diametras 23 ±1 Fr.

2. Išorinis tubuso paviršius – gofruotas.

3. Greito sujungimo mechanizmas.

4. Rotuojamas.

	38. 
	Vidinis rezektoskopo tubusas – 1 vnt.
	1. Išorinis ir vidinis tubusai tarpusavyje fiksuojami bet kurioje pozicijoje (be numatytos vietos).

2. Greito sujungimo mechanizmas.

3. Distalinis galas keramikinis arba lygiavertis, juodas.

4. Distalinis galas įžambus.

	39. 
	Darbinis elementas – 1 vnt.
	1. Uždara rankena.

2. Bipolinis.

3. Automatinis fiksavimo mechanizmas elektrodo prijungimui.

4. Laido abu poliai tvirtinami iš viršaus.

	40. 
	Teleskopas – 1 vnt.
	1. Diametras 4 ±0,1 mm.

2. Apžvalgos kampas 30 ±1°.

	41. 
	Krepšelis teleskopui – 1 vnt.
	1. Skirtas sterilizavimui ir plovimui.

	42. 
	Šviesolaidis – 1 vnt.
	1. Ilgis 2,3 ±0,1 m.

2. Diametras 2,5 ±0,1  mm.
3. Greito fiksavimo teleskopo jungtis, be užsukimo.

	43. 
	Pjovimo elektrodas – 8 vnt.
	1. Kilputė.

2. Bipolinis.

3. Vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis.

4. Vielos diametras 0,3 ±0,1 mm.

5. Daugkartinis.

	44. 
	Pjovimo elektrodas – 1 vnt.
	1. Kabliuko formos.

2. Bipolinis.

3. Vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis.

4. Daugkartinis.

	45. 
	Koaguliavimo elektrodas – 1 vnt.
	1. Diametras 1,0 ±0,2 mm.

2. Bipolinis.

3. Vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis.

4. Daugkartinis.

	46. 
	Bipolinis laidas – 2 vnt.
	1. Ilgis 4,5 ±0,2 m.

	47. 
	Dėklas Instrumentų autoklavavimui – 1 vnt.
	1. Su dangčiu.

2. Su spygliuotais kilimėliais.
3. Vidiniai matmenys ≥ 500x55x200 mm.

	48. 
	Artroskopiniai instrumentai
	

	49. 
	Bipolinis elektrodas
	1. Ilgis 120 ±5 mm.

2. Lenktas 70 ±1°.

3. Vaporizacijai.

4. Su bipoliniu laidu.

	50. 
	Sterilizavimo dėklas
	1. Su minkštu kilimėliu instrumentų laikymui.

2. Išmatavimai: 500x60x200 ±20 mm.

3. Su dangčiu.

	51. 
	Endoskopinis vežimėlis – 1 vnt.
	1. Su keturiais ratukais.

2. ≥ 3 lentynos.

3. Integruotas maitinimo įtampos šakotuvas ir bendras laidas.

4. Lankstomas, kilnojasi „Arm tipo“ laikiklis monitoriui.

5. Monitoriaus laikiklis pastatomas ant lentynos.

6. Kameros galvutės laikiklis.

7. Integruotas lašelinės laikiklis.

8. CO2 dujų baliono laikiklis.

9. Stalčius.

	52. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai


III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija), atitinkančius šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes. Reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.
5. Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą arba pasirašytą skanuotą tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRISTATYMUI, SUMONTAVIMUI, ĮDIEGIMUI IR APMOKYMAMS
6. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. 

7. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos ir apmokytas Perkančiosios organizacijos nurodytas skaičius (iki 5 asmenų) personalo.  
V SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

8. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba, standartas, sertifikatas ar protokolas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

9. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

10. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.
