VPP-8763, VPP-8736; TSD-347

Lubinės pacientų kėlimo įrangos techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis.

Lubinė pacientų kėlimo įranga – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kėlimo sistemos su keltuvais, kraunamais per bėgius |  |
| 1.1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti pacientų vartymui bei mobilizavimui |
| 1.2. | Pagrindiniai kėlimo sistemos komponentai | Bėgis arba bėgių sistema ir elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir keltuvo valdymo pulteliu |
| 1.3. | Reikalavimai bėgiams | - Pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos; - Su kontaktais, kurių dėka keltuvas automatiškai kraunamas per bėgį/bėgių sistemą (reikalavimas netaikomas kėlimo sistemoms, turinčioms keltuvo įkrovimui skirtas stoteles) |
| 1.4. | Bėgio/bėgių sistemos matmenys ir kiekiai | - Bėgis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 3 m – 2 vnt. - Bėgių sistema, kurios darbinė zona ne mažesnė kaip 3x3 m – 2 vnt. - Bėgių sistema, kurios darbinė zona ne mažesnė kaip 3x6 m – 1 vnt. |
| 1.5. | Reikalavimai elektriniam keltuvui (kiekis - 5 vnt.) | - Keltuvo keliamoji galia ne mažiau 275 kg; - Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; - Keltuvo baterijos kraunamos automatiškai per bėgius, keltuvui esant bet kuriame bėgio/bėgių sistemos taške arba kraunamos keltuvo įkrovimo stotelėje; - Keltuvas su pilnai įkrautomis baterijomis gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,1 m aukštį arba ne mažiau kaip 160 kėlimų, keliant paciento 100 kg ±5 kg svorį į 0,5 m ±0,05 m aukštį; - Kėlimo ir nuleidimo funkcijos valdomos keltuvo komplektacijoje esančio valdymo pultelio pagalba; - Kėlimo greitis: - esant maksimaliai apkrovai - ne lėčiau kaip 4 cm/s, - esant mažesnei nei 5 kg apkrovai arba be apkrovos - ne lėčiau kaip 5,5 cm/s; - Keltuvo juostos ilgis be papildomo prailginimo (kėlimo diapazonas) ne mažesnis kaip 2 m; - Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas elektriniu ir mechaniniu būdais; - Išsikrovusios baterijos įspėjamasis signalas; - Keltuvo valdymo pultelio elektrinės dalies apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė; - Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 58 dB; - Komplekte su keltuvu pateikiamas skersinis laikiklis, skirtas kėlimo diržo prikabinimui. |
| 2. | Kėlimo sistemos su perkabinamais keltuvais, kraunamais per valdymo pultelį |  |
| 2.1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti pacientų vartymui bei mobilizavimui |
| 2.2. | Pagrindiniai kėlimo sistemos komponentai | Bėgis arba bėgių sistema ir perkabinamas (naudojamas neapsiribojant viena patalpa) elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir keltuvo valdymo pulteliu |
| 2.3. | Reikalavimai bėgiams | - Pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos; - Kiekvienas bėgis (iš pateikiamų pagal 2.4.1 ir 2.4.2 p. reikalavimus) ir kiekviena bėgių sistema (iš pateikiamų pagal 2.4.3 p. reikalavimus) sukomplektuoti su specialiu vežimėliu-važiuokle su nuleidžiamu trosu perkabinamam keltuvui tvirtinti. |
| 2.4. | Bėgio/bėgių sistemos matmenys ir kiekiai | - Bėgis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 3 m – 18 vnt. - Bėgis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 6 m – 6 vnt. - Bėgių sistema, kurios darbinė zona ne mažesnė kaip 3x6 m – 7 vnt. |
| 2.5. | Reikalavimai perkabinamam elektriniam keltuvui (kiekis - 6 vnt.) | - Keltuvo keliamoji galia ne mažiau 180 kg; - Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; - Keltuvo baterijos kraunamos per valdymo pultelį; - Keltuvas su pilnai įkrautomis baterijomis gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,1 m aukštį arba ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento 100 kg ±5 kg svorį į 0,5 m ±0,05 m aukštį; - Kėlimo ir nuleidimo funkcijos valdomos keltuvo komplektacijoje esančio valdymo pultelio pagalba; - Kėlimo greitis: - esant maksimaliai apkrovai - ne lėčiau kaip 2 cm/s, - esant mažesnei nei 5 kg apkrovai arba be apkrovos - ne lėčiau kaip 2,8 cm/s; - Keltuvo juostos ilgis be papildomo prailginimo (kėlimo diapazonas) ne mažesnis kaip 2 m; - Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas elektriniu ir mechaniniu būdais; - Išsikrovusios baterijos įspėjamasis signalas; - Keltuvo valdymo pultelio elektrinės dalies apsaugos klasė IP 22 arba lygiavertė; - Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 65 dB; - Keltuvo svoris ne didesnis kaip 12 kg; - Komplekte su keltuvu pateikiamas skersinis laikiklis, skirtas kėlimo diržo prikabinimui; - Keltuvas pateikiamas komplekte su keltuvo ir jo priedų (kėlimo diržų, kėlimo diržo laikiklio) transportavimui skirtu vežimėliu, turinčiu stūmimo rankenas, sveriančiu ne daugiau kaip 10 kg, pritaikytu ne mažiau kaip 25 kg maksimaliai apkrovai. |
| 3. | Kryžminiai kėlimo diržo laikikliai (kiekis - 4 vnt.) |  |
| 3.1. | Reikalavimai kryžminiam kėlimo diržo laikikliui: | - Laikiklis pritaikytas kelti didelio svorio pacientus, kelti pacientą gulinčioje padėtyje; - Maksimali atlaikoma apkrova - ne mažiau kaip 380 kg; - Laikiklis kryžminis (X formos), su keturiais kabliais, skirtais kėlimo sistemos diržo prikabinimui; - Laikiklis nuo elektrinio keltuvo (kėlimo juostos galo) atjungiamas tik paspaudus saugos mygtuką; - Laikiklio svoris ne daugiau 5 kg; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno, milteliniu būdu padengtas plastiku (arba lygiavertis); - Laikiklio išmatavimai (užimamas plotas): 30±2 x 50±2 cm. |
| 4. | Kėlimo sistemos diržai: |  |
| 4.1. | Kėlimo diržas: - mažo (S) dydžio – 1 vnt. - didelio (L) dydžio – 6 vnt. - labai didelio (XL) dydžio – 5 vnt. - ypatingai didelio (XXL) dydžio – 2 vnt. | - Skirtas kelti silpniems ir nestabiliems pacientams, kuriems reikia ypatingo palaikymo, ir kėlimui nuo grindų; - Palaiko paciento nugarą bei galvą; - Pritaikomas visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose; - Turi diržo pozicionavimo kišenėlę (-es) ir paminkštintą (-as) kojų dalį (-is); - Turi spalvinį diržo dydžio žymėjimą; - Diržo prikabinimo kilpos pažymėtos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti teisingą diržo prikabinimą; - Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio arba lygiavertės medžiagos; - Tinkamas skalbti imtinai iki 70 °C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; - Maksimali atlaikoma apkrova - ne mažiau kaip 250 kg. |
| 4.2. | Vartymui skirtas diržas - 3 vnt. | - Skirtas atlikti pacientų vartymą elektrinio keltuvo pagalba; - Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio arba lygiavertės medžiagos; - Tinkamas skalbti imtinai iki 70 °C temperatūroje, džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje; - Maksimali atlaikoma apkrova - ne mažiau kaip 250 kg. |
| 4.3. | Pozicionavimo, vartymo ir kėlimo paklodė-diržas – 4 vnt. | - Skirtas kasdieniam trumpam pacientų pakėlimui (pavyzdžiui, pakeisti paklodę arba pakeisti paciento poziciją lovoje); - Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio arba lygiavertės medžiagos; - Su 8 diržo prikabinimo kilpomis, kilpos pažymėtos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti teisingą diržo prikabinimą; - Tinkamas skalbti imtinai iki 70 °C temperatūroje, džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje; - Maksimali atlaikoma apkrova - ne mažiau 250 kg. |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 10. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Antra pirkimo dalis.

Lubinis keltuvas su treniravimo moduliu ir svarstyklėmis – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti pacientų vartymui bei mobilizavimui, vaikščiojimo, reabilitacijos pratimams, dinaminiam paciento svorio mažinimui (kompensavimui). |
| 2. | Komplektacija | - Bėgių sistema – 1 vnt. - Elektrinis keltuvas su treniravimo moduliu ir svarstyklėmis (dinaminio paciento svorio mažinimo (kompensavimo) sistema), vaikščiojimo diržo laikikliu ir keltuvo valdymo pulteliu – 1 kompl. - Vaikščiojimo diržas – 1 vnt. |
| 3. | Reikalavimai bėgiams | - Pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos; - Su kontaktais, kurių dėka keltuvas automatiškai kraunamas per bėgių sistemą. |
| 4. | Bėgių sistemos darbinė zona | Ne mažesnė kaip 3x3 m |
| 5. | Reikalavimai elektriniam keltuvui su treniravimo moduliu ir svarstyklėmis | - Keltuvo keliamoji galia ne mažiau 250 kg; - Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; - Keltuvo baterijos kraunamos automatiškai per bėgius keltuvui esant bet kuriame bėgių sistemos taške; - Keltuvas su pilnai įkrautomis baterijomis gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,1 m aukštį; - Kėlimo ir nuleidimo funkcijos valdomos keltuvo komplektacijoje esančio valdymo pultelio pagalba; - Kėlimo greitis: - esant maksimaliai apkrovai - ne lėčiau kaip 4 cm/s, - esant mažesnei nei 5 kg apkrovai arba be apkrovos - ne lėčiau kaip 9 cm/s; - Keltuvo juostos ilgis be papildomo prailginimo (kėlimo diapazonas) ne mažesnis kaip 2,5 m; - Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas elektriniu ir mechaniniu būdais; - Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimo; - Keltuvo valdymo pultelio elektrinės dalies apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė; - Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 52 dB; - Keltuve integruotas treniravimo modulis, kurio pagalba atliekami mobilizavimo, vaikščiojimo, reabilitacijos pratimai, dinaminis paciento svorio mažinimas (kompensavimas); - Maksimalus treniravimo modulio pagalba kompensuojamas svoris – ne mažiau kaip 100 kg; - Treniravimo modulis valdomas keltuvo valdymo pulteliu, turinčiu ekraną, kuriame vartotojas gali matyti paciento svorį ir nustatomą (vartotojo pasirenkamą) kompensuojamo svorio vertę; - Komplekte su keltuvu pateikiamas skersinis laikiklis, skirtas vaikščiojimo diržo prikabinimui. |
| 6. | Reikalavimai vaikščiojimo diržui | - Skirtas atlikti eisenos, stovėjimo, balanso laikymo treniravimui, palaikantis juosmenį, pečių zoną ir šlaunis; - Turintis sagtį ties krūtine ir paminkštintas šlaunų juostas; - Tinkamas skalbti imtinai iki 70 °C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; - Turi spalvinį diržo dydžio žymėjimą; - Diržo kabinimo kilpos pažymėtos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti teisingą diržo prikabinimą prie laikiklio; - Pagamintas poliesterio arba lygiavertės medžiagos. - Didelio (L) dydžio - tinkamas asmenims, kurių krūtinės apimtis 90-130 cm. - Maksimali atlaikoma apkrova - ne mažiau kaip 250 kg. |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 9. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 12. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |