Kraujo donacijų kėdžių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraujo donacijų kėdė – 3 vnt. |  |  |
| 1. | Paskirtis | Procedūrinė kėdė kraujo donorystės procedūroms atlikti. |  |
| 2. | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau nei 4 dalys (galvos-nugaros, sėdimoji, kojų, pėdų atramos). |  |
| 3. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. |  |
| 4. | Kėdės išoriniai matmenys | Bendras kėdės ilgis gulimoje padėtyje 200-210 cm. |  |
| 5. | Kėdės sėdimoji dalis | 5.1. sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros varikliu ne siauresniame nei 55-77 cm intervale (matuojant nuo grindų); 5.2. sėdimosios dalies plotis – 60–65 cm |  |
| 6. | Galvos/nugaros dalis | 6.1. pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 6.2. reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -13° (Trendelenburgo pozicija) iki +75. |  |
| 7. | Kojų dalis | 7.1. pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu; 7.2. reguliavimo ribos – ne siauresnės nei 25-35°; 7.3. kojų dalis uždengta plastikine apsauga kėdės apmušalo apsaugai; 7.4. kojų dalis turi būti su pėdų atrama, reguliuojama elektros varikliu. |  |
| 8. | Porankiai | - su galimybe reguliuoti aukštį ir pasvirimo kampą, atlenkti į viršų, pasukti į šoną ir išimti. - su integruota dujine spyruokle, kad porankiai švelniai nusileistų; 8.3. aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius; 8.4. ergonomiškai išformuoti. |  |
| 9. | Trendelenburgo / gaivinimo pozicija | 9.1. kėdės gulimąjį paviršių turi būti galima nustatyti į Trendelenburgo padėtį; 2. Trendelenburgo padėties kampas ne mažesnis kaip -13 (kaip nurodyta EN 60601-2-52 standarte); 3. Trendelenburgo padėties pasirinkimas tiek su rankiniu pulteliu, tiek ir galimybė paspausti koja mygtukus esančius ant kėdės iš abiejų pusių. |  |
| 10 | Ratukai | 4 kryptiniai ratukai su stabdžiais. |  |
| 11. | Valdymo pulto, pateikiamo kartu su procedūrine kėde, funkcijos | 11.1. kėdės dalių pozicionavimas; 11.2. Trendelenburgo padėties unstatymas vieno mygtuko paspaudimu. Rankiniame pultelyje Tredelenburgo padėties mygtukas turi būti ryškios (raudonos, oranžinės ar kt. ryškios) spalvos, kad esant poreikiui būtų lengvai atpažįstamas; 11.3. pradinės padėties nustatymas vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 12. | Apmušalas | 12.1. kėdės sėdimoji ir nugaros dalys su ≥ 8 cm storio paminkštinimu; 12.2. atskirų kėdės dalių apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos; 12.3. apmušalas turi būti lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; 12.4. atitinka ISO 21702 standartą arba lygiavertį; 12.5. galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ne mažiau kaip 12 spalvų. |  |
| 14. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 15. | Kartu su procedūrine kėde komplektuojami priedai | 15.1. multifunkcinis rankinis valdymo pultas; 15.2.popieriaus rulono laikiklis\ 15.3. reguliuojamos padėties atrama galvai. |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 220-230V elektros tinklas, 50Hz. |  |
| 17. | CE ženklinimas | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją anglų kalba, pristatant įrangą – ir lietuvių kalba. |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu siūlomos prekės, jų sudedamosios dalys ir (ar) jų pakuotė turi būti pažymėtos Mėbijaus (Mobius) juostos ar lygiaverčiu simboliu, patvirtinančiu, kad prekė ir (ar) jo pakuotė yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti | Pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus). |  |

Papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos įrangos

aprašymais bei iliustracijomis.

2.Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.