| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip +18 °C – +99 °C. |  |
|  | Temperatūros reguliavimo žingsnis | Ne didesnis kaip 0,5 °C |  |
|  | Temperatūros stabilumas | Ne prastesnis kaip ±0,5 °C, |  |
|  | Valdymas | Elektroninis |  |
|  | Ekranas | Skaitmeninis, rodantis nustatytą ir faktinę temperatūrą |  |
|  | Laikmatis | Turi būti |  |
|  | Talpa | Ne mažiau kaip 5 l |  |
|  | Darbinės kameros matmenys: | Ne mažesni nei (P x I / G) 12 x 27 / 14 cm. |  |
| 8. | Talpa | Ne mažiau kaip 5 l |  |
| 9. | Mėgintuvėlių stove galima vienu metu šildyti / kaitinti | 17 mm ø ne mažiau 60 vnt. mėgintuvėlių |  |
| 10. | Darbinės kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas |  |
| 11. | Apsaugo nuo perkaitimo ar sauso veikimo | Turi būti |  |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |