1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RC2 elipsometro bandinių aplinkos ir pozicionavimo sistema

# 1. Pirkimo objektas

RC2 elipsometro bandinių aplinkos ir pozicionavimo sistema, 1 kompl.

Integruota sistema, skirta pirkėjo (FTMC) turimam J.A. Woollam RC2 spektroskopiniu elipsometrui. Sistema turi užtikrinti automatizuotą bandinio pozicionavimą, temperatūros valdymą ir vakuuminę aplinką elipsometriniams matavimams pralaidumo ir atspindžio geometrijos.

# 2. Techninė specifikacija

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos specifikacijos (nurodyti sukonkretintai) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozicionavimo sistemos gamintojas, modelis: |  |  |  |
| 1 | Suderinamumas | Sistema turi būti suderinama su J.A. Woollam RC2 elipsometru ir montuojama jo vertikalioje bandinio pozicijoje |  |
| 2 | XY transliacijos diapazonas | Ne mažiau kaip 50 × 50 mm |  |
| 3 | Transliacijos valdymas | J.A. Woollam RC2 elipsometro programine įranga |  |
| 4 | Bandinio laikikliai | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų laikiklių: (1) su plyšine apertūra pralaidumo matavimams; (2) su atvira apertūra ne mažiau kaip 50 × 50 mm lateraliniam skenavimui |  |
| Temperatūros valdymo sistemos gamintojas, modelis: |  |  |  |
| 5 | Temperatūros diapazonas | Nuo ne aukštesnės kaip −195 °C iki ne žemesnės kaip 350 °C |  |
| 6 | Kaitinimo greitis | Ne mažiau kaip 30 °C/min |  |
| 7 | Temperatūros stabilumas | Ne blogiau kaip ±0,1 °C |  |
| 8 | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne blogesnis kaip 0,01 °C (platininis varžinis jutiklis) |  |
| 9 | Temperatūros kontroleris | Atskiras programuojamas kontroleris su temperatūros indikacija ir kaitinimo/aušinimo profilių programavimu |  |
| 10 | Aušinimo sistema | Automatinė skysto azoto padavimo sistema, suderinta su temperatūros kontroleriu |  |
| 11 | Bandinio zona | Ne mažiau kaip 22 mm skersmens |  |
| 12 | Optiniai langai | Kvarciniai langai, pralaidūs ne siauresniam kaip 200–1700 nm diapazonui |  |
| Vakuuminio siurblio gamintojas, modelis: |  |  |  |
| 13 | Vakuumas | Sistema turi užtikrinti slėgį ne didesnį kaip 1 × 10⁻⁷ hPa bandinio kameroje. Visa reikalinga siurbimo įranga turi būti įtraukta į komplektą |  |
|  | Matavimo geometrija | Optinis priėjimas prie bandinio pralaidumo ir atspindžio elipsometrijos konfigūracijose |  |

# 3. Pristatymo, montavimo ir garantijos sąlygos

| Sąlyga | Reikalaujama |
| --- | --- |
| Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip 16 savaičių nuo sutarties pasirašymo |
| Pristatymo vieta | FTMC, Saulėtekio al. 3, Vilnius |
| Montavimas ir paleidimas | Sistemos montavimas, paleidimas ir suderinimas su pirkėjo turimu RC2 elipsometru, įtraukta į kainą |
| Naudotojų mokymai | Mokymai vietoje, įtraukti į kainą 2 akad. val. |
| Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo |
| Pristatymo išlaidos | Įtrauktos į kainą |

# 4. Reikalavimai tiekėjo pasiūlymui

4.1. Į komplekto kainą turi būti įtraukti visi reikalingi jungiamieji elementai, kabeliai ir adapteriai, užtikrinantys sistemos veikimą su pirkėjo turimu RC2 elipsometru, montavimas, mokymai.

4.2. Į komplekto kainą turi būti įtraukta visa sistemos valdymui reikalinga programinė įranga su licencijomis.

________________________________________