Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MONOKRISTALŲ RENTGENOSTRUKTŪRINĖS ANALIZĖS PRIETAISAS

Kauno technologijos universitetas įgyvendindamas 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonėmis bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Monokristalų rentgenostruktūrinės analizės prietaiso įsigijimas“ Nr. 10-093-K-0053, numato įsigyti pirkimo objektą – monokristalų rentgenostruktūrinės analizės prietaisą.

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną yra 38432000-2 analizės apartai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkamas vienas prietaisas, kurio visos dalys turi būti tarpusavyje suderintos, valdomos ta pačia programine įranga, užtikrinant nuoseklų darbą bei rezultatų patikimumą ir palyginamumą. Pirkimo objektą skaidant į dalis  būtų neįmanoma užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 183 054,85 EUR (šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai, 85 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- Įrangą nurodytą detalioje techninėje specifikacijoje;

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą, personalo apmokymą dirbti įranga.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo, personalo apmokymo) ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, K. Baršausko g. 59, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašomas tik tada, kai perkama įranga su visais priklausiniais bus gauta perkančiosios organizacijos patalpose, instaliuota, išbandyta, veikiančios visos įrangos funkcijos, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas, personalas apmokytas dirbti.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne  vėliau kaip iki  2026 metų gruodžio 1 d.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Monokristalų rentgenostruktūrinės analizės prietaisas - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Rentgeno difrakcijos sistema, skirta mažų pavienių kristalų kristalografinei struktūrai nustatyti (difrakcijos duomenų surinkimui ir analizei). Sistema privalo būti nesudėtinga ir lengvai valdoma bei pritaikyta naudoti mokymo tikslams. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 2. | Konstrukcija | Dėl ribotos laboratorijos vietos, sistema turi būti kompaktiška, pastatoma ant stalo ir negali būti sunkesnė nei 150 kg. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Generatorius |  |  |
| 3.1. | Maksimali generatoriaus galia | Siekiant taupyti rentgeno spindulių šaltinį bei optimizuoti elektros energijos sąnaudas, maksimali generatoriaus galia turi būti ne didesnė kaip 600 W. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3.2. | Generatoriaus stabilumas | Privalo būti ne prastesnis kaip 0,01%. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3.3. | Generatoriaus įtampa | Ne mažesnio intervalo kaip nuo 20kV iki 50kV, keitimas ne mažesniu kaip 1kV žingsniu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3.4. | Generatoriaus srovė | Ne mažesnio intervalo kaip nuo 2 mA iki 15 mA, keitimas ne mažesniu kaip 1mA žingsniu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Rentgeno spindulių šaltinis | Privalomas visiškai sandaraus tipo, tikslaus fokusavimo („fine-focus“), Mo anodo medžiagos rentgeno spindulių vamzdis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Difraktometro optinė sistema |  |  |
| 5.1. | Monochromatorius /veidrodžiai | Privalomas grafitinis monochromatorius Mo Kα spinduliuotei arba lygiavertis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5.2. | Rentgeno pluošto blokavimas | Sistema privalo gebėti blokuoti rentgeno spindulių pluoštą kai yra rizika apšvitinti operatorių, pvz. darbo metu atidarius prietaiso dureles ir t.t. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 6. | Goniometras | Privalomas bent 2 programine įranga valdomų ašių goniometras, užtikrinantis mechaninį stabilumą ir minimalias aptarnavimo išlaidas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Neapibrėžtumo sfera | Privalo būti ne didesnė kaip 30 μm, užtikrinant galimybę analizuoti mažų dydžių kristalus. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 8. | Bandinio tvirtinimas | Privaloma video kamera difraktometro viduje, skirta greitam ir tiksliam kristalo padėties centravimui ant goniometro ir rentgeno spindulių kelyje. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9. | Detektorius |  |  |
| 9.1. |  | Privalomas didelio jautrumo, puslaidininkis rentgeno spindulių detektorius, veikiantis tiesioginio fotonų aptikimo/registravimo principu, kuris užtikrina minimalų triukšmo lygį matavimo metu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.2. |  | Detektoriaus detekcijos zonos dydis privalo būti ne mažesnis kaip 2800 mm2. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.3. |  | Siekiant užtikrinti aukštą erdvinę raišką, detektoriaus pikselio dydis privalo būti ne didesnis kaip 100 μm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.4. |  | Siekiant užtikrinti maksimalų difrakcinių taškų ryškumą ir išvengti signalo pikų persidengimo, detektorius privalo gebėti užfiksuoti rentgeno fotoną viename pikselyje, be elektroninių ar optinių trukdžių ar signalo išplitimo tarp gretimų pikselių. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.5. |  | Detektorius privalo gebėti registruoti rentgeno fotonus ne mažesniu greičiu kaip 1 x 106 impulsų per sekundę (cps) vienam pikseliui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.6. |  | Detektorius privalo būti aušinamas paprastu oru ir nereikalauti aušinimo dujomis, vandeniu, ar suspausto bei sauso oro. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 9.7. |  | Detektorius privalo gebėti dirbti nepertraukiamo, nuolatinio registravimo rėžimu nenaudojant užsklandos („shutterless“). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 10. | Programinė įranga ir įrangos valdymas |  |  |
|  |  | Sistema privalo būti komplektuojama su gamintojo reikalavimus atitinkančiu PK ir programine įranga difraktometro valdymui, duomenų surinkimui ir analizei (kristalinių struktūrų nustatymui, tikslinimui ir atvaizdavimui). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | Sistema privalo gebėti atlikti pirminio skenavimo („screening“) funkciją, skirtą greitai bandinio kristalografinės informacijos peržiūrai, patikrinimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | Sistema privalo gebėti atlikti strategijos (t.y. matavimo - duomenų rinkimo) planavimą, kuris automatiškai optimizuotų matavimo parametrus bei laiką ir užtikrintų pilną duomenų surinkimą („completeness“). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | Sistema privalo gebėti analizuoti sudėtingus kristalus, įskaitant dvigubųjų kristalų („twins“), moduliuotų („incommensurate“) struktūrų ir kvazi kristalų („quasi crystals“) analizę. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 11. | Saugumo funkcijos | Difraktometras privalo būti pilnai ekranuotas ir atitikti visas šiai įrenginio klasei taikomus saugumo reikalavimus. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 12. | Eksploatacijos sąlygos | Sistema privalo būti pritaikyta veikti iš standartinio vienos fazės, 220V elektros lizdo be papildomų elektros instaliacijos modifikacijų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 13. | Įrangos garantija | Sistemai privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.