TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Stacionarus echoskopas su pilviniu ir linijiniu davikliais (toliau – Prekė).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas: įrangos pristatymas į VšĮ Šalčininkų ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (mokymai ≥ 10 gydytojų, trukmė ≥ 4 akademinės valandos).

- Garantinis laikotarpis:

- Ne mažiau nei 36 mėn.

- Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų prieduose Techninė specifikacija ir Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (Sutarties vykdymo sąlyga).

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau – Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Europos Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentuose privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga) (toliau – Reikalavimai).

Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais:

- diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą,

- diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti,

- tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę,

- suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus,

- žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti.

- priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti.

Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus.

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu: |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro: | 2.1.1. Echoskopas |  |
|  |  | 2.1.2. Linijinis daviklis |  |
|  |  | 2.1.3. (1) Sektorinis arba (2) linijinis („hockey-stick“) daviklis (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų: 1 arba 2) |  |
|  |  | 2.1.4. Konveksinis daviklis |  |
| 3. | Reikalavimai echoskopui: |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 3.1.1. Abdominaliniams tyrimams |  |
|  |  | 3.1.2. Kraujagyslių tyrimams atlikti |  |
|  |  | 3.1.3. MSK tyrimams atlikti |  |
|  |  | 3.1.4. Kardiologiniams tyrimams atlikti |  |
| 3.2 | Monitorius | 3.2.1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos |  |
|  |  | 3.2.2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm |  |
|  |  | 3.2.3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų |  |
|  |  | 3.2.4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 3.3.1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu |  |
|  |  | 3.3.2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane |  |
|  |  | 3.3.3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45° arba monitoriaus pasukimas ±90° |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 3.9 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 150 kadrų/sek. |  |
| 3.10 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 25 kHz |  |
| 3.11 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 16 MHz |  |
| 3.12 | Skenavimo režimai | 3.12.1. 2D |  |
|  |  | 3.12.2. Trapecinis vaizdavimas |  |
|  |  | 3.12.3. Spalvinis dopleris |  |
|  |  | 3.12.4. Galios dopleris |  |
|  |  | 3.12.5. Audinių dopleris |  |
|  |  | 3.12.6. Pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | 3.12.7. HPRF pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | 3.12.8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais |  |
|  |  | 3.12.9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija |  |
|  |  | 3.12.10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 3.13 | 2D režimas | 3.13.1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių |  |
|  |  | 3.13.2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) |  |
|  |  | 3.13.3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M |  |
|  |  | 3.13.4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde |  |
|  |  | 3.13.5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  |
| 3.14 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 3.14.1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose |  |
|  |  | 3.14.2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose |  |
|  |  | 3.14.3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
|  |  | 3.14.4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 3.15 | Specialūs skenavimo režimai | 3.15.1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) |  |
|  |  | 3.15.2. Tripleksinis režimas |  |
|  |  | 3.15.3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu – vienas tiesioginis, kitas užšaldytas |  |
|  |  | 3.15.4. Vaizdų sumavimo režimas – vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais |  |
|  |  | 3.15.5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 3.16 | Matavimai | 3.16.1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais |  |
|  |  | 3.16.2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |  |
|  |  | 3.16.3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu |  |
|  |  | 3.16.4. Automatiniai, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
|  |  | 3.16.5. Automatiniai kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
| 3.17 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 3.17.1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas |  |
|  |  | 3.17.2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas |  |
|  |  | 3.17.3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 3.18 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 3.18.1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas |  |
|  |  | 3.18.2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais |  |
|  |  | 3.18.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |
|  |  | 3.18.3.1 Send (arba Store) |  |
|  |  | 3.18.3.2 Print |  |
|  |  | 3.18.3.3 Worklist |  |
| 3.19 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 4.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 6 iki 15 MHz |  |
|  |  | 4.2. Elementų skaičius ≥ 960 |  |
|  |  | 4.3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm |  |
|  |  | 4.4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 5. | Reikalavimai kompaktiniam linijiniam (Hockey stick) davikliui Nr. 2 (reikalavimai skirti pagal 2.1.3. p. pasiūlius linijinį („hockey-stick“) daviklį) | 5.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 8 iki 21 MHz |  |
|  |  | 5.2. Elementų skaičius ≥ 192 |  |
|  |  | 5.3. Apžvalgos laukas 27±1 mm |  |
| 6. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 6.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1 iki 5 MHz |  |
|  |  | 6.2. Elementų skaičius ≥ 160 |  |
|  |  | 6.3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° |  |
|  |  | 6.4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |