KLAUSIMYNAS

LAIPTŲ KOPIKLIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAIPTŲ KOPIKLIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis, skirtas transportuoti asmenį su neįgaliojo vežimėliu laiptais |  |  |
| 1 | Nereikalaujantis stacionaraus montavimo |  |  |
| 2 | Turi būti išardomas transportavimui (≥ 2 dalys) |  |  |
| 3 | Bendras svoris 35-45 kg |  |  |
| 4 | Rankinės dalies svoris 8-13 kg |  |  |
| 5 | Kopimo įrenginio dalies (važiuoklės) svoris 25-37 kg |  |  |
| 6 | Vikšrinė (guminė) važiuoklė, neslystanti ir nepaliekanti žymių |  |  |
| 7 | Elektrinė pavara (DC variklis) |  |  |
| 8 | Automatinis stabdys (elektromagnetinis arba lygiavertis) |  |  |
| 9 | Valdymas ant kopiklio rankenos |  |  |
| 10 | Galimybė judėti tiek aukštyn, tiek žemyn |  |  |
| 11 | Greičio reguliavimas |  |  |
| 12 | Papildomi ratukai judėjimui ant lygaus paviršiaus |  |  |
| 13 | Maksimali keliamoji galia: ≥130 kg (pageidautina iki 150 kg) |  |  |
| 14 | Maksimalus įveikiamas nuolydis: ≥35° (≈70%) |  |  |
| 15 | Greitis: apie ~5 m/min arba lygiavertis |  |  |
| 16 | Autonomija: ≥40–50 aukštų su vienu įkrovimu |  |  |
| 17 | Maitinimas: įkraunamas akumuliatorius |  |  |
| 18 | Įkroviklis: integruotas arba išorinis |  |  |
| 19 | Elektroninė apsauga nuo perkrovos |  |  |
| 20 | Avarinio stabdymo mygtukas |  |  |
| 21 | Avarinis nusileidimas gedimo atveju |  |  |
| 22 | Automatinė stabdžių įsijungimo funkcija |  |  |
| 23 | Saugos diržas pacientui |  |  |
| 24 | Posvyrio indikatorius |  |  |
| 25 | Baterijos būklės indikatorius |  |  |
| 26 | Indikatorius, rodantis judėjimo kryptį |  |  |
| 27 | Reguliuojami vežimėlio tvirtinimo elementai (aukštis/plotis) |  |  |
| 28 | Suderinamumas su įvairiais vežimėliais (mechaniniais ir elektriniais) |  |  |
| 29 | Kopiklis pritaikytas platesniems (bariatriniams) vežimėliams transportuoti |  |  |
| 30 | Reguliuojama galvos atrama |  |  |
| 31 | Lengvas valdymas vienam operatoriui |  |  |
| 32 | Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  |  |
| 33 | CE ženklinimas |  |  |
| 34 | Garantinis aptarnavimas ≥24 mėn. |  |  |
| 35 | Darbuotojų apmokymas |  |  |
| 36 | Atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metus |  |  |
| 37 | Bendrieji reikalavimai (pateikti atskirame dokumente) |  |  |