TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sauso deginimo CHNS/O analizatorius

Elementų analizatorius, pagrįstas aukštos temperatūros katalizinio degimo technologija, skirtas vienu metu nustatyti anglies, vandenilio, azoto ir sieros degimo analizę ir deguonies nustatymą pirolizės būdu:

- Vienas degimo ir pirolizės analizatorius, skirtas anglies, vandenilio, azoto, sieros ir deguonies kiekiui organinėse matricose nustatyti.

- Vienu metu C,H,N,S elementų nustatymas greičiau nei per 15 minučių; deguonies (O) analizės laikas nuo 6 minučių.

- Vertikali deginimo krosnis turi pasiekti 1100 °C temperatūrą, siekiant kad įvyktų pilnas mėginio sudeginimas optimaliomis energijos sąnaudomis.

- Absoliutus atskirų elementų kiekio aptikimo ribų diapazonas turi būti toks - Anglis: 0,001 – 20 mg C;  Vandenilis: 0,001 – 5 mg H; Azotas: 0,001 – 20 mg N; Siera: 0,01 – 6 mg S; Deguonis: 0,005 – 6 mg O.

- Visiškai automatinis, elektrinis mėginių ėmiklis, turintis ne mažiau kaip 30 (su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 100) pozicijų su nešančių dujų bazinio nulio nustatymo technologija.

- Analizatorius turi turėti galimybę labai tiksliai išanalizuoti ≤1 mg bei alternatyviai tuo pačiu mėginių ėmikliu gali analizuoti iki 100 mg masės mėginius, juos talpinant įvairiuose folijos laiveliuose.

- Vienas kvarcinis reaktorius, skirtas mėginio deginimui naudojant katalizatorius ir vėlesniam azoto oksidų redukavimui naudojant kaitintą varį.

- Greito pakeitimo galimybė iš CHNS režimo į deguonies režimą, įskaitant pirolizės vamzdelio kondicionavimą, atliekamą per ne ilgiau kaip 30 minučių prieš analizę.

- Degimo dujų atskyrimas naudojant GC chromatografinę kolonėlę, kad būtų užtikrintas visiškas  elementų anglies, vandenilio, azoto, sieros ir deguonies (CHNS/O elementų atskyrimas renkant smailių duomenis realiame laike.

- CHNS/O elementų aptikimas naudojant vieną šilumos laidumo detektorių (TCD), kuriam nereikia naudoti jokių etaloninių dujų.

- Automatinė dujų nuotėkio aptikimo sistema, turinti galimybę ištirti galimus nuotėkius visose prietaiso dalyse visiškai automatiniu būdu, be operatoriaus rankinio įsikišimo ar valdymo.

- Galimybė naudoti argoną kaip alternatyvias nešančias dujas CHN nustatymui su galimybe sklandžiai perjungti dujas, nereikalaujant pasirenkamų aparatūros modulių išplėtimo ar prietaiso atnaujinimo.

- Deguonies suvartojimas turi būti ne daugiau kaip 0,2 l/analizei, o nešančiųjų dviejų rūšių dujų (helio arba argono) suvartojimas ne daugiau kaip 150 ml/min

- Mažos energijos sąnaudos: maksimali suvartojama galia – ne daugiau kaip 600 W.

- Matavimų pakartojamumas (precision) ≤ 0,2 % RSD

- Programinė įranga su prijungimu prie išorinės debesies platformos, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti pagrindinę instrumento funkciją, su galimybe gauti įgaliotą nuotolinę prieigą prie paslaugų ir analitinio palaikymo.

- Prietaisų valdymas ir duomenų rinkimas naudojant, į komplektaciją įtrauktą, asmeninį kompiuterį (PC), veikiantį „Microsoft Windows“, ir specialią programinę įrangą, įgalinančią valdyti visas prietaiso funkcijas su šiomis pagrindinėmis funkcijomis: automatinis sandarumo patikrinimas; miego/pabudimo funkcija; priežiūros ciklai; statistika; suderinamas su LIMS; atitiktis 21 CFR 11 reikalavimams.

- Kompaktiškas ir mažo ploto prietaisas, kurio plotis neviršija 50 cm ir gylis ne didesnis 60 cm.

- Analizatorius turi būti tiekiamas su eksploatacinėmis medžiagomis mažiausiai 5000 mėginių analizei CHNS.

- Analizatorius sukomplektuotas su kompiuteriu, monitoriumi, spausdintuvu ir programine analizatoriaus valdymo ir duomenų apdorojimo įranga.

- Visai sistemai turi būti suteikta ne < 24 mėn. garantija nuo prietaiso paleidimo dienos pagal darbų perdavimo- priėmimo aktą.

- Įrangos inžinerinis servisas atliekamas visu garantiniu laikotarpiu ir gali būti pratęsiamas sekančiam periodui šalių susitarimu.

- Įrangos garantiniu laikotarpiu ne dėl pirkėjo kaltės atsiradę įrangos gedimai yra tvarkomi tiekėjo lėšomis.