## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ IR/AR DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMAS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PRIEMONĖ PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI SU CHLORO JUNGINIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
1. | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai su chloro junginiais
1.1. | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai su chloro junginiais | 262500 | vnt.
1.1.1. | Veiklioji medžiaga: chloro junginiai.
1.1.2. | Veikia bakterijas ( EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis), sporas (EN 17126 ar lygiavertis).
1.1.3. | Tinka sveikatos priežiūros įstaigoje įvairių paviršių valymui ir dezinfekcijai bei maisto bloke.
1.1.4. | Nereikia nuskalauti (išskyrus paviršius, kurie liesis su maistu).
1.1.5. | Forma - tabletės.
1.1.6. | Vienoje tabletėje nuo 1 iki 5 gramų aktyvaus chloro.
1.1.7. | Ekspozicija iki 30 min.
1.1.8. | 2 ir 4 tipo biocidas.
1.1.9. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PRIEMONĖ (KONCENTRATAS) ĮPRASTINIAM IR PAGRINDINIAM APLINKOS PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
2. | Priemonė (koncentratas) įprastiniam ir pagrindiniam aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai
2.1. | Priemonė (koncentratas) įprastiniam ir pagrindiniam aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai | 4400 | l
2.1.1. | Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai.
2.1.2. | Tinka sveikatos priežiūros įstaigoje bei maisto gamybos vietose įvairių paviršių valymui ir dezinfekcijai.
2.1.3. | Veikia bakterijas ( EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
2.1.4. | Ekspozicijos laikas iki 60 min.
2.1.5. | Skiedžiamas koncentratas.
2.1.6. | Nereikia nuskalauti (išskyrus paviršiams, kurie liesis su maistu).
2.1.7. | Pakuotė ne daugiau 5 litrų.
2.1.8. | Kartu pateikti dozavimui skirtas priemones (pvz. pompas ar kt.).
2.1.9. | Medicinos prietaisas, ženklintas CE.
2.1.10. | 2 ir 4 tipo biocidas.
2.1.11. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | SERVETĖLĖS ALKOHOLIUI ATSPARIŲ NEDIDELIŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
3. | Servetėlės alkoholiui atsparių nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) dezinfekcijai
3.1. | Servetėlės alkoholiui atsparių nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) dezinfekcijai | 400000 | vnt.
3.1.1. | Veiklioji medžiaga: alkoholiai.
3.1.2. | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
3.1.3. | Ekspozicijos laikas iki 5 min.
3.1.4. | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
3.1.5. | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
3.1.6. | Pakuotėje ne daugiau 220 vnt. servetėlių.
3.1.7. | Servetėlių dydis 20 cm x 20 cm (±3 cm)
3.1.8. | Medicinos prietaisas, ženklintas CE.
3.1.9. | Biocidas.
3.1.10. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | SPORICIDINĖS SERVETĖLĖS GREITAI NEDIDELIŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
4. | Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai
4.1. | Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai | 200000 | vnt.
4.1.1. | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis), Cl. difficile sporas (EN 17126 ar lygiavertis).
4.1.2. | Ekspozicijos trukmė iki 60 min.
4.1.3. | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
4.1.4. | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
4.1.5. | Pakuotėje ne daugiau 220 vnt. servetėlių.
4.1.6. | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
4.1.7. | Biocidas.
4.1.8. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SERVETĖLĖS ALKOHOLIUI JAUTRIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
5. | Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos priemonių (prietaisų) paviršių valymui ir dezinfekcijai
5.1. | Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos priemonių (prietaisų) paviršių valymui ir dezinfekcijai | 300000 | vnt.
5.1.1. | Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai.
5.1.2. | Sudėtyje nėra alkoholių.
5.1.3. | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
5.1.4. | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
5.1.5. | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
5.1.6. | Ekspozicija iki 5 min.
5.1.7. | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
5.1.8. | Pakuotėje ne daugiau 220 vnt. servetėlių.
5.1.9. | Servetėlių dydis 20 cm x 20 cm (±3 cm)
5.1.10. | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
5.1.11. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | VIENKARTINĖ SERVETĖLIŲ DOZAVIMO SISTEMA (MATAVIMO VIENETAS - SERVETĖLĖS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
6. | Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema (matavimo vienetas - servetėlės)
6.1. | Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema (matavimo vienetas - servetėlės) | 600000 | vnt.
6.1.1. | Vienkartinės neaustinio pluošto arba iš lygiavertės medžiagos servetėlės, supakuotos į hermetišką vienkartinę pakuotę, skirtą supilti dezinfekuojantį skystį.
6.1.2. | Dozatoriaus talpa ne daugiau 3 litrai.
6.1.3. | Hermetiškos pakuotės viršuje yra dangtelis servetėlėms ištraukti po vieną.
6.1.4. | Servetėlės susuktos į ruloną.
6.1.5. | Pakuotėje ne daugiau 220 vnt. servetėlių.
6.1.6. | Servetėlės dydis: ne mažiau 16 cm x 30 cm.
6.1.7. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PRIEMONĖ (BIOCIDAS) NUVALYTŲ PAVIRŠIŲ AEROZOLINEI DEZINFEKCIJAI, NAUDOJANT AUTOMATINIUS VANDENILIO PEROKSIDO PURŠKIKLIUS (GENERATORIUS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
7. | Priemonė (biocidas) nuvalytų paviršių aerozolinei dezinfekcijai, naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius (generatorius)
7.1. | Priemonė (biocidas) patalpų ir paviršių dezinfekcijai naudojant generatorių. | 200 | vnt.
7.1.1. | Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas.
7.1.2. | Veikia virusus (EN 14476 ar lygiavertis), bakterijas (EN 13727 ar LST EN 14561:2006 ), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar LST EN 14563:2009 ), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), Clostridium difficile sporas (EN 17126:2019 ar lygiavertis).
7.1.3. | Tirpalo talpa ne daugiau kaip 3 litrai.
7.1.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus.
7.2. | Įranga/generatorius perkamai patalpų ir paviršių dezinfekcijos priemonei pagal panaudą | 8 | vnt.
7.2.1. | Teikiami panaudai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | SKYSČIUS ABSORBUOJANTI MEDŽIAGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
8. | Skysčius absorbuojanti medžiaga
8.1. | Skysčius absorbuojanti medžiaga | 35000 | l.
8.1.1. | Medžiaga skirta 35000 litrų kūno skysčių absorbavimui (biologiniams skysčiams, įskaitant kraują, skrandžio turinį, seiles)
8.1.2. | Nėra priskiriama pavojingoms cheminėms medžiagoms, todėl po panaudojimo gali būti perduodamos, kaip infekuotos medicininės atliekos, deginimui.
8.1.3. | Turi tikti naudoti ir skysčių surinkimo talpose esantiems skysčiams surinkti.
8.1.4. | Jeigu su 1 pakuote medžiagos galima absorbuoti daugiau negu 1 litrą biologinių skysčių, pateikti dozavimui skirtą matuoklę (pvz. matavimo šaukštelį ar kt.).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PRIEMONĖS RANKŲ HIGIENAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
9. | Priemonės rankų higienai
9.1. | Priemonė rankų plovimui | 11200 | l.
9.1.1. | Priemonė paruošta naudojimui ir skirta profesionaliam naudojimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
9.1.2. | Priemonė neturi antimikrobinio poveikio.
9.1.3. | Talpa nuo 500 ml iki 1 litro.
9.1.4. | Pateikiama kartu su pompute.Tinka į įstaigos turimus alkūninius sieninius laikiklius (500 ml -1 litro talpoms), pridedama nuotrauka Pirkimo dokumentų 3 priede arba pateikti 6000 vnt. alkūniniam paspaudimui pritaikytus laikiklius, kartu su tvirtinimui reikalingomis detalėmis (pvz. varžtais ar kt.) kaip perkamo muilo priedą.
9.1.5. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | PRIEMONĖS RANKŲ HIGIENAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
10. | Priemonės rankų higienai
10.1. | Priemonė rankų plovimui (700 ml (± 50 ml) maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema) | 364000 | ml.
10.1.1. | Priemonė paruošta naudojimui ir skirta dažnam rankų plovimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
10.1.2. | Bespalvė, bekvapė.
10.1.3. | Priemonė neturi antimikrobinio poveikio.
10.1.4. | Supakuota 700 ml (±50 ml) maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema.
10.1.5. | Tinka į įstaigoje turimus ((pridedama nuotrauka Pirkimo dokumentų 3 priede) alkūninius laikiklius (dozatorius) ir į automatinius dozatorius, nes nėra galimybės keisti laikiklių (pagrindimas: kadangi ligoninėje jau yra sukabinti laikikliai, o juos nulupant lieka sienų pažeidimai, kurių nėra galimybės skubiai pašalinti, tuomet pažeidžiami HN:47 reikalavimai).
10.1.6. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | PRIEMONĖ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PIRMINIAM VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI RANKINIU BŪDU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
11. | Priemonė medicinos priemonių (prietaisų) pirminiam valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu
11.1. | Priemonė medicinos priemonių (prietaisų) pirminiam valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu | 800 | l.
11.1.1. | Priemonė skirta chirurginių instrumentų ir kt. įvairių instrumentų pirminiam valymui bei dezinfekcijai.
11.1.2. | Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, alkoholiai.
11.1.3. | Priemonės sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų.
11.1.4. | Priemonė vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus.
11.1.5. | Turi antikorozinių savybių.
11.1.6. | Nereikalingas aktyvatorius.
11.1.7. | Tinka naudojimui ultragarsiniame valytuve (vonelėje)
11.1.8. | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
11.1.9. | Ekspozicijos trukmė iki 20 min.
11.1.10. | Pakuotė ne daugiau 5 litrai
11.1.11. | Kartu pateikti reikiamas dozavimui priemones (pvz. pompas ar kt.).
11.1.12. | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
11.1.13. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | PRIEMONĖS PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
12. | Priemonės plovimo dezinfekavimo mašinoms
12.1. | Šarminis skystas ploviklis (koncentratas) | 2000 | l.
12.1.1. | Ploviklis įvairių chirurginių instrumentų, nelanksčių endoskopų plovimui plovimo dezinfekavimo plautuvuose.
12.1.2. | Šarminis skystis.
12.1.3. | Turi korozijos inhibitorių.
12.1.4. | Tinka šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Steelco, Miele (pateikti oficialų chemijos gamintojo patvirtinimą).
12.1.5. | Pakuotė ne daugiau 5 litrai
12.1.6. | Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.
12.1.7. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
12.2. | Priemonė neutralizavimui | 1300 | l.
12.2.1. | Neutralizatorius suderintas su šarminiu skystu plovikliu.
12.2.2. | Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu.
12.2.3. | Sudėtyje neturi fosfatų.
12.2.4. | Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.
12.2.5. | Tinka šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Steelco, Miele (pateikti oficialų chemijos gamintojo patvirtinimą).
12.2.6. | Pakuotė ne daugiau 5 litrai
12.2.7. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | TESTAI MEDICINOS (PRIEMONIŲ) PRIETAISŲ VALYMO KOKYBEI NUSTATYTI PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOSE (SU TVIRTINIMO DETALĖMIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
13. | Testai medicinos (priemonių) prietaisų valymo kokybei nustatyti plovimo dezinfekavimo mašinose (su tvirtinimo detalėmis)
13.1. | Testai medicinos (priemonių) prietaisų valymo kokybei nustatyti plovimo dezinfekavimo mašinose (su tvirtinimo detalėmis). | 347 | vnt
13.1.1. | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko arba lygiavertės medžiagos plokštele.
13.1.2. | Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu.
13.1.3. | Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo deinfekavimo mašinos krepšelio.
13.1.4. | Kartu pateikti tvirtinimui reikiamas priemones (pvz.vertinimo skalę, laikiklį, spaustukus ar kt.).
13.1.5. | Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę
13.1.6. | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
13.1.7. | Pateikti lietuvių kalba priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | TESTAI TUŠČIAVIDURIŲ INSTRUMENTŲ VALYMO KOKYBEI ĮVERTINTI PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
14. | Testai tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose
14.1. | Testai tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | 200 | vnt.
14.1.1. | Testas vienkartinio naudojimo, skirtas įstatyti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą ir pažymėtas CE ženklu
14.1.2. | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu
14.1.3. | Turi atitikti standartą ISO 15883 (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
14.1.4. | Pateikti lietuvių kalba priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
14.2. | Prietaisas testams tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | 10 | vnt.
14.2.1. | Tuščiavidurį instrumentą imituojantis prietaisas testams atlikti.
14.2.2. | Prietaisus pateikti kaip priedą prie tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | VALYMO KOKYBĖS TESTAS KRAUJO BALTYMŲ LIKUČIAMS ANT MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIŲ NUSTATYTI (RANKINIU BŪDU)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
15. | Valymo kokybės testas kraujo baltymų likučiams ant medicinos priemonių (prietaisų) paviršių nustatyti (rankiniu būdu)
15.1. | Valymo kokybės testas kraujo baltymų likučiams ant medicinos priemonių (prietaisų) paviršių nustatyti (rankiniu būdu) | 173 | vnt.
15.1.1. | Testas nustato kraujo baltymų likučius ant instrumentų paviršių.
15.1.2. | Testą sudaro reagento buteliukas ir baltos spalvos mėginio paėmimo tamponas
15.1.3. | Jautrumas nuo 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 5 minučių
15.1.4. | Testas vienodai jautrus šviežiam (tirpiam vandenyje) ir denatūruotam (netirpiam vandenyje) baltymui
15.1.5. | Paruoštas naudoti.
15.1.6. | Indikatoriai supakuoti po vieną.
15.1.7. | Turi atitikti standartą ISO 15883 (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją), pažymėtas CE ženklu.
15.1.8. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | PRIEMONĖS ENDOSKOPŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINAI „CANTEL ADVANTAGE PLUS“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
16. | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus“
16.1. | Endoskopų valymo priemonė endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus | 152 | l.
16.1.1. | Priemonės pH 7,5 ± 0,5.
16.1.2. | Sudėtyje yra ketvirtiniai amonio junginiai, chloridai.
16.1.3. | Talpa 3,8 litrų (±100 ml)
16.1.4. | Plovimo priemonės ir dezinfekavimo priemonės tarpusavyje suderintos (pateikti gamintojo patvirtinimą).
16.1.5. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
16.2. | Endoskopų dezinfekavimo priemonė endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus“ | 280 | kompl.
16.2.1. | Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu „Cantel Advantage Plus“ endoskopų plovimo mašinai.
16.2.2. | Dezinfekantas susideda iš A ir B dalių (A dalis: aukšto lygio dezinfekcinis tirpalas, B dalis: aukšto lygio dezinfekcinio tirpalo dalis).
16.2.3. | A dalies sudėtyje yra vandenilio peroksido, acto rūgšties ir peroksido acto rūgšties.
16.2.4. | B dalies sudėtyje yra oksirano, metilo, fosfatų.
16.2.5. | 1 komplektą sudaro: (1x5 litrai tirpalo A ir 1x5 litrai tirpalo B)
16.2.6. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | PRIEMONĖS ENDOSKOPŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINAI „OLYMPUS ETD4“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
17. | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Olympus ETD4“
17.1. | Endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu | 205 | l.
17.1.1. | Priemonė tarpusavyje dera su perkama dezinfekavimo priemone ir dezinfekavimo priemonės aktyvatoriumi.
17.1.2. | Priemonė tinka „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
17.1.3. | Priemonės talpa 5 litrai (±100ml)
17.1.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
17.2. | Endoskopų dezinfekavimo priemonė acto perrūgšties pagrindu | 350 | l.
17.2.1. | Priemonė tinka „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
17.2.2. | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25 % -30 %, acto rūgštis 5 % -10 % , peracto rūgštis 2,5 % - 5 %
17.2.3. | Priemonės talpa 2,8 litrai (±100ml)
17.2.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
17.3. | Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti | 350 | l.
17.3.1. | Peracto rūgšties aktyvatorius, tinkantis „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai.
17.3.2. | Veiklioji medžiaga: natrio hidroksidas 2 % - 5 %
17.3.3. | Priemonės talpa 5 litrai (±100ml)
17.3.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | PRIEMONĖS ENDOSKOPŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINAI „OLYMPUS ETD BACIC PAA“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
18. | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Olympus ETD Bacic PAA“
18.1. | Endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu | 225 | l.
18.1.1. | Priemonė tarpusavyje dera su perkama dezinfekavimo priemone ir dezinfekavimo priemonės aktyvatoriumi.
18.1.2. | Priemonė tinka „Olympus ETD Bacic PAA“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
18.1.3. | Priemonės talpa 4,5 litrai.
18.1.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.2. | Endoskopų dezinfekavimo priemonė acto perrūgšties pagrindu | 360 | l.
18.2.1. | Priemonė tinka „Olympus ETD Bacic PAA“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
18.2.2. | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25 % - 30 %, acto rūgštis 5 % - 10 % , peracto rūgštis 2,5 % - 5 %
18.2.3. | Priemonės talpa 4,5 litrai (±100ml)
18.2.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.3. | Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti | 360 | l.
18.3.1. | Peracto rūgšties aktyvatorius, tinkantis „Olympus ETD Basic PPA“ plovimo dezinfekavimo mašinai.
18.3.2. | Veiklioji medžiaga: natrio hidroksidas 2 % - 5 %
18.3.3. | Priemonės talpa 4,5 litrai (±100ml)
18.3.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.4. | Ateinančio vandens mikrobiologinis filtras"Olympus ETD Basic PAA plovimo dezinfekavimo mašinai | 8 | vnt.
18.4.1. | Ateinančio vandens mikrobiologinis filtras"Olympus ETD Basic PAA plovimo dezinfekavimo mašinai
18.4.2. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | PRIEMONĖS LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ VALYMUI IR AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJAI RANKINIU BŪDU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
19. | Priemonės lanksčių endoskopų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu
19.1. | Priemonė endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu su testinėmis juostelėmis, skirtomis aukšto lygio dezinfekcinio tirpalo veiksmingumui nustatyti | 300 | kg
19.1.1. | Veiklioji medžiaga: perkarbonatas.
19.1.2. | Veikia bakterijas ( EN 13727), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348), fungicidus (EN 13624), virusus (EN 14476), sporas.
19.1.3. | Koncentracija iki 1 %, ekspozicija iki 10 min.
19.1.4. | Forma – milteliai/granulės.
19.1.5. | Pakuotėje ne daugiau 6 kg
19.1.6. | Kartu pateikti dozavimui skirtą priemonę (pvz. dozavimo šaukštelį ar kt.)
19.1.7. | Tinka lanksčių endoskopų “Olympus”, “Pentax”, “Karl Storz” dezinfekavimui.
19.1.8. | Pateikti testines juosteles, skirtas aukšto lygio dezinfekuojamojo tirpalo veiksmingumui nustatyti, jeigu jų naudojimą nurodo gamintojas
19.1.9. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
19.2. | Priemonė endoskopų valymui rankiniu būdu | 500 | l.
19.2.1. | Medicinos instrumentų ir endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu.
19.2.2. | Koncentracija iki 5%
19.2.3. | Suderinama su aukšto lygio dezinfekantu perkarbonato pagrindu.
19.2.4. | Pakuotėje ne daugiau 2 litrai
19.2.5. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | TESTAS LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO KOKYBEI ĮVERTINTI PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
20. | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose
20.1. | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | 50 | vnt.
20.1.1. | Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu ir polisacharidų mišinys.
20.1.2. | Vienkartinio naudojimo testas įstatomas į lankstaus endoskopo kanalą imituojantį prietaisą.
20.1.3. | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
20.1.4. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
20.2. | Prietaisas testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | 5 | vnt.
20.2.1. | Lankstaus endoskopo kanalą imituojantis prietaisas testams atlikti.
20.2.2. | Sudarytas iš ne trumpesnės kaip 1 m ilgio silikoninės ar lygiavertės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu). Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui
20.2.3. | Prietaisus pateikti kaip priedą prie testų lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | PRIEMONĖS BASEINO VANDENS PRIEŽIŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
21. | Priemonės baseino vandens priežiūrai
21.1. | Testavimo tabletės chloro kiekiui baseino vandenyje nustatyti | 3000 | vnt.
21.1.1. | Tabletės skirtos chloro kiekiui nustatyti baseino vandenyje.
21.1.2. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
21.2. | Testavimo tabletės baseino vandens pH lygiui nustatyti | 3000 | vnt.
21.2.1. | Tabletės skirtos pH vertei nustatyti baseino vandenyje.
21.2.2. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
21.3. | Testeris baseino vandens ph ir chloro vertei nustatyti | 6 | vnt.
21.3.1. | Testeris skirtas baseino vandenyje nustatyi chloro ir ph vertei.
21.3.2. | Turi spalvų paletę spalvų palyginimui ir rezultatų nustatymui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | IŠORINIAI CHEMINIAI INDIKATORIAI SU RANKINIAIS SPAUSDINTUVAIS IR RAŠALO KASETĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
22. | Išoriniai cheminiai indikatoriai su rankiniais spausdintuvais ir rašalo kasetėmis
22.1. | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai vandens garais) | 521900 | vnt.
22.1.1. | Lipni dviguba etiketė – išorinis cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių.
22.1.2. | Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti, užrašyti privalomai informacijai bei įklijuoti į dokumentus.
22.1.3. | Turi tvirtai prilipti prie paketo (t.y. neatsiklijuoti nuo paketo sterilizacijos metu ir po jo).
22.1.4. | Ant cheminio indikatoriaus turi būti vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, viena eilutė talpina ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.1.5. | Sterilizacijos būdas – vandens garais.
22.1.6. | Ant indikatoriaus yra nurodytas indikatoriaus spalvos pasikeitimas.
22.1.7. | Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją).
22.2. | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai formaldehido garais (FO)) | 3000 | vnt
22.2.1. | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų formaldehido garais paketų paviršių.
22.2.2. | Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti, užrašyti privalomai informacijai bei įklijuoti į dokumentus.
22.2.3. | Turi tvirtai prilipti prie paketo (t.y. neatsiklijuoti nuo paketo sterilizacijos metu ir po jo).
22.2.4. | Ant cheminio indikatoriaus turi būti vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, viena eilutė talpina ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.2.5. | Sterilizacijos būdas – formaldehido garais.
22.2.6. | Ant indikatoriaus yra nurodytas indikatoriaus spalvos pasikeitimas.
22.2.7. | Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją).
22.3. | Rankinis spausdintuvas | 16 | vnt.
22.3.1. | Spausdintuvas skirtas automatizuotam išorinių 1 tipo cheminių indikatorių žymėjimui ir klijavimui ant sterilizuojamų paketų.
22.3.2. | Spausdina 3 eilutes, vienoje eilutėje galima žymėti ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.3.3. | Spausdintuvus pateikti kaip priedą prie išorinių 1 tipo cheminių indikatorių.
22.4. | Rašalo kasetė rankiniam spausdintuvui | 50 | vnt.
22.4.1. | Rašalo kasetė tinkama pateikiamam rankiniam spausdintuvui.
22.4.2. | Rašalas skirtas sterilizacijai vandens garais ir formaldehido garais (FO).
22.4.3. | Spalva: juoda, po sterilizacijos neišblunka.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | CHEMINIAI INDIKATORIAI SU PRIETAISAIS (VANDENS GARAIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
23. | Cheminiai indikatoriai su prietaisais (vandens garais)
23.1. | Antro tipo cheminis indikatorius skirtas naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu (vandens garams) | 18000 | vnt.
23.1.1. | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių (metalinių, akytų, tuščiavidurių, mikroinvazinių medicinos priemonių) sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotasnepriklausomos laboratorijos).
23.1.2. | Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesams 134 °C - 3,5 min. ir 121 °C - 15 min.
23.1.3. | Atitinka standartus: EN ISO 11140-1 2 tipas, EN 867-5 (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją);
23.1.4. | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
23.1.5. | Indikatorinė juostelė yra padengta klijais (lipni etiketė).
23.1.6. | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
23.1.7. | Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama t.y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą (vandens garais), gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas)
23.1.8. | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
23.2. | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (vandens garams) | 13 | vnt.
23.2.1. | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas nepriklausomos laboratorijos).
23.2.2. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 3700 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.2.3. | Krovinio išbandymo prietaisus (vandens garams) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių.
23.2.4. | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas)
23.3. | Cheminiai indikatoriai skirti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei | 7000 | vnt.
23.3.1. | 2 tipo indikatorius turi atitikti standartų: LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.3.2. | Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą pagal EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.3.3. | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
23.3.4. | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
23.3.5. | Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama t.y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, paskirtis Bowie-Dick, gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas)
23.3.6. | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
23.4. | Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti | 11 | vnt.
23.4.1. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 750 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.4.2. | Prietaisus Bowie ir Dicko bandymui pateikti kaip priedą prie cheminių indikatorių skirtų oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei.
23.4.3. | Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, gamintojo pavadinimas)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | KREPUOTAS POPIERIUS STERILIZACIJAI (LAKŠTAIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
24. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais)
24.1. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 60 cm x 60 cm ( ± 1 cm) | 25000 | vnt.
24.1.1. | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.1.2. | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.1.3. | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.1.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.1.5. | Sukarpytas lakštais.
24.1.6. | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.2. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 75 cm x 75 cm ( ± 1 cm) | 15000 | vnt.
24.2.1. | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.2.2. | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.2.3. | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.2.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.2.5. | Sukarpytas lakštais.
24.2.6. | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.3. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 90 cm x 90 cm ( ± 1 cm) | 30000 | vnt.
24.3.1. | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.3.2. | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos.
24.3.3. | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.3.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.3.5. | Sukarpytas lakštais.
24.3.6. | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.4. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 100 cm x 100 cm ( ± 1 cm) | 50000 | vnt.
24.4.1. | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.4.2. | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.4.3. | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.4.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.4.5. | Sukarpytas lakštais.
24.4.6. | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.5. | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 120 cm x 120 cm ( ± 1 cm) | 10000 | vnt.
24.5.1. | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.5.2. | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.5.3. | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.5.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.5.5. | Sukarpytas lakštais.
24.5.6. | Tinkamas sterilizacijai garais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | KREPUOTAS POPIERIUS SUNKIŲ STERILIZUOJAMŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ PAKAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
25. | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui
25.1. | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 100 cm x 100 cm ( ± 1 cm) | 30000 | vnt.
25.1.1. | Pakavimo medžiaga ypač sunkiems paketams (pvz. ortopediniams rinkiniams) pakuoti.
25.1.2. | Sukarpyta lakštais.
25.1.3. | Komplektuojama vienoje pakuotėje po 2 skirtingų spalvų lapus (vidinio ir išorinio lapo spalva skiriasi).
25.1.4. | Sudėtis:vidinis lapas – neaustinė medžiaga iš celiuliozės, pastiprintos sintetikos skaidulomis (svoris ne mažiau 52/m2) ar lygiavertės medžiagos, išorinis lapas – sintetinis pluoštas (SMS) (svoris ne mažiau 47/m2) ar lygiavertės medžiagos
25.1.5. | Atitinka standartų EN 868-2, ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
25.1.6. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
25.2. | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 120cm x 120 cm ( ± 1 cm) | 6000 | vnt.
25.2.1. | Pakavimo medžiaga ypač sunkiems paketams (pvz. ortopediniams rinkiniams) pakuoti.
25.2.2. | Sukarpyta lakštais.
25.2.3. | Komplektuojama vienoje pakuotėje po 2 skirtingų spalvų lapus (vidinio ir išorinio lapo spalva skiriasi).
25.2.4. | Sudėtis:vidinis lapas – neaustinė medžiaga iš celiuliozės, pastiprintos sintetikos skaidulomis (svoris ne mažiau 52/m2) ar lygiavertės medžiagos, išorinis lapas – sintetinis pluoštas (SMS) (svoris ne mažiau 47/m2) ar lygiavertės medžiagos
25.2.5. | Atitinka standartų EN 868-2, ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
25.2.6. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | POPIERIAUS – PLASTIKO JUOSTOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
26. | Popieriaus – plastiko juostos
26.1. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 50 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 50 | vnt.
26.1.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.1.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.1.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.1.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.1.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.1.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.2. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 75 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 100 | vnt.
26.2.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.2.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.2.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.2.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.2.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.2.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.3. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 100 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 150 | vnt.
26.3.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.3.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.3.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.3.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.3.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.3.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.4. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 150 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 150 | vnt.
26.4.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.4.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.4.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.4.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.4.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.4.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.5. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 250 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 100 | vnt.
26.5.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.5.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.5.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.5.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.5.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.5.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.6. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 300 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m) | 50 | vnt.
26.6.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.6.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.6.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.6.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.6.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.6.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.7. | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 400 mm x 200 m (±20 mm x ±1 m) | 100 | vnt.
26.7.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.7.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.7.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.7.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.7.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.7.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.8. | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 100 mm x 45 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m) | 100 | vnt.
26.8.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.8.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.8.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.8.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.8.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.8.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.9. | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 150 mm x 45 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m) | 200 | vnt.
26.9.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.9.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.9.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.9.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.9.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.9.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.10. | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 250 mm x 65 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m) | 60 | vnt.
26.10.1. | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.10.2. | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.10.3. | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.10.4. | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis.
26.10.5. | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.10.6. | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | INDIKATORIUS SIŪLĖTUVO UŽLYDOMŲ JUOSTŲ KOKYBEI NUSTATYTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
27. | Indikatorius siūlėtuvo užlydomų juostų kokybei nustatyti
27.1. | Indikatorius siūlėtuvo užlydomų juostų kokybei nustatyti | 1000 | vnt.
27.1.1. | Skirtas nustatyti, ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės.
27.1.2. | Turi atitikti standartą ISO 11607 ar lygiavertį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | PERMANENTINIS MARKERIS STERILIZUOJAMIEMS PAKETAMS ŽYMĖTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
28. | Permanentinis markeris sterilizuojamiems paketams žymėti
28.1. | Permanentinis markeris sterilizuojamiems paketams žymėti | 300 | vnt.
28.1.1. | Permanentinio markerio tušas skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui, atsparus aukštai temperatūrai, garams.
28.1.2. | Tušas juodos spalvos.
28.1.3. | Markerio žymėjimo linijos storis 0,8 mm -1 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | LIPNI JUOSTA PAKETŲ SUTVIRTINIMUI BE INDIKATORIAUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
29. | Lipni juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus
29.1. | Lipni juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus | 100000 | m.
29.1.1. | Juosta skirta sterilizuojamų paketų tvirtinimui.
29.1.2. | Neatsiklijuoja po sterilizacijos garais.
29.1.3. | Juostos plotis 19-25 mm.
29.1.4. | Juosta susukta į ritinius po 50 m (±5 m).
29.1.5. | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | VIENKARTINĖS PLASTIKINĖS AR LYGIAVERTĖS MEDŽIAGOS APSAUGOS AŠTRIOMS INSTRUMENTŲ DALIMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
30. | Vienkartinės plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims
30.1. | Plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims 15 mm pločio (±5 mm) | 138500 | vnt.
30.1.1. | Skaidrios apsaugos instrumentams, skirtos pakavimo pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų.
30.1.2. | Skirtos sterilizacijai garais.
30.1.3. | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
30.2. | Plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims 30 mm pločio (±5 mm) | 19000 | vnt.
30.2.1. | Skaidrios apsaugos instrumentams, skirtos pakavimo pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų.
30.2.2. | Skirtos sterilizacijai garais.
30.2.3. | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | APSAUGINIAI DANGALAI KLAVIATŪROMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
31. | Apsauginiai dangalai klaviatūroms
31.1. | Apsauginiai dangalai klaviatūroms | 260 | vnt.
31.1.1. | Skirti klaviatūroms apsaugoti.
31.1.2. | Tinkami drėgnam valymui ir dezinfekcijai.
31.1.3. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą)
31.1.4. | Supakuoti po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | ANTIBAKTERINIS DAUGIASLUOKSNIS KILIMĖLIS (MATAVIMO VIENETAS - LAPAS (LAKŠTAS))
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
32. | Antibakterinis daugiasluoksnis kilimėlis (matavimo vienetas - lapas (lakštas))
32.1. | Antibakterinis daugiasluoksnis kilimėlis (matavimo vienetas - lapas (lakštas)) | 20800 | vnt.
32.1.1. | Kilimėlis sudarytas iš ne daugiau kaip 60 lipnių lapų (lakštų).
32.1.2. | Išmatavimai: 115 cm x 60 cm (±5cm).
32.1.3. | Klijai pasižymi antibakteriniu poveikiu.
32.1.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | FORMALDEHIDO TIRPALAS, TINKAMAS NAUDOTI ŽEMOS TEMPERATŪROS STERILIZATORIUJE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
33. | Formaldehido tirpalas, tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje
33.1. | Formaldehido tirpalas, tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje | 350 | l.
33.1.1. | 2 proc. koncentracijos formaldehido tirpalas.
33.1.2. | Pakuotėje ne daugiau 2,7 litrai
33.1.3. | Tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje „Matachana LTSF“.
33.1.4. | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą), saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | CHEMINIAI INDIKATORIAI SU PRIETAISAIS (FO)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
34. | Cheminiai indikatoriai su prietaisais (FO)
34.1. | Antro tipo cheminis indikatorius skirtas naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu (FO) | 150 | vnt.
34.1.1. | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių (metalinių, akytų, tuščiavidurių, mikroinvazinių medicinos priemonių) sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos).
34.1.2. | Atitinka standartus: EN ISO 11140-1 2 tipas, EN 867-5 (pateikti patvirtinančius dokumentus -atitikties deklaraciją);
34.1.3. | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
34.1.4. | Indikatorinė juostelė yra padengta klijais (lipni etiketė).
34.1.5. | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
34.1.6. | Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai FO ir aiškiai identifikuojama t. y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą (FO), gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas)
34.1.7. | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
34.2. | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (FO garams) | 2 | vnt.
34.2.1. | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos).
34.2.2. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai formaldehido garais (FO) ir atlaikyti ne mažiau kaip 200 ciklų.
34.2.3. | Krovinio išbandymo prietaisus (FO garais) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių (FO).
34.2.4. | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | PRIEMONĖ (KREMAS/LOSJONAS) PERSONALO RANKŲ ODOS PRIEŽIŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
35. | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai
35.1. | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai | 260000 | ml.
35.1.1. | Apsauginis rankų losjonas (kremas) skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai.
35.1.2. | Saugo rankų odą nuo išsausėjimo, drėkina.
35.1.3. | Talpa ne daugiau 700 ml.
35.1.4. | Pateikti kartu, jei naudojamos pomputės, dozatoriai.
35.1.5. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | PRIEMONĖ (KREMAS/LOSJONAS) PERSONALO RANKŲ ODOS PRIEŽIŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
36. | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai
36.1. | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai (700 ml ± 50 ml maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema) | 18000 | ml.
36.1.1. | Apsauginis rankų losjonas (kremas) skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai.
36.1.2. | Priemonė bekvapė.
36.1.3. | Saugo rankų odą nuo išsausėjimo, drėkina.
36.1.4. | Supakuota 700 ml (± 50 ml) maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema.
36.1.5. | Tinka į įstaigoje turimus (pridedama nuotrauka Pirkimo dokumentų 3 priede) alkūninius laikiklius (dozatorius) ir į automatinius dozatorius, nes nėra galimybės keisti laikiklių (Pagrindimas: kadangi ligoninėje jau yra sukabinti laikikliai, o juos nulupant lieka sienų pažeidimai, kurių nėra galimybės skubiai pašalinti, tuomet pažeidžiami HN:47 reikalavimai).
36.1.6. | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas DĖMESIO: Prieš pradedant konkretaus pirkimo procedūrą, CVP IS priemonėmis, buvo vykdyta rinkos konsultacija. Nuoroda į rinkos konsultacijos dokumentus ir rezultatus: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=6549728 Dalyviai, kurie dalyvavo minėtoje rinkos konsultacijoje atitinkamą informaciją turi pažymėti EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai (katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams.
5 | Išvardijami kiti dokumentai, kuriuos privalo pateikti tiekėjai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
18271-3 2026-04-28 14:58:25