Techninė specifikacija (VPP-2048)

1. Introdiuseriai struktūrinės širdies ligos ir aortos procedūroms

- sudaryti iš tuščiavidurio vamzdelio su šonine atšaka ir šerdies - dilatatoriaus, kuri turi stabilios fiksacijos vamzdelyje mechanizmą;

- introdiuserių storiai - 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26F;

- visų storių introdiuserių vamzdeliai yra dviejų ilgių - 28±2 cm ir 64±2 cm;

- atsparūs persilenkimui;

- padengti hidrofiline danga;

- šerdis - dilatatorius prie vamzdelio vidinio paviršiaus priglunda be tarpelio;

- orientacinis kiekis 200 vnt.

Pastabos:

1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

2. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.

3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

______________________