Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0117 „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“ numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – spindulio profilio keitiklio komplektas (toliau – prekės).

2.2.Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3  Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Spindulio profilio keitiklio komplektas | 2 vnt. | ☐ | ☒ | Per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1 Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spindulio profilio keitiklio komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |
|  | Veikimo principas | Refrakcinis lazerinio spindulio formavimas į vienodo intensyvumo (angl. flat-top) profilį |  |
|  | Spindulio profilio keitiklio matmenys | ≤ 145 mm (ilgis) ir ≤ 45 mm (skersmuo) |  |
|  | Spindulio profilio keitiklio svoris | ≤ 270 g |  |
|  | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 410-650nm |  |
|  | Įeinančio pluošto skersmuo | ≤ 6,5 mm (1/e²) |  |
|  | Išėjimo spindulio skersmuo (angl. FWHM) | ≤ 6,5 mm |  |
|  | Tvirtinimas | Privalo turėti M27 × 1 tvirtinimo sriegį įėjimo ir išėjimo apertūrose arba lygiavertį. |  |
|  | Pažeidimo slenkstis | Pažeidimo slenkstis, esant 5 ns impulso trukmei, ≥ 20 mJ/cm² |  |
|  | Spindulio profilio keitiklio vartotojo keičiami filtrai | Komplekte privalo būti vartotojo keičiami filtrai su: 697 nm ±3nm (ne mažiau kaip 1 vnt.), 692 nm ±3nm (ne mažiau kaip 1 vnt.), 525 nm ±3nm (ne mažiau kaip 1 vnt.) centriniais bangos ilgiais skirti profilio keitikliui arba lygiaverčiai |  |
|  | Keičiamų filtrų diametras | Keičiamų filtrų diametrai ≥ 24 mm |  |
|  | Keičiamų filtrų optinis tankis | Keičiamų filtrų optinis tankis ≥ 6 |  |
|  | Keičiamų filtrų pralaidumo bangos ilgio diapazonas | Keičiamų filtrų pralaidumo bangos ilgio diapazonai (centrinis bangos ilgis ir plotis): - 697 ± 3 nm ir <80 nm - 692 ± 3 nm ir ≤40 nm - 525 ± 3 nm ir <50 nm |  |
|  | Keičiamų filtrų blokuojamas bangos ilgio diapazonas | Keičiamų filtrų blokuojamas bangos ilgio diapazonas, neįskaitant centrinių bangos ilgių ir pralaidumo juostų (697 ± 3 nm; 692 ± 3 nm ir 525 ± 3 nm) ne siauresnis nei 280-1050 |  |
|  | Keičiamų filtrų pralaidumas | Vidutinis keičiamų filtrų pralaidumas > 90% |  |
|  | Keičiamų filtrų substrato storis | Keičiamų filtrų substrato storis <2,1 mm |  |
|  | Keičiamų filtrų konstrukcija | Keičiami filtrai turi būti įmontuoti aliuminio žiede arba lygiaverčiame, kurio storis ≤ 3,6 mm |  |
|  | Garantijos laikotarpis* | Ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.