Ergospirometrinė sistema, 1 kompl. 

	Eil. 
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	Taikymo sritis
	Ergospirometriniai tyrimai  
	

	2
	Reikalavimai sistemai:
	
	

	2.1
	1. Siūloma sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta:
	2. Kompiuterio;
3. Dviejų monitorių;

4. Daugkartinio srauto daviklio – 2 vnt.;

5. EKG registratoriaus;

6. Dujų analizatoriaus;

7. Kalibracinių dujų baliono bei jų laikiklio;

8. Vėžimėlio; 

9. Kraujo spaudimo registratoriaus;

10. Veloergometro;

11. 4 dydžių kaukės (XS, S, M, L ar lygiavertės). XS dydžio 2, S dydžio 2, M dydžio 2, L dydžio 1.
12.  Kaukių tvirtinimo tinkleliai. Ne mažiau 3 vnt.

13.  Kalibracinis švirkštas

14.  SpO2 davikliai (pirštinis ir užkabinamas ant ausies spenelio) ne trumpesnis nei 3m, po 1 vnt.
15.  Ne mažiau kaip dviejų dydžių manžetės
16. Vakuuminių elektrodų sistemos.

17.  Daugkartiniai kandikliai (ne mažiau kaip 4 vnt.)

18. Nafiono vamzdelių ne mažiau kaip 4 vnt.
	

	2.2
	Galimybė naudojantis sistema atlikti tyrimus, ne mažiau nei išvardinta :
	1. Ramybės EKG;

2. Krūvio EKG;

3. Ergospirometrijos;
	

	3
	Reikalavimai kompiuterinei įrangai:
	
	

	3.1
	Kompiuteris integruotas į vežimėlį
	Būtina
	

	3.2
	Monitoriai (2 vnt.)
	1. Ne mažiau nei  23 ”;

2. LCD ar LED arba lygiaverčiai
	

	4
	Reikalavimai programinei įrangai:
	
	

	4.1
	Operacine sistema
	Įdiegta Microsoft Windows arba lygiavertė operacinė sistema
	 

	4.2
	Galimybė kurti naujus ir redaguoti esamus krūvio tyrimo protokolus
	Būtina
	

	4.3
	Tyrimo metu gali būti nustatomos ribos, ne mažiau nei išvardinta
	1. Širdies ritmo riba; 

2. Sistolinio kraujospūdžio riba;

3. Diastolinio kraujospūdžio riba;

4. ST segmento nusileidimo riba;
	

	4.4
	9 Wasserman‘o grafikai
	Būtina
	

	4.5
	Galimybė pritaikyti  9 Wasserman‘o grafikus pagal vartotojo poreikį
	Būtina
	

	4.6
	Dujų mainų analizė, ne mažiau nei išvardinta:
	1. VE;

2. VO2;

3. VCO2;
	

	4.7
	Aerobinio-anaerobinio slenksčio  (AT) nustatymo metodai, ne mažiau nei išvardinta:
	1. RER (įkvepiamas deguonis ir iškvepiamas anglies dioksidas yra lygūs);

2. EQO2 minimumo;

3. V nuolydžio (V Slope);
	

	4.8
	Kvėpavimo kompensavimo taško ribos  (RCP ) nustatymo metodai, ne mažiau nei išvardinta:
	1. VE/VCO2;

2. VE/t;

3. PETCO2/t;

4. EQCO2/t
	

	4.9
	SpO2 matavimai
	Būtina
	

	4.10
	EFVL (Exercise Flow Volume Loop) matavimai 
	Būtina 
	

	4.11
	Galimybė į ataskaitą įtraukti norimus parametrus
	Būtina
	

	4.12
	Ataskaitų spausdinimas
	Būtina
	

	4.13
	Duomenų išsaugojimas
	Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų išsaugojimas kompiuterinėje PDF arba lygiaverčiu formatu
	

	4.14
	Duomenų perdavimas į ligoninės sistemą
	Būtina. Turi būti galima perduoti ne mažiau kaip protokolą ir EKG tyrimo duomenis DICOM ar lygiaverčiu būdu.
	

	4.15
	Programiniai paketai:
	1. Veiklos (fizinio pajėgumo) vertinimas (angl. Performance assesment);

2. Pratimų planavimo (angl. Exercise scheduler);
3. Energijos metabolismas (angl. Energy metabolism);
4. Intepretacios asistentas pagal Wassermaną (angl. Interpretation assistant by Wasserman);
5. Prieš operacinės rizikos vertinimas (angl. Pre operative risk assesment);
	

	5.
	Reikalavimai EKG registratoriui/moduliui/prietaisui
	
	

	5.1
	Ne mažiau nei 12 EKG derivacijų registravimas
	Būtina
	

	5.2
	Kardiostimuliatoriaus detekcija
	Būtina
	

	5.3
	Artefaktų / bazinė linijos korekcija filtras:
	1. Skirtas krūvio testams atlikti. Stabilizuoja bazinę liniją, krūvio testų metu bei sumažina fizinius ir raumenų sukeliamus artefaktus atsirandančius testo metu.

2. Slopina raumenų tremoro ir aukšto dažnio triukšmus, nedarant įtakos QRS kompleksui
	

	5.4
	Stiprus triukšmo slopinimo filtras (RNSF), ne mažiau nei išvardinta
	1. Naudojamas krūvio testų metu

2. Sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą, išsaugodamas diagnostinę EKG signalo kokybę
	

	5.5
	Apsauga nuo defibriliacijos
	Būtina
	

	5.6
	Sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta:
	- EKG modulio ar portatyvaus EKG prietaiso (abu variantai turi būti suderinami su sistema. Duomenys turi būti perduodami programinei įrangai)
- Elektrodų su lipdukais rinkinių. Ne mažiau kaip 5 rinkiniai.

- Reikalingų kabelių;

- Lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu skirtu tvirtinimui ant stalo ar vežimėlio (jeigu EKG sistema stacionari).
- Portatyvaus EKG tvirtinimo priedai (jeigu EKG prietaisas portatyvus)
	

	5.7
	Elektrodų prisiurbimo sistema:
	1. Reguliavimo diapazonas nuo 50 iki 280 mbar (ne siauresnis diapazonas už nurodytą)
	

	6
	Reikalavimai dujų analizatoriui:
	
	

	6.1
	O2 analizatorius
	1. Matavimo principas - cheminio deguonies (Chemical oxygen) arba lygiavertis;

2. Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 10 iki 40% O2;


	

	6.2
	CO2 analizatorius
	1. Matavimo principas – ultragarsinis arba lygiavertis;

2. Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 0 iki 15% CO2

3. Rezoliucija < 0.01% CO2;

4. Paklaida, ne daugiau nei ± 0.1%
	

	6.3
	Srauto analizatorius 
	1. Matavimo principas – pneumotachografinis arba lygiavertis;

2. Matavimo diapazonas, ne siauriau nei nuo 0 iki ± 18 l/s

3. Rezoliucija, ne daugiau nei 10ml/s


	

	6.4
	Tūrio analizatorius
	1. Matavimo principas- skaitmeninė integracija arba lygiavertis;

2. Matavimo diapazonas neapribotas; 

3. Grafinis atvaizdavimas, ne siauriau nei nuo  0 iki 10 l

4. Rezoliucija, ne daugiau nei 10 ml;

5. Paklaida, ne daugiau nei ± 0.1%
	

	7.
	Reikalavimai veloergometrui
	
	

	7.1
	Galios diapazonas
	Ne siauresnis nei nuo 10 iki 800 vatų (žingsnis – ne didesnis nei 1)
	

	7.2
	Reguliuojamos rankenos ir  sėdynės aukštis
	1. Pritaikytas pacientams, kurių ūgis ne siauresniame diapazone kaip nuo 120 cm iki 210 cm.
2. Sėdynės aukštis reguliuojamas elektra.
	

	7.3
	LCD ar lygiavertis ekranas
	Būtinas
	

	7.4
	Maksimali apkrova
	Ne mažiau 160 kg.
	

	7.5
	Svoris
	Ne daugiau 60 kg.
	

	7.6
	Privalomi protokolai
	Rampos ir Bruce protokolai ar lygiaverčiai
	

	8. 
	Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui
	
	

	8.1
	Kraujo spaudimo matavimai turi būti inicijuojami 
	automatiškai arba rankiniu būdu
	

	8.2
	Matavimo metodai, ne mažiau nei išvardinta
	- Auskultatorinis (Korotkoff/Riva-Rocci ar lygiavertis), naudojamas  krūvio tyrimo metu; 

- Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu
	

	8.3
	Matavimo diapazonas, ne siauriau nei 
	- Sistolinis nuo 50 iki 270 mmHg; 

- Diastolinis nuo 20 iki 150 mmHg
	

	8.4
	Pulso matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip 20 -200 k/min
	

	8.5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau nei 200 matavimų
	

	9.
	Sistemą prijungiama prie ligoninės tinklo
	Sistema turi būti sukomplektuota taip, jog būtų galima ją prijungti prie ligoninės tinklo
	

	10.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	


