VAIZDO ENDOSKOPINĖ SISTEMA– 2 kompl.

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Užpildytas medicinos prietaiso pasas;

2.4. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui | Paskirtis. Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti medicinoje | Paskirtis. Skirtas naudoti medicinoje [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" | Ekrano įstrižainė [nurodyti įstrižainę coliais] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1.3. | Raiška | ≥ 3840×2160 taškų | Raiška [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1.4. | Šviesumas | ≥ 650 cd/m2 | Šviesumas[nurodyti tiksliai] cd/m2 | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1.5. | Vaizdo signalų įvestys | 1. ≥ 1× HDMI (arba lygiavertė); 2. ≥ 1× 12G-SDI (arba lygiavertė). | Vaizdo signalų įvestys: 1. [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį ); [nurodyti tiksliai] 2. [nurodyti tiksliai](arba nurodyti lygiavertį). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1.6. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertis); 2. Vaizdas ne vaizde (POP arba lygiavertis). | Vaizdo perteikimas dviem kanalais: 1. [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį); 2. [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2. | Vaizdo centras (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.2.1. | Paskirtis: | 1. Gastroskopija; 2. Kolonoskopija; 3. Enteroskopija; | Paskirtis: 1. Gastroskopija; [nurodyti taip/ne] 2. Kolonoskopija; [nurodyti taip/ne] 3. Enteroskopija; [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.2. | Šviesos šaltinis (tyrimų lempa) | 1. LED arba lygiavertis šviesos šaltinis; 2. Integruotas į vaizdo centrą arba atskiras modulis. 3. Ne mažiau 2 LED arba lygiavertės lempos; 4. Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymas | Šviesos šaltinis (tyrimų lempa): 1. [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį) 2. [nurodyti tiksliai] 3. [nurodyti tiksliai] vnt. LED (arba nurodyti lygiavertį) 4. [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.3. | Specializuoti apšvietimo režimai | 1. Įprastas, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; 3. Raudonos spalvos režimas arba lygiavertis, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas. | Specializuoti apšvietimo režimai: 1. Įprastas, baltos šviesos, stebėjimo režimas; [nurodyti taip/ne] 2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; [nurodyti tiksliai] 3. Raudonos spalvos režimas arba lygiavertis, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas. [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.4. | Signalų išvestis | DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; | Signalų išvestis. [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.5. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti. [nurodyti tiksliai ] vnt. endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.6. | Diafragmos (IRIS) režimai | 1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. | Diafragmos (IRIS) režimai: 1. Automatinis reguliavimas; [nurodyti taip/ne] 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; [nurodyti taip/ne] 3. Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.7. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis arba nešiojamas atminties įtaisas | Vaizdų išsaugojimo atmintis. [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.8. | Oro tiekimas | Reguliuojamas oro tiekimas | Oro tiekimas. Reguliuojamas oro tiekimas [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Apiplovimo (irigacinė) pompa (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.3.1. | Paskirtis | Apiplovimo pompa skirta skysčiui tiekti endoskopijos metu | Paskirtis. Apiplovimo pompa skirta skysčiui tiekti endoskopijos metu. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3.2. | Galimybė reguliuoti vandens srautą | Su galimybe reguliuoti vandens srautą | Galimybė reguliuoti vandens srautą. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3.3. | Maksimalus vandens srautas | 1. Per instrumentinį kanalą ≥ 500 ml/min.; 2. Per papildomą vandens kanalą ≥ 200 ml/min. | Maksimalus vandens srautas: 1. Per instrumentinį kanalą [nurodyti tiksliai] ml/min 2. Per papildomą vandens kanalą [nurodyti tiksliai] 200 ml/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3.4. | Kartu su plovimo pompa pateikiama: | 1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos, autoklavuojamas vandens konteineris ≥ 1 vnt. jei pompos darbui jis reikalingas; 2. Vienkartiniai ir/arba daugkartiniai vamzdeliai vandeniui ≥ 10 vnt. | Kartu su plovimo pompa pateikiama: 1. [nurodyti tiksliai] litrų talpos, autoklavuojamas vandens konteineris [nurodyti tiksliai] vnt. jei pompos darbui jis reikalingas; 2. Vienkartiniai ir/arba daugkartiniai vamzdeliai vandeniui ≥ 10 vnt. [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3.5. | Pompos valdymas | Endoskopo mygtukais arba pedalu | Pompos valdymas. [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.4.1. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Su 4-iais ratukais, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Su ≥ 2 lentynomis; 3. Su laikikliu, skirtu ≥ 2 endoskopams pakabinti. 4. Su dujų baliono laikikliu | Reikalavimai vežimėliui: 1. [nurodyti tiksliai] vnt. ratukų, [nurodyti tiksliai] vnt. su stabdžiais; 2. [nurodyti tiksliai] vnt. lentynų 3. laikiklis, skirtas [nurodyti tiksliai] vnt. endoskopams pakabinti. 4. dujų baliono laikiklis [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4.2. | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui | Vežimėlis su svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui: [nurodyti tiksliai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4.3. | Centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtinas centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas | Centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5. | Vaizdo gastroskopas (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.5.1. | Gastroskopo prijungimas prie vaizdo centro | Gastroskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi | Gastroskopo prijungimas prie vaizdo centro. Gastroskopo prie vaizdo centro jungiasi [nurodyti tiksliai] jungtimi | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 | Apžiūros laukas [nurodyti tiksliai] º | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 3 mm iki ≥ 100 mm | Apžiūros lauko gylis [nurodyti tiksliai]mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 210°/ ≥ 90°; 2. Kairėn / dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100°. | Lenkimo kampai: 1. Aukštyn / žemyn [nurodyti tiksliai] º 2. Kairėn / dešinėn [nurodyti tiksliai] º | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.5. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 9,8 mm | Įvedamos dalies išorinis diametras [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm | Darbinio kanalo diametras [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5.8. | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertis | Vaizdo sensorius [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiaverį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6. | Vaizdo kolonoskopas (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.6.1. | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro | Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro. Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170 | Apžiūros laukas [nurodyti tiksliai] º | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 3 mm iki ≥ 100 mm | Apžiūros lauko gylis. [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. | Lenkimo kampai: 1. Aukštyn / žemyn [nurodyti tiksliai] º 2. Kairėn / dešinėn [nurodyti tiksliai] º | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 13 mm | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | Darbinio kanalo diametras [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) [nurodyti tiksliai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas | Papildomas vandens padavimo kanalas [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6.10. | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertis | Vaizdo sensorius [nurodyti tiksliai] (arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7. | CO2 dujų insufliatorius (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.7.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu; | Paskirtis. Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu; [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7.2. | Dujų tiekimo šaltiniai | Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; | Dujų tiekimo šaltiniai. Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7.3. | Talpos indikatorius | Su dujų baliono talpos indikatoriumi; | Talpos indikatorius. Su dujų baliono talpos indikatoriumi; [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7.4. | Komplekte | Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono DIN standarto | Komplekte. Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono DIN standarto [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8. | Siurblys (kiekis 1 vnt.) | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |  |
| 1.8.1. | Didžiausias siurbimo srautas | ≥ 30 l/min. | Didžiausias siurbimo srautas [nurodyti tiksliai] l/min | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa | Vakuumas [nurodyti tiksliai] kPa | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8.3. | Komplekte | Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos. (2 vnt.) | Komplekte. Autoklavuojamas indas skysčiams [nurodyti tiksliai] l talpos. [nurodyti tiksliai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama prekių prsitatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.