TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – „Įrangos, skirtos funkcinių S-adenozilmetionino (SAM) analogų gavimo technologijų vystymui, įsigijimas (FunSAM)“ – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0065, numato įsigyti toliau įvardintą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – gilaus šaldymo šaldiklis (toliau – prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekės pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekės pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Gilaus šaldymo šaldiklis | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekės kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekę.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Gilaus užšaldymo šaldiklis |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Paskirtis | Ultra žemos temperatūros kriogeninio šaldymo šaldiklis |  |
| 3. | Šaldiklio tipas | Horizontalus. |  |
| 4. | Korpusas | 1.Šaldiklio korpusas pagamintas iš dažyto elektrogalvanizuoto plieno. 2.Korpuso konstrukcijoje naudojama aukštos kokybės vakuuminė termoizoliacinė medžiaga (VIP) kartu su vietoje suformuota poliuretanine termoizoliacija. |  |
| 5. | Durys | 1.Išorinės durys pagamintos iš dažyto elektrogalvanizuoto plieno. 2.Vidiniai kameros dangčiai (2 vnt.) iš standžios poliuretaninės termoizoliacinės medžiagos. Išorinių durų užraktas. |  |
| 6. | Palaikoma temperatūra | Ne siauresniame intervale nei nuo -130°C iki -150°C ribose |  |
| 7. | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 1730 x 765 x 1010 mm |  |
| 8. | Kamera | Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne mažiau kaip 760 x 495 x 615 mm Pagaminta iš aliuminio |  |
| 9. | Talpa | 1.Ne mažiau nei 230 litrų 2.Inventorinė sistema talpinanti ne mažiau kaip 150 vnt. ne mažesnių nei 2 colių aukščio kryo dėžučių |  |
| 10. | Periferinių įrengimų prijungimo anga | Būtina bent viena kabelio priėjimo anga iš šaldiklio šono, diametras ne mažesnis kaip 40 mm. |  |
| 11. | Komplektacija | Į standartinę šaldytuvo įrangą privalo būti įtrauktas LN2 (skysto azoto) rezervinio šaldymo pajungimo įrenginys (LN2 „back-up“) |  |
| 12. | Ekranas | 1.LCD tipo ekranas ir plokščia klaviatūra duomenų įvedimui ir patvirtinimui 2.Grafinis ir skaitmeninis vidinės temperatūros pavaizdavimas ekrane, su galimybe peržiūrėti paskutinių 24h duomenis Įvykių registravimas (temperatūros nuokrypiai, aliarmai, durų atidarymas) |  |
| 13. | Valdymas | Mikroprocesorinis |  |
| 14. | Autodiagnostikos funkcija | Vizualinis, garsinis ir distancinis aliarmas atsiradus vidiniams sistemos sutrikimams. |  |
| 15. | Duomenų kaupiklis | Iki 4 savaičių 12 minučių intervalais. Registruojami parametrai: Durų atidarymas (ilgesnis nei 2 minutės) Kompresorių jutikliai, filtro jutiklis, temperatūros jutiklis. |  |
| 16. | Šaldymo sistema | 1.Dviejų kompresorių, kaskadinio tipo šaldymo sistema 2.Alyvos separatorius ir papildomas alyvos separatorius sujungti nuosekliai, kad stabilizuotų ir padidintų alyvos atskyrimo efektyvumą. Naudojamas befreonis šaldymo mišinys |  |
| 17. | Filtras | Lengvai keičiamas, šaldiklio priekinėje dalyje Mikroprocesoriaus valdoma filtro užsiteršimo kontrolės funkcija |  |
| 18. | Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo | Būtina, su pranešimu ekrane |  |
| 19. | Aliarmai | Būtinos funkcijos: 1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas, ribotas distancinis aliarmas 1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu. Distancinis aliarmas įsijungia su 15 minučių uždelsimu. 1.2. Būtinas garsinis, vizualinis ir distancinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 1.3. Vizualinis ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 1.4. Vizualinis ir garsinis filtro užsiteršimo aliarmas 1.5 Vidinės baterijos keitimo įspėjimas 1.6. Išorinės temperatūros ribų pažeidimo aliarmas (nuo 0 C iki 35 C ribose) rodomas ekrane 2. Specialus kontaktinis terminalas aliarmo signalo distanciniam perdavimui (DC30V, 2A, trijų kontaktų) |  |
| 20. | Baterija | Būtina integruota automatiškai pasikraunanti baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai |  |
| 21. | Ratukai | Būtina 6 ratukai ir 3 išlyginamos kojelės. |  |
| 22. | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz. |  |
| 23. | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 51 dB |  |
| 24. | Elektros suvartojimas | Ne daugiau nei 1600 W |  |
| 25. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas* | Būtinas - gamintojo apmokyto ir sertifikuoto specialisto |  |
| 26. | Garantija* | Mažiausiai 12 mėn. skaičiuojant nuo įrangos įdiegimo datos. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekė pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekės pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitinka reikiamus standartus, bei prekėa klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekei pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekės neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.