VŠĮ „VILNIAUS PIRKIMŲ AGENTŪRA“

MEDICINOS SRITIES PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo suinteresuotam dalyviui 			         	      	 			2026-05-05

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – VPA) vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu „NVP-201434 Medicininė įranga“ (CVP IS pirkimo ID 7375439) (toliau – Pirkimas). VPA pirkimo procedūros atlieka kitai perkančiajai organizacijai VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai (toliau – Perkančioji organizacija).

VPA Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

VPA, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „ULTRAGARSO APARATAS“ |  |  |  |
| 1. | Techninės specifikacijos 5 punktas „Palaikomas daviklių dažnio diapazonas ≥ (1 – 15) MHz“ | Reikalaujama apatinė dažnio diapazono riba – 1,0 MHz – dirbtinai riboja konkurenciją. Norint sulaukti daugiau tiekėjų pasiūlymų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicinos įrangą, prašome apatinę dažnių ribą padidinti iki 1,2 MHz. Šis pakeitimas nepablogina ketinamo įsigyti aparato kokybės bei diagnostinio funkcionalumo. Šis pakeitimas nepablogintų vaizdo kokybės ir leistų dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui, o perkančioji organizacija sulauktų finansiškai naudingesnių pasiūlymų. Prašome šį reikalavimą keisti taip: ,,Palaikomas daviklių dažnio diapazonas ≥ (1,2-15) MHz’’ | Paaiškiname, jog techninės specifikacijos 5 punktas yra apibendrinantis ir nurodo, kad sistema turi palaikyti komplekte reikalaujamų daviklių dažnių diapazonus. Konkrečių daviklių dažnių diapazonai ir jų vertinimas nustatyti 11 punkte, todėl 5 punkto reikšmė vertinime nėra taikoma kaip papildomas savarankiškas ribojantis kriterijus. Paaiškinimas dėl apatinės dažnių ribos pateikiamas 4 eil.nr. |
| 2. | Techninės specifikacijos 11.1.1 punktas „Linijinis daviklis: Paviršiaus ilgis 44 +/- 6 mm“ | Šis reikalavimas riboja konkurenciją, kadangi nustatyta paklaida yra pernelyg siaura, todėl eliminuoja dalį tiekėjų, kurių siūloma įranga atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Siūlome pagerinti konkurencinę aplinką ir pakoreguoti akustinio lango ilgio paklaidą į ± 7 mm. Šis pakeitimas nekeičia ketinamos įsigyti medicinos įrangos prasmės, nepablogina įrangos funkcionalumo ar kokybės, tačiau suteikia galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų. Prašome šį reikalavimą keisti taip: ,,Linijinis daviklis 1. Paviršiaus ilgis 44 +/- 7 mm’’ | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad mažesnio arba didesnio paviršiaus ilgio linijiniai davikliai apsunkina dažniausiai atliekamų paviršinių tyrimų atlikimą, nes neatitinka optimalaus skenavimo ploto, reikalingo įvertinti anatominėms struktūroms be papildomo daviklio pozicionavimo ar tyrimo trukmės didinimo. Perkančioji organizacija siekia užtikrinti kasdienėje praktikoje efektyviai naudojamą sprendimą. |
| 3. | Techninės specifikacijos 11.2.2 punktas „Konveksinis daviklis: Elementų skaičius > 160“ | Praktikoje aukštos kokybės echoskopiniams vaizdams užtikrinti svarbus ne tik daviklio elementų skaičius, bet ir visas kompleksinis parametrų rinkinys: dažnių diapazonas, specialiais algoritmais parengta programinė įranga, sistemos spindulio formavimo architektūra ir kiti aspektai. Daugelis šiuolaikinių echoskopų, turinčių 128 ar daugiau elementų konveksiniuose davikliuose, jau užtikrina aukštą skiriamąją gebą ir diagnostinę kokybę įvairioms klinikinėms sritims. Manome, kad reikalavimas ≥160 dirbtinai riboja konkurenciją. Siekiant sulaukti daugiau pasiūlymų iš tiekėjų, kurie gali pasiūlyti tokios pačios ar net geresnės kokybės medicinos įrangą, prašome šį reikalavimą keisti taip: ,,Konveksinis daviklis 2. Elementų skaičius ≥ 128’’. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Konveksinio daviklio elementų skaičius ≥160 pasirinktas siekiant užtikrinti aukštą vaizdo kokybę ir diagnostinį tikslumą, ypač atliekant pilvo organų, urologinius ir akušerinius tyrimus. Didesnis elementų skaičius leidžia efektyviau formuoti spindulį, sumažina triukšmą ir pagerina vaizdo detalumą, kas yra svarbu tiriant gilesnes ar sudėtingesnes anatomines struktūras. Nors papildomi programiniai sprendimai ir algoritmai yra svarbūs, pirminės informacijos surinkimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo daviklio elementų skaičiaus. Rinkos konsultacijos metu šis reikalavimas nebuvo kvestionuotas, o analizė parodė, kad reikalavimą atitinkančių gamintojų yra pakankamai, todėl konkurencija nėra ribojama. Papildomai mažinti reikalavimo nėra pagrindo, nes tai neatitiktų Perkančiosios organizacijos poreikių. |
| 4. | Techninės specifikacijos 11.2.3 punktas „Konveksinis daviklis: Dažnio diapazonas > (1,0 - 6,0) MHz“ | Norime atkreipti dėmesį, kad klinikinėje praktikoje yra svarbesnė viršutinė diapazono riba. Prašome padidinti apatinę dažnio ribą iki 1,2 MHz. Šis pakeitimas nepablogintų vaizdo kokybės ir leistų dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui, o perkančioji organizacija sulauktų finansiškai naudingesnių pasiūlymų. Prašome šį parametrą keisti taip: ,,Konveksinis daviklis 3. Dažnio diapazonas ≥ (1,2–6,0 ) MHz’. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkama universali sistema, su kuria dirbs skirtingus poreikius turintys specialistai, todėl svarbios kuo platesnės aparato techninės galimybės. Dažnio diapazono kriterijus ≥ 1,0–6,0 MHz pasirinktas siekiant užtikrinti, kad įranga būtų tinkama tiek paviršinių, tiek gilių struktūrų tyrimams, nepriklausomai nuo paciento anatomijos ar klinikinės situacijos. Platesnis diapazonas leidžia pritaikyti aparatą įvairiems tyrimams ir skirtingiems specialistų poreikiams, o rinkos analizė parodė, kad reikalavimą atitinkančių gamintojų yra pakankamai, todėl konkurencija nėra ribojama. Papildomai siaurinti diapazoną nėra pagrindo, nes tai sumažintų įrangos universalumą ir neatitiktų Perkančiosios organizacijos poreikių. |
| 5. | Techninės specifikacijos 11.3.1 punktas „Sektorinis daviklis: Apžiūros kampas > 120o“ | Praktikoje toks didelis skenavimo kampas nėra naudojamas: echoskopijos metu ją atliekantis specialistas visada savo dėmesį nukreipia į vaizdo centrą ir stengiasi vaizdą išsivesti taip, kad intereso zona būtų centre. Echoskopuojant su labai plačiu skenavimo kampu, vaizdas ekrano kampuose tampa netikslus ir iškraipytas, todėl toks platus skenavimo kampas naudojant sektorinį daviklį praktikoje nėra naudojamas ir dirbtinai riboja konkurenciją. Dauguma aukštos klasės echoskopų gamintojų siūlo sektorinius daviklius su 90° apžiūros kampu, kuris yra optimalus balansas tarp matymo lauko pločio ir vaizdo kokybės. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams, siūlantiems identiško lygio medicinos įrangą, prašome šį reikalavimą pakoreguoti taip: ,,Sektorinis daviklis 1. Apžiūros kampas ≥ 90°.‘‘ | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad sektorinio daviklio padidintas apžiūros kampas (> 120o) naudingas atlikti echokardiografinę širdies anatomijos ištyrimą ne tik viršutinėje keturių kamerų (A4C) projekcijoje, bet ir parasterninės ilgosios ašies (PLAX) bei parasternalinė trumposios ašies - priekinio skilvelio (PSAX-AVL) projekcijose. Taip pat dažniausiai naudojamas širdies struktūrų anatomijai įvertinti, vožtuvų funkcijai analizuoti, ir kai kuriais atvejais – norint identifikuoti patologijas, tokias kaip vožtuvų ligos, širdies sienelių sustorėjimas ar kitos struktūrinės anomalijos. Be to, platesnis apžiūros kampas naudingas atliekant transkranijinės doplerografijos (TCD) tyrimus, kai galime stebėti kraujagyslių tinklą didesniame paviršiaus plote, tai leidžia tiksliau pamatyti atvaizduojamą kraujagyslių tinklą ir greičiau identifikuoti pakitimus. |
| 6. | Techninės specifikacijos 11.3.3 punktas „Sektorinis daviklis: Dažnio diapazonas > (1,0 - 5,0) MHz“ | Toks platus dažnio diapazonas, naudojant tik vieną sektorinį daviklį, praktikoje nėra naudojamas ir pablogina vaizdo kokybę, nes tyrimo metu naudojama vidurinė dažnio riba arba viena iš jų. Suaugusiųjų kardiologiniams tyrimams pakankamas dažnio diapazonas yra 1,5-4,5 MHz. Kardiologiniai davikliai turintys platų dažnio diapazoną yra naudojami vaikų ir kūdikių tyrimams. Tačiau tokiu atveju tas pats kardiologinis daviklis netiktų ir vaikams, ir suaugusiesiems. Dėl didesnio daviklio paviršiaus ploto negalėtumėte kokybiškai atlikti tyrimų vaikams, nes jų tarpšonkauliniai tarpai yra per siauri tokio dydžio davikliui. Norėdami pagerinti konkurencinę aplinką ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti platesniam tiekėjų ratui, prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Sektorinis daviklis 3. Dažnio diapazonas ≥ (1,5 – 4,5) MHz.‘‘ | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkama universali sistema, su kuria dirbs labai skirtingus poreikius ir patirtį turintys specialistai, todėl svarbios kuo platesnės aparato techninės galimybės. Dažnio diapazono kriterijus ≥ 1,0 – 5,0 MHz pasirinktas siekiant užtikrinti, kad įranga būtų tinkama tiek suaugusiųjų, tiek vaikų tyrimams, nepriklausomai nuo paciento anatomijos ar klinikinės situacijos. Mažesnis dažnis suteikia galimybę geriau užfiksuoti ir vizualizuoti gilesnes širdies struktūras, įvertinti lėtesnį kraujo tekėjimą giluminėse širdies struktūrose, ypač svarbu vožtuvų funkcijos įvertinimui ar kitoms širdies patologijoms vertinti. Platesnis diapazonas leidžia pritaikyti aparatą įvairiems tyrimams ir skirtingiems specialistų poreikiams. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas ir prie jų komplektuojamus daviklius, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą, todėl konkurencija nėra ribojama. Papildomai siaurinti diapazoną nėra pagrindo, nes tai sumažintų įrangos universalumą ir neatitiktų Perkančiosios organizacijos poreikių. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

CVP IS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2026-05-18 09:30 val., todėl vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 3 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas nėra keičiamas.