TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PREMIUM KLASĖS SISTEMAI PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais. |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Nervų | Būtina |  |
| 2.5. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.6. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.7. | Paviršinių struktūrų, odos | Būtina |  |
| 2.8. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę |  |
| 3.2. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |  |
| 3.3. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |
| 3.4. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 55.88 cm (22") |  |
| 3.5. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 3.6. | Centrinis stabdis | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0") |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.0 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |
| 6.2. | M režimas. | Būtina |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |  |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |  |
| 8. | Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų). | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 160 |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 17.8 MHz |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |  |
| 9.3. | Aukšto dažnio linijinis daviklis |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 8.0 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz |  |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau 26 mm ir ne daugiau 30 mm |  |
| 9.3.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 16. | Įrangos ženklinimas CE sertifikatu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |