Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„PREMIUM KLASĖS ULTRAGARSO PRIETAISAS IR FOTOTERAPIJOS SISTEMA“

Šį priedą tiekėjai privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

- Perkančioji organizacija perka premium klasės ultragarso prietaisą ir fototerapijos sistemą (toliau – Prekės). Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turės būti pripažintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties Medicinos priemonių reglamentui 2017/745 dokumentą/ -us (gaminio kokybės užtikrinimą) anglų ir lietuvių kalbomis (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

2.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nurodytiems reikalavimams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ ar lietuvių kalba. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą  (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir/ ar lietuvių kalba.

3. Prekėms ir komplektuojantiems gaminiams suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija: 
         3.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.

4.Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti naujas, nenaudotas, gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse (pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams taikomus reikalavimus, siekiant apsaugoti Prekes nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant), neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, atitinkančias specifikacijas, kurios yra nurodytos šiame priede.

4.1.1. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

4.1.2. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, CE atitiktį įrodančiais dokumentais, kad būtų užtikrintas tinkamas prekių naudojamas.

4.1.3. Į visą Prekių komplektą turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos (įskaitant, bet neapsiribojant nurodytomis šiame priede „Techninė specifikacija“), reikalingos normaliam Prekės naudojimui.

I PIRKIMO DALIS: PREMIUM KLASĖS ULTRAGARSO PRIETAISAS

| Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) |  |  |  |  |
| 1 | Vaizdo monitorius | 1.Ekrano įstrižainė ≥ 58 cm; 2.Skiriamoji geba ≥ (1900 x 1050) vaizdo elementų; 3.Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 2 | Prietaiso funkcijų valdymo monitorius | 1.Su lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 30 cm; 2. Stiprinimo kreivės reguliavimas lietimui jautriame ekrane (TGC („Time Gain Compensation“), DGC („Depth Gain Compensation“), STC („Spatial Time Compensation“) arba lygiavertis. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 3 | Valdymo pultas | 1.Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas; 2.Reguliuojamas valdymo pulto aukštis; 3.Valdymo pulto pozicijos fiksavimo mechanizmas; 4.Fizinė skaitinė - raidinė klaviatūra. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 4 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 5 | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 50 cm | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 6 | Kanalų skaičius | ≥ 22 000 000 | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 7 | Prietaiso palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | nuo 1,5 iki 22 MHz | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 8 | Skenavimo režimai: | 1. 2D; 2.Trapecinis vaizdavimas su komplektuojamais linijiniais davikliais; 3.Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu; 4.Galios dopleris; 5.Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu; 6.HPRF pulsinės bangos dopleris; 7.Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba diferencijavimu; 8.Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; 9.Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 9 | Papildomų skenavimo režimų įdiegimo (funkcionalumo praplėtimo ateityje) galimybės. | Vaizdų suliejimo („fusion“) su kompiuterinės tomografijos (KT), magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) diagnostiniais vaizdais modulis. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 10 | 2D režimas | 1.Dinaminis diapazonas ≥ 410 dB; 2. Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų); 3.Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 11 | Tyrimų optimizavimas | 1.Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose; 2.Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 12 | Specialūs skenavimo režimai: | 1. „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio; 4. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais (arba lygiavertė technologija); 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 13 | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai komplektuojami su sistema | 1. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; 2. Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 14 | Specializuotas ypatingai smulkios ir lėtos kraujotakos vaizdavimo režimas (pateikti programinės įrangos pavadinimą ir detalų programos aprašymą) | 1. Nustatomas kraujotakos greitis ≤ 1 mm/sek.; 2. Maksimalus kadrų per sekundę skaičius ≥ 38; 3. Veikia su visais siūlomais davikliais. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 15 | Kita programinė įranga: | 1. Specializuotas spalvinio doplerio ir galios doplerio režimas leidžiantis kiekybiškai įvertinti uždegimo aktyvumą sąnariuose ir kraujotakos intensyvumą navikuose, naudojant doplerinę kraujotakos analizę; 2. Turi būti galimybė sulyginti su vaizdais iš archyvo. Sistema prisimena praeito tyrimo parametrų nustatymus, kad būtų galima tiksliai palyginti progresą; 3. Funkcija, leidžianti echoskopuotojui nuotoliniu būdu per mobilųjį įrenginį valdyti ultragarsinę sistemą, reguliuoti pagrindinius visų skenavimo režimų parametrus bei įrašyti ir išsaugoti statinius ir dinaminius vaizdus; 4. Panoraminio vaizdavimo režimas, maksimalus vaizdo ilgis ≥ 160 cm. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): 2.1. Storage; 2.2. Print; 2.3. Storage Commitment; 2.4. Worklist; 2.5. Query/Retrieve; 2.6. DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“). | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 17 | Komplekte su aparatu pateikiamas konveksinis daviklis (1 vnt.) | 1. Vientiso kristalo (monokristalo) arba lygiavertė technologija; 2. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,8 – 5,0) MHz; 3. Elementų skaičius ≥ 160; 4. Apžvalgos kampas ≥ 80° | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 18 | Komplekte su aparatu pateikiamas linijinis daviklis (1 vnt.) | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (3,5 – 15,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 960. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
| 19 | Aparato maitinimas ir priedai | 1.Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2.Integruotas J/B spausdintuvas. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |

Kokybiniai parametrai

| Nr. | Parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo yra/ nėra] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas, jeigu gretimo stulpelio atsakymas „yra“] |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) veikia su visais komplektuojamais davikliais | [Tiekėjas nurodo yra/ nėra] | [pildo Tiekėjas, jeigu gretimo stulpelio atsakymas „yra“] |
| T2 | Pateikiama procentinė kepenų riebalingumo įvertinimo išraiška | [Tiekėjas nurodo yra/ nėra] | [pildo Tiekėjas, jeigu gretimo stulpelio atsakymas „yra“] |
| T3 | Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 60 cm | [Tiekėjas nurodo yra/ nėra] | [pildo Tiekėjas, jeigu gretimo stulpelio atsakymas „yra“] |
| T4 | Konveksinio daviklio apžvalgos kampas ≥ 110°. | [Tiekėjas nurodo yra/ nėra] | [pildo Tiekėjas, jeigu gretimo stulpelio atsakymas „yra“] |

II PIRKIMO DALIS: FOTOTERAPIJOS SISTEMA

| Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fototerapijos sistemos paskirtis | Skirta viso kūno fototerapijai bei fotochemoterapijai | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Fototerapijos sistemos konstrukcija | Kabinos tipo su dvivėrėmis durimis. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Kabinoje turi būti integruoti UV intensyvumo matavimo sensoriai su dozimetrijos funkcija | Ne mažiau 4 | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Švitinimo lempų išsidėstymas aplink pacientą | Ne mažiau nei 8 segmentais | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Švitinimo segmentų aušinimas | Kiekviename segmente yra integruotas ventiliatorius | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Paciento komforto užtikrinimui kabinoje yra sumontuoti ventiliatoriai | Ne mažiau 2 vnt. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Naudojamos švitinimo lempos su reflektoriais | 1. ≥ 20 UVA spektro lempų; švitinimo spektras (320-400)±5nm 2. ≥ 20 UVB spektro lempų; švitinimo spektras (310 -315) ±2nm 3. Lempų ilgis ≥ 200 cm | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Švitinimo lempų galia | Ne mažiau 120 W | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Švitinimo lempų apsauginiai paneliai | Būtini | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Kabinos išoriniai matmenys | 130x130x230 cm, ne didesni | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Erdvus vidinis kabinos dydis | Vidinis diametras ≥ 90 cm | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Integruota paciento vėsinimo sistema | Būtina | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Dulkių filtravimo sistema | Būtina | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Pilnas elektroninis sistemos valdymas ir dozavimas | Dozavimas nustatomas J/cm2, ( ne mažiau kaip 0,1 J tikslumu) | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Valdymo pultas | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau kaip 25 cm įstrižainės valdymo pultas integruotas ant kabinos durų | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Įrenginio programavimas | Atskirai įvedamos UVA ir UVB spindulių dozių ribos; UVB maksimaliai 2.5 J/ cm2,; ±0,1J/ cm2; UVA maksimaliai 15 J /cm2, ±0,5J/ cm2; | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Fototerapijos dozės ir trukmės nustatymas | Automatinis gydymo laiko apskaičiavimas įvedus švitinimo dozę, nuolatos matuojant švitinimo intensyvumą | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Akiniai apsaugantys nuo UV spinduliavimo | Gydytojo 2 vnt. Paciento 10 vnt. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Gamintojo sertifikatai | Pateikti CE sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai įrangai (švitinimo lempoms ir starteriams ne mažiau kaip 200 darbo valandų) | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. | [pildo Tiekėjas] | [pildo Tiekėjas] |
|  | Techninė priežiūra atliekama nuotoliniu būdu | Būtina [Tiekėjas su pasiūlymu pateikia laisvos formos įsipareigojimo raštą] |  |  |
|  | Montavimas Pirkėjo nurodytose patalpose, prietaiso instaliavimas, personalo apmokymas ne mažiau kaip 1 val., 2 asmenys | Būtina [Tiekėjas su pasiūlymu pateikia laisvos formos įsipareigojimo raštą] |  |  |