PATVIRTINTA:

Viešųjų pirkimų komisijos

2028 m. sausio 14 d. protokolu

# Pranešimas siunčiamas CVP IS priemonėmis

| Kam: | Pretenziją pateikusiam tiekėjui |
| --- | --- |
| Antraštė: | Sprendimas dėl gautos pretenzijos (CVP IS pranešimas Nr. 20820) |

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Medicininės konsolės (Nr. 8923-1)“, skelbimas apie pirkimą skelbtas 2024-12-27 09:50 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 602633), (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija 2028-01-06  22:54 val. CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 20820) dėl perkančiosios organizacijos paskelbtų reikalavimų perkamoms prekėms.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPĮ nustatyta tvarka:

| P. d. | Pretenzijos reikalavimai | Sprendimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lubinės konsolės (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje) |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 2 skelbia: ,,Konsolės konstrukcijos tipas: Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo ir apšvietimo įrengimai.“ Visos išvardintos jungtys montuojamos vertikaliose konsolėse. Taip užtikrinamas lengvas priėjimas prie jungčių bei ergonomika. Prašome koreguoti sekančiai: 1. Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kurio apatinėje dalyje sumontuoti du įrangos vežimėliai su kolonomis, kuriose įrengti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo išėjimai. 2. Horizontaliame balkyje sumontuotas apšvietimas. Techninės specifikacijos punktas Nr. 5 skelbia: ,,Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu: 1. Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. 2. Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojantis visu balkio ilgiu. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg.” Nėra prasmės turėti atskirų tipų vežimėlius (koloną ar vertikalų stovą) jeigu vieno tipo vežimėliai, pavyzdžiui, vertikalios kolonos gali užtikrinti tokį pat ar geresnį funkcionalumą. Prašome koreguoti atitinkamai: ,,Vienas įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu, kitas įrangos vežimėlis su horizontalia kolona arba du įrangos vežimėliai su vertikaliomis kolonomis laisvai slankiojantys balkiu ≥ 500 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6 skelbia: ,,Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona: 1 vnt.“ Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti: ,,Įrangos vežimėlis su horizontalia arba vertikalia kolona“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.2 skelbia: ,,Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su horizontalia kolona linijinių judesių ribojimui“. Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti: ,,Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su horizontalia arba vertikalia kolona linijinių judesių ribojimui.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.3.1 skelbia: ,,Reikalavimai horizontaliai kolonai: 1. Prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 1500 mm ±200 mm, stovų diametras 38 mm ±2 mm.“ Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti taip: ,,Reikalavimai horizontaliai arba vertikaliai kolonai: Prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 1500 mm ±200 mm, stovų diametras 38 mm ±2 mm. Jeigu konsolės kolona vertikali, tuomet konsolės ilgis ≥ 1000 mm“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.7 skelbia: ,,Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45: ≥ 4 vnt.“ Siūlome nurodyti reikalaujamos tinklo jungties kategoriją CAT5 arba CAT6. Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.9 skelbia: ,,Tarp konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinamos lentynos: - Lentyna medicininei įrangai -1 vnt.: d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys 430x480 mm ± 20 mm. - Lentyna medicininei įrangai -1 vnt.: d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 20 mm. - Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi-1 vnt.: Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 20 mm. Skirtingi gamintojai gali pasiūlyti skirtingų išmatavimų lentynas, toks reikalavimas neturėtų riboti konkurencijos. Taip pat, atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti taip: ,,Tarp konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinamos lentynos arba lentynos tvirtinamos ant vertikalaus stovo: 1.d) Lentynos darbinio paviršiaus matmenys 430x480 mm ± 50 mm. 2 d) Lentynos darbinio paviršiaus matmenys: 430x440 mm ± 100 mm. 3.d) Lentynos darbinio paviršiaus matmenys: 430x440 mm ± 100 mm. Įprastai šios lentynos numatytos pacientų monitoriams ar DPV aparatams. Siekiant, kad perkančioji organizacija įsigytų šiuolaikiškas, ergonomiškas konsoles, siūlytume šiame reikalavime palikti tik vieną lentyną su stalčiumi ir įsitraukti dviejų alkūnių laikiklius pacientų monitoriui bei DPV ekranui. Taip pat, nurodyti, kad DPV galėtų būti tvirtinamas užpakalinėje konsolės pusėje. Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.10 skelbia: ,, Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg.“ Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 2.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametrai. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti reikalavimą 1.a atitinkamai: ,,Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų arba prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1.a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 100 mm“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.11 skelbia: ,,Konsolės horizontalios kolonos stabdžių valdymas: Konsolėje integruotu sensoriniu jutikliu ir rankena su bevieliu stabdžių valdymu“ Toks reikalavimas riboja konkurenciją, prašome koreguoti atitinkamai: ,,Konsolės horizontalios arba vertikalios kolonos stabdžių valdymas - Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 7 skelbia: ,,Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu: Stovo ilgis ≥ 1400 mm.“ Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti: ,,Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona – stovo arba kolonos ilgis ≥ 1000 mm“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.2 skelbia: ,, Stovo diametras: 38 mm ±2 mm.“ Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome naikinti šį reikalavimą. Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.3 skelbia: ,, Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu teikiami priedai: 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2) Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg. Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 1.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametrai. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti 1.a reikalavimą atitinkamai: ,,Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų arba prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1.a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 100 mm“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 8 skelbia: ,,Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai: Įvadai montuojami virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu.“ Medicininių dujų įvadai šiuolaikinėse konsolėse yra montuojami vertikaliose kolonose per visą ilgį dėl to, kad būtų galima lengvai jas pasiekti net ir žemesnio ūgio personalui. Prašome šalinti šį reikalavimą arba koreguoti atitinkamai: ,,Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu arba vertikalioje kolonoje” | Reikalavimai nekeičiami, nes lubinių konsolių (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje) konstrukcijos bei būtinų funkcinių elementų aprašymai parengti atsižvelgiant į Skubios pagalbos skyriaus darbo specifiką bei asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikius teikiant būtiną ir neatidėliotiną pagalbą pacientams. Taip pat atsižvelgiant į esamus Skubios pagalbos skyriaus patalpų matmenis, numatytą funkcinių lovų kiekį ir jų išdėstymą patalpose (nurodyta Techninės sopecifikacijos priedėlyje Nr. 1). |
| 2. | Lubinės konsolės (stebėjimo palatoje) |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 1 skelbia: ,,Konsolės tvirtinimas: Prie lubų (konsolės tvirtinimo komponentų išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį. Preliminarus patalpos aukštis nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų - 255 ±5 cm.). Paliekamas atstumas tarp apatinės konsolės kolonos dalies iki grindų 1800 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais.“ Skirtingi gamintojai gali pasiūlyti skirtingų tipų konsoles (horizontalias, vertikalias). Mūsų siūlomos vertikalios konsolės savo funkcionalumu ar ergonomika nėra prastesnės už perkančiosios organizacijos reikalavimuose aprašytą horizontalią konsolę prie kurios tvirtinasi stovai bei lentynos. Prašome perkančiosios organizacijos koreguoti reikalavimą taip, kad būtų galima pasiūlyti ir vertikalią konsolę: ,,Prie lubų (konsolės tvirtinimo komponentų išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį. Preliminarus patalpos aukštis nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų - 255 ±5 cm.). Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais.“ Taip pat, perkančiajai organizacijai siūlome apsvarstyti alkūnės poreikį, tam, kad suteiktų konsolei mobilumo. Techninės specifikacijos punktas Nr. 2 skelbia: ,,Konsolės konstrukcijos tipas: Prie lubų tvirtinamas vertikalus laikiklio stovas prie kurio pritvirtinta horizontali konsolės kolona.“ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus komentarus prašome koreguoti atitinkamai: ,,Prie lubų tvirtinamas vertikalus laikiklio stovas prie kurio pritvirtinta horizontali arba vertikali konsolės kolona. Siūlome įtraukti bent vieną alkūnę.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 3 skelbia: ,,Minimalus horizontalios konsolės išlaikomas svoris: ≥ 150 kg“ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus komentarus prašome koreguoti atitinkamai: Minimalus horizontalios ar vertikalios konsolės išlaikomas svori. Techninės specifikacijos punktas Nr. 4.1 skelbia: ,, Reikalavimai horizontaliai kolonai: Prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 700 mm ± 100 mm, stovų diametras 38 mm ±2 mm.“ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus komentarus prašome koreguoti atitinkamai: ,,Reikalavimai horizontaliai arba vertikaliai kolonai: prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 700 mm ± 100 mm, stovų diametras 38 mm ±2 mm arba vertikali kolona, kurios ilgis ne daugiau kaip 1000 mm.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 8 skelbia: ,,Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45: ≥ 2 vnt.“ Siūlome nurodyti reikalaujamos tinklo jungties kategoriją CAT5 arba CAT6. Techninės specifikacijos punktas Nr. 9.4 skelbia: ,,Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių) matmenys 430x480 mm ± 20 mm.“ Reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją, prašome praplėsti lentynos matmenų ribas bei įtraukti tvirtinimą prie vertikalios konsolės: ,,Tarp konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų arba vertikalios kolonos priekinėje pusėje ant bėgelių tvirtinama lentyna medicininei įrangai: lentynos darbinio paviršiaus matmenys 430x480 mm ± 50 mm“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 10 skelbia: ,,Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 2 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 2 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg.“ Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 2.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametrai. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti reikalavimą 1.a atitinkamai: ,,Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų arba prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1.a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 100 mm“. | Reikalavimai nekeičiami, nes lubinių konsolių (stebėjimo palatoje) konstrukcijos bei būtinų funkcinių elementų aprašymai parengti atsižvelgiant į Skubios pagalbos skyriaus darbo specifiką bei asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikius, teikiant būtiną ir neatidėliotiną pagalbą pacientams. Taip pat atsižvelgiant į Skubios pagalbos skyriaus patalpų matmenis, numatytą funkcinių lovų kiekį ir jų išdėstymą patalpose (nurodyta Techninės sopecifikacijos priedėlyje Nr. 1). |
| 4 | Chirurginė konsolė |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 2.2 skelbia: ,,Įrangos laikiklis: Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti.“ Reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją, prašome koreguoti: ,,Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti arba arba kolonos priekinėje dalyje įrangos tvirtinimui integruoti du bėgeliai ne trumpesni kaip 1200 mm“. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.1 skelbia: ,,Lentyna (4 vnt.): 1. Lentyna tvirtinama prie įrangos tvirtinimo stovų su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą stovų ilgį. 4. Lentynų išmatavimai ne mažesni nei 550x500 mm“. Skirtingi gamintojai gali pasiūlyti skirtingas įrangos tvirtinimo galimybes bei skirtingų išmatavimų lentynas. Šie reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją, todėl prašome perkančiosios organizacijos koreguoti reikalavimus: ,,1. Lentyna tvirtinama prie įrangos tvirtinimo stovų arba bėgelių su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą stovų ar bėgelių ilgį. 2. Lentynų išmatavimai ne mažesni nei 530x480 mm.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.3 skelbia: ,,Prie konsolės stovo tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 600 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 800 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg.“ Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 2.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametrai. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, atsižvelgiant į prieš tai pateiktus komentarus prašome koreguoti reikalavimą 1.a atitinkamai: ,,Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų arba prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema: 1.a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 700 mm ± 100 mm“. Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.4 skelbia: ,,Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45: Ne mažiau 2 vnt.“ Siūlome nurodyti reikalaujamos tinklo jungties kategoriją CAT5 arba CAT6. Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.5 skelbia: ,,LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai: konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai“ Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome šalinti šį reikalavimą. | Perkančioji Organizacija nekeis lentynų išmatavimų pagal tiekėjo pastabas, nes operacinėse naudojama endoskopinė bei kita chirurginė įranga turi būti optimaliai išdėstyta chirurginėse konsolėse, o sumažinus jų lentynų matmenys, tai įgyvendinti būtų sudėtinga, Perkančioji organizacija negalėtų užtikrinti saugaus įrangos naudojimo dėl vietos stokos. 6.5. papunktyje nurodytas reikalavimas „LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai“ įtrauktas į techninę specifikaciją atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį, siekiant užtikrinti efektyvų medicininių dujų tiekimą ir stebėjimą bei greitą reagavimą į dujų slėgių pokyčius. Todėl reikalavimai keičiami nebus |
| 5. | Anesteziologinė konsolė |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 2.2 skelbia: ,,Įrangos laikiklio: Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti.“ Reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją, prašome koreguoti taip: ,,Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti arba kolonos priekinėje dalyje įrangos tvirtinimui integruoti du bėgeliai ne trumpesni kaip 1200 mm“. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.1.4 skelbia: ,,Lentyna (ne mažiau 2 vnt.): Lentynų išmatavimai ne mažesni nei 550x500 mm.“ Skirtingi gamintojai gali pasiūlyti skirtingas įrangos tvirtinimo galimybes bei skirtingų išmatavimų lentynas. Šie reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją, todėl prašome perkančiosios organizacijos koreguoti reikalavimus: ,,Lentyna tvirtinama prie įrangos tvirtinimo stovų arba bėgelių su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą stovų ar bėgelių ilgį: lentynų išmatavimai ne mažesni nei 530x480 mm”. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.3 skelbia: ,,Alkūnė ar alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.): Lanksti ne trumpesnė kaip 300 mm alkūnė ar alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti.“ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus komentarus prašome koreguoti atitinkamai: ,,Lanksti ne trumpesnė kaip 300 mm alkūnė ar alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo ar bėgelio, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.4 skelbia: ,,Alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.): Lanksti ne trumpesnė kaip 600 mm 2 alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti.“ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus komentarus prašome koreguoti atitinkamai: ,,Lanksti ne trumpesnė kaip 600 mm 2 alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo ar bėgelio, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti“. Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.1 skelbia: ,,LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai: Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai.“ Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome šalinti šį reikalavimą. | Perkančioji organizacija nekeis lentynų išmatavimų pagal tiekėjo pastabas, nes operacinėse naudojama endoskopinė bei kita chrurginė įranga turi būti optimaliai išdėstyta chirurginėse konsolėse, o sumažinus jų lentynų matmenys, tai įgyvendinti būtų sudėtinga, Perkančioji organizacija negalėtų užtikrinti saugaus įrangos naudojimo dėl vietos stokos. 6.5. papunktyje nurodytas reikalavimas „LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai“ buvo įtrauktas į techninę specifikaciją atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį, siekiant užtikrinti efektyvų medicininių dujų tiekimą ir stebėjimą bei greitą reagavimą į dujų slėgių pokyčius. Todėl reikalavimai keičiami nebus |
| 6. | Lubinės konsolės I (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje) |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.11.2 skelbia: ,,Prie konsolės kolonos tvirtinamas vertikalus įrangos tvirtinimo stovas: Prie stovo tvirtinama pasukama, dviguba alkūnė su horizontalia plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 50 mm.” Mūsų siūlomoje konsolės kolonoje alkūnių tvirtinimui yra įrengti bėgeliai per visą jos ilgį. Reikalaujamas įrangos tvirtinimo stovas dirbtinai riboja konkurenciją, todėl prašome reikalavimą koreguoti atitinkamai: ,,Prie konsolės kolonos tvirtinamas vertikalus įrangos tvirtinimo stovas arba konsolės kolonoje įrangos tvirtinimui yra įrengti bėgeliai per visą jos ilgį: 2. Prie stovo ar bėgelių tvirtinama pasukama, dviguba alkūnė su horizontalia plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 110 mm.” Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.11.2 skelbia: ,,Prie konsolės kolonos tvirtinama alkūnė: Pasukama, dviguba alkūnė. Alkūnių ilgiai 200/200 mm ± 50 mm.“ Prašome praplėsti alkūnių matmenis: ,,Pasukama, dviguba alkūnė. Alkūnių ilgiai 200/200 mm ± 110 mm.” Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.2 skelbia: ,,Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona teikiami priedai: 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių ilgiai 300/300 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 3. Dviejų alkūnių sistema monitoriaus (su integruotu kompiuteriu) tvirtinimui ir kompiuterinės klaviatūros bei pelytės lentyna – 1 vnt. a) Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 50 mm. b) Antra alkūnė (su monitoriumi ir lentyna) kilnojama aukštyn/žemyn ne siauresniame kaip 300mm diapazone, fiksuojant ją norimoje padėtyje integruotos rankenos su stabdžiais pagalba. c) Alkūnėse uždari kanalai kompiuterinio tinklo ir elektros laidams uždengti. d) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 15 kg.“ Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 2.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametras. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, prašome praplėsti alkūnių ilgius (3.a): ,,3.a) Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 110 mm.” Techninės specifikacijos punktas Nr. 8.2 skelbia: ,, ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) (80% rozečių turi būti montuojamos virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu, likusios virš įrangos vežimėlio su vertikalia kolona).“ Punkte Nr.8 nurodyta, kad dujų ir elektros įvadai gali būti montuojami vertikaliose konsolėse. 8.2 reikalavimas prieštarauja 8 punkto reikalavimui. Prašome koreguoti atitinkamai: ,, ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) (80% rozečių turi būti montuojamos virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu, likusios virš įrangos vežimėlio su vertikalia kolona) arba visos rozetės montuojamos vertikalioje konsolėje.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 9.1 skelbia: ,,Procedūrinis šviestuvas: Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant dvigubos alkūnes, kurios bendras ilgis ≥1000 mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio.“ ,,Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant viengubos, laisvai pozicionuojančios arba dvigubos alkūnės, kurios bendras ilgis ≥800 mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio“ | Atsižvelgiant į pateiktas pastabas nuspręsta tikslinti techninę specifikaciją. |
| 7. | Lubinės konsolės II (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje) |  |
|  | Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.7 skelbia: ,,Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45: ≥ 6 vnt.“ Siūlome nurodyti reikalaujamos tinklo jungties kategoriją CAT5 arba CAT6 Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.11.2 skelbia: ,,,Prie stovo tvirtinama pasukama, dviguba alkūnė su horizontalia plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 50 mm.“ Mūsų siūlomoje konsolės kolonoje alkūnių tvirtinimui yra įrengti bėgeliai per visą jos ilgį. Reikalaujamas įrangos tvirtinimo stovas dirbtinai riboja konkurenciją, todėl prašome reikalavimą koreguoti atitinkamai: Prašome keisti taip: ,,Prie stovo ar bėgelių tvirtinama pasukama, dviguba alkūnė su horizontalia plokštele gyvybinių funkcijų parametrų sekimo monitoriaus tvirtinimui – 1 vnt. Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 110 mm. “ Techninės specifikacijos punktas Nr. 6.12.8 skelbia: ,, Prie konsolės kolonos tvirtinama alkūnė: Pasukama, dviguba alkūnė. Alkūnių ilgiai 200/200 mm ± 50 mm.“ Prašome praplėsti alkūnių matmenis ,,Pasukama, dviguba alkūnė. Alkūnių ilgiai 200/200 mm ± 110 mm.” Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.2 skelbia: ,,1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt.: a) Alkūnių ilgiai 300/300 mm ± 50 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 3. Dviejų alkūnių sistema monitoriaus (su integruotu kompiuteriu) tvirtinimui ir kompiuterinės klaviatūros bei pelytės lentyna – 1 vnt. a) Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 50 mm. b) Antra alkūnė (su monitoriumi ir lentyna) kilnojama aukštyn/žemyn ne siauresniame kaip 300 mm diapazone, fiksuojant ją norimoje padėtyje integruotos rankenos su stabdžiais pagalba. c) Alkūnėse uždari kanalai kompiuterinio tinklo ir elektros laidams uždengti. d) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 15 kg.“ Mūsų gamintojo dokumentuose yra nurodyta, kad dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris yra 30 kg, tačiau nėra išskirta kokį svorį gali atlaikyti pats stovas. 1.b bei 2.c reikalavimuose nurodyti alkūnių sistemos bei stovo svoriai yra persidengiantys parametras. Prašome patvirtinti, kad mūsų pagrindimas „dviejų alkūnių sistemos išlaikomas svoris 30kg” būtų tinkamas pagrįsti abu reikalavimus. Taip pat, prašome praplėsti alkūnių ilgius: ,,3.a) Alkūnių ilgiai 200/300 mm ± 110 mm. “ Techninės specifikacijos punktas Nr. 8.2 skelbia: ,, Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais: ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) (80% rozečių turi būti montuojamos virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu, likusios virš įrangos vežimėlio su vertikalia kolona).“ Punkte Nr. 8 nurodyta, kad dujų ir elektros įvadai gali būti montuojami vertikaliose konsolėse. 8.2 reikalavimas prieštarauja 8 punkto reikalavimui. Prašome koreguoti atitinkamai: ,,≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) (80% rozečių turi būti montuojamos virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu, likusios virš įrangos vežimėlio su vertikalia kolona) arba visos rozetės montuojamos vertikalioje konsolėje.“ Techninės specifikacijos punktas Nr. 9.1 skelbia: ,,Procedūrinis šviestuvas: Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant dvigubos alkūnes, kurios bendras ilgis ≥1000 mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio.“ Prašome keisti sekančiai: ,,Procedūrinis šviestuvas sumontuotas ant viengubos, laisvai pozicionuojančios arba dvigubos alkūnės, kurios bendras ilgis ≥800 mm. Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio“. | Atsižvelgiant į pateiktas pastabas nuspręsta tikslinti techninę specifikaciją. |

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus

1. Atmesti ją kaip nepagrįstą dėl pirkimo dalių 1, 2, 4, 5 nekeisdama techninės specifikacijos reikalavimų;

2. Tenkinti pretenziją dėl pirkimo dalių 6 ir 7.

Perkančioji organizacija, tenkindama pretenziją dėl pirkimo dalių 6 ir 7 turi tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus. Viešųjų pirkimų tarnybos yra išaiškinta, kad, kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos, t. y. pakeičiami techninės specifikacijos reikalavimai taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, pirkimą reikia nutraukti ir, patikslinus techninės specifikacijos reikalavimus, vykdyti iš naujo. Todėl pirkimo procedūros 6 ir 7 pirkimo dalyse yra nutraukiamos. Keičiant techninės specifikacijos reikalavimus nenutraukus pirkimo procedūrų, būtų pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai.

Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nutraukus pirkimo procedūras 6 ir 7 pirkimo dalyje jos pasibaigė nesudarius pirkimo sutarties.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, vadovaujantis VPĮ 103 straipsnio 3 dalimi, informuojami prie pirkimo prisijungę/ pasiūlymus pateikę tiekėjai

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija