
TSD-340, VPP-1101
Chirurginių instrumentų atnaujinimo (renovacijos) techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Chirurginių instrumentų atnaujinimo (renovacijos) paslaugos pirkimo apimtis
	Instrumentų atnaujinimas (renovacija) pagal techninės specifikacijos 1 priede pateiktą lentelę. Bendra preliminari sutarties suma, įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną, yra 73 000,00 eurų. 
	

	1.1.
	Kokybiniai rodikliai:
	
	

	1.1.1.
	Instrumento paviršiaus apdirbimas
	Chemiškai bei mechaniškai pažeisti instrumentų paviršiai turi būti atnaujinti, atstatant paviršiaus vientisumą, pašalinant  paviršiaus pažeidimus (spec. apdirbimas - šlifavimas, poliravimas ir kt.).
	

	1.1.2.
	Kietmetalio įdėklų keitimas
	Susidėvėję instrumentų kietmetalio įdėklai (adatkočiams, žirklėms ir kt.) turi būti pakeisti naujais.
	

	1.1.3.
	Instrumentų funkcinis sureguliavimas
	Instrumentų judančios dalys, jungtys turi būti sureguliuotos taip, kad atitiktų atitinkamų naujų instrumentų charakteristikas (judesio amplitudę, standumą, aštrumą ir kt.)
	

	1.1.4.
	Darbinės dalies formavimas
	Būtinas deformacijų panaikinimas (deformuotų instrumentų darbinių dalių formos atstatymas), atbukusių paviršių galandimas, aštrinimas.
	

	1.1.5.
	Instrumentų paruošimas darbui
	Būtinas jungčių, tarpusavyje besitrinančių instrumento dalių sutepimas specialia medicinine, instrumentams skirta priemone, t. y. pilnas paruošimas sterilizavimui, atliekamam prieš naudojimą.
	

	1.2.
	Ženklinimas 
	Atnaujinti instrumentai turi būti pažymėti nenusitrinančiu, neišblunkančiu, visiems instrumentams vieningu atpažinimo ženklu, nurodančiu instrumento atnaujinimo informaciją:  kelintą kartą atnaujintas, atnaujinimo metus ir mėnesį (pavyzdžiui, R1/02/2015).
	

	1.3.
	Paslaugų trukmė
	Instrumentų susidėvėjimo įvertinimas atliekamas ne vėliau, kaip per 2 savaites nuo instrumentų pateikimo. Bendra instrumentų atnaujinimo trukmė - ne ilgiau kaip 2 mėnesiai. 

Pageidautina, kad laikotarpiui kol atliekamas instrumentų atnaujinimas būtų pateikti lygiaverčiai pakaitiniai instrumentai. 
	

	1.4.
	Paslaugų kaina
	1. Techninės specifikacijos 1 priede išvardintų instrumentų atnaujinimo kainos turi apimti maksimalias išvardintų instrumentų tikslingo atnaujinimo kainas. Galutinės instrumentų atnaujinimo kainos nustatomos atsižvelgiant į jų susidėvėjimą, skaičiuojant pagal formulę: galutinė kaina = maksimali atnaujinimo kaina × instrumento susidėvėjimo koeficientas (koeficientas nustatomas 1.5 punkte nustatyta tvarka). Maksimalus instrumento susidėvėjimo koeficientas – 1.
2. Turi būti galimybė užsakyti taip pat ir techninės specifikacijos 1 priede nenurodytų instrumentų atnaujinimo paslaugas. Tais atvejais, kai užsakomas techninės specifikacijos 1 priede nenurodytų instrumentų atnaujinimas, vadovaujamasi tuo metu galiojančiu instrumentų atnaujinimo paslaugas teikiančios įmonės kainynu.
	

	1.5.
	Atnaujinimui pateiktų instrumentų susidėvėjimo įvertinimas
	Atlikęs detalią atnaujinimui pateiktų  instrumentų apžiūrą, tiekėjas kiekvienam instrumentui nustato susidėvėjimo koeficientą ir pateikia užsakovui patikslintas atnaujinimo kainas, perskaičiuotas, atsižvelgiant į instrumentų susidėvėjimą.
	

	1.6.
	Garantiniai įsipareigojimai


	1. Atnaujintiems instrumentams suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių (skaičiuojamas nuo atnaujintų instrumentų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos), instrumentų aštrinimui (galandinimui) – ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai. 

2. Nustačius trūkumus, defektus garantinio laikotarpio metu, jie ne vėliau kaip per 1 mėnesį neatlygintinai pašalinami bei suteikiama nauja, ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (pakartotino instrumentų aštrinimo (galandinimo) atveju - ne trumpesnė kaip 3 mėnesių garantija). Garantija gali būti netaikoma tik nustačius, kad instrumentas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Būtina pateikti pilną pasiūlymą, apimantį visų šios techninės specifikacijos 1 priede išvardintų instrumentų atnaujinimo paslaugą, užpildant techninės specifikacijos 1 priedo „Chirurginių instrumentų atnaujinimo (renovacijos)“ lentelę. Pastaba: pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia bendra pasiūlymo kaina (maksimalių instrumentų atnaujinimo kainų suma).

2. Jeigu užsakymo vykdymo eigoje paaiškėtų, kad dalies pateiktų instrumentų pilnavertis atnaujinimas nebeįmanomas, tokie instrumentai gali būti pakeisti į lygiaverčius gamykloje atnaujintus instrumentus, nekeičiant kainų, t. y. konkursui pasiūlytomis maksimaliomis atnaujinimo kainomis.

PAGE  
3

