TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS LEMPA, SKIRTA SMULKIOMS PROCEDŪROMS ATLIKTI – 2 vnt.

| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lempos paskirtis | Chirurginio tipo lempa, tinkama nedidelėms paviršinėms operacijoms, ginekologijai ir pirmosios pagalbos teikimui |  |
| 2. | Šviesos intensyvumas 1 (vieno) metro atstumu | Ne mažiau 50 000 lx (liuksų) |  |
| 3. | Išorinio reflektoriaus skersmuo | Ne mažesnis kaip 19 cm |  |
| 4. | Spalvos temperatūra | Ne mažiau 4000 K (Kelvinų) |  |
| 5. | Spalvų atgavos indeksas (CRI) | Ne mažiau 95 Ra |  |
| 6. | Šviesos lauko skersmuo | Ne mažesnis nei 25 cm |  |
| 7. | Apšvietimo gylis, esant 60 % apšviestumui | 120 cm ± 10 cm |  |
| 8. | Apšvietimo valdymas | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 25 % iki 100 % |  |
| 9. | Bendra spinduliuotės energija, kai apšvietimas pasiekia maksimalų lygį | Ne mažiau kaip 160 W/m2 |  |
| 10. | Apšvietimo ir spinduliuotosios energijos santykis | 3,3 mW/m2 ±0,3 mW/m2 |  |
| 11. | Šviesos diodo tarnavimo trukmė | Ne mažesnė 60 000 valandų |  |
| 12. | Elektros absorbcija | 17 ±2 VA |  |
| 13. | Naudojimo instrukcija | Pateikiama kartu su Preke lietuvių ir originalo kalba |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |
| 15. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti |  |