TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROKARDIOGRAFAS – 1 vnt.

| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas | Universalus, nešiojamas, su skystųjų kristalų spalvotu ekranu ir vidine baterija |  |
| 2. | Kanalų skaičius ekrane | 3, 6, 12 |  |
| 3. | Spausdinimo formatai | 3, 6, 12 |  |
| 4. | Darbo režimai | Rankinis Automatinis |  |
| 5. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis ekranas | Įstrižainė ne mažiau 7 colių |  |
| 6. | Kanalų pralaidumo juosta | Ne mažiau 0,05 -150 Hz |  |
| 7. | Apsauga nuo defibriliacijos iškrovos | Būtina |  |
| 8. | Širdies stimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Būtinas |  |
| 9. | Skiriamoji geba | Ne daugiau 2,5 µV |  |
| 10. | Filtrai | 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz ir 60 Hz ±10% |  |
| 11. | EKG įrašo jautrumas | 2,5 mm/mV (Minimalus); 5 mm/mV (Sumažinats); 10 mm/mV (Standartas); 20 mm/mV (Padidintas) |  |
| 12. | Popieriaus traukimo greitis | 5 mm/s (Ekonomiškas); 10 mm/s (Apžvalginis); 25 mm/s (Standartinis); 50 mm/s (Detalusis) |  |
| 13. | Derivacijos | 12 standartinių, Kabreros |  |
| 14. | Triukšmų slopinimo koeficientas | >100 dB |  |
| 15. | Diskreditavimo dažnis | Ne mažiau 1000 Hz |  |
| 16. | Analoginio-skaitmeninio signalo konverteris | Ne mažiau 24 bitų |  |
| 17. | Įėjimo varža | >10 MOhm |  |
| 18. | Klaviatūra | Membraninė, su funkcine ir raidine / skaitmenine klaviatūra |  |
| 19. | EKG charakteristikų interpretacija, rezultatų analizė | Būtina |  |
| 20. | Pulso dažnio indikacija ekrane | Būtina |  |
| 21. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Būtina, ne mažiau 500 testų |  |
| 22. | Indikatoriai | 1. Blogo elektrodų kontakto 2. Akumuliatoriaus būsenos |  |
| 23. | A4 formato EKG spausdinimas | Būtina |  |
| 24. | USB lizdai | Ne mažiau 3 |  |
| 25. | LAN jungtis | Būtina |  |
| 26. | Spausdintuvas | Integruotas; Terminis; Popieriaus plotis ne mažiau 110 mm |  |
| 27. | Aparato maitinimas | 220-240V 50/60Hz ir nuo vidinio akumuliatoriaus |  |
| 28. | Vidinės akumuliatorinės baterijos talpa | Ne mažiau 2200 mAh |  |
| 29. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 1.3 kg |  |
| 30. | Komplekte su prietaisu | 1. Galūniniai elektrodai (4 vnt.) 2. Krūtininiai elektrodai (6 vnt.) 3. EKG kontaktinis gelis (1 but.) 4. Paciento laidas (1 vnt.) 5. Terminis popierius EKG spausdinimui (10 rul.) 6. Mobilus vežimėlis su ne mažiau kaip 4-ais ratukais aparatui ir priedams |  |
| 31. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 32. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 33. | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai | Būtina |  |