TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KRAUJO/DUJŲ/INFUZIJOS MOMENTINIS ŠILDYTUVAS, 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas efektyviam skysčių šildymui infuzijos ar transfuzijos metu, siekiant užkirsti kelią hipotermijai ir užtikrinti paciento saugumą, tvirtinamas prie bet kokio infuzinio stovo |  |
| 2. | Temperatūros nustatymas | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 33,00 C iki 41,00 C |  |
| 3. | Temperatūros nustatymo žingsnis | Ne didesnis kaip 0,10 C |  |
| 4. | Temperatūros tikslumas | Nuokrypis ne didesnis nei ±1,00 C |  |
| 5. | Darbo režimas | Nuolatinis |  |
| 6. | Laiko režimas | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 1 minutės iki 50 valandų |  |
| 7. | Maitinimas | Įtampos diapazonas nuo 100 iki 240 V (AC), standartinis dažnis 50/60 Hz |  |
| 8. | Energijos sąnaudos | Ne daugiau 85 VA |  |
| 9. | Šildanti juostelė | Ne trumpesnė nei 1,0 metro ir su ne mažiau kaip 4 šildymo laidais |  |
| 10. | Signalizacijos | - Žemos temperatūros signalizacija, kai temperatūra nukrenta žemiau kaip 330 C - Aukštos temperatūros signalizacija, kai temperatūra pasiekia 42,50 C – 43,00 C - Jutiklio gedimo signalizacija |  |
| 11. | Darbinė aplinka | - Aplinkos temperatūra ne prastesnėse ribose nei nuo +50 C iki +300 C - Santykinė oro drėgmė ne prastesnėse ribose nei nuo 20 % iki 80 % |  |
| 12. | Apsaugos klasės | - Apsauga nuo elektros smūgio: Ne žemesnė kaip I klasė. Prietaisas turi apsauginį įžeminimą, kuris apsaugo naudotoją ir pacientą įvykus izoliacijos gedimui. - Apsaugos tipas (taikomoji dalis): BF tipas (angl. Body Floating). Tai reiškia, kad prietaisas yra saugus tiesioginiam sąlyčiui su paciento kūnu (per infuzinius vamzdelius), užtikrinant mažą nuotėkio srovę. - Atsparumas skysčiams: IPX1 arba IPX2. Prietaisas apsaugotas nuo vertikaliai krentančių lašų, todėl atsitiktinis infuzinio tirpalo užtiškimas ant korpuso nesukelia pavojaus. |  |
| 13. | Atitiktis medicinos direktyvoms | Prietaisas atitinka esminius ES Medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus ir yra žymimas CE ženklu |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |