1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto pirma dalis: Rotacinio viskozimetro komplektas – (1 komp.):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rotacinio viskozimetro komplektas: |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą įrangą, kurią sudaro ne mažiau kaip: | - Rotacinio viskozimetro laikiklis/stovas, 1 vnt. - Rotacinis viskozimetras, 1 vnt. - Vonelė su šildymo ir šaldymo cirkuliatoriumi, 1 vnt. - Ne mažiau kaip 4 velenų rinkinys su antgaliais, kuriuos sudaro ne mažiau kaip 4 velenai, 1 vnt. - Temperatūros jutiklis, 1 vnt. |  |
| 2. | Rotacinio viskozimetro matavimo parametrai: |  |  |
| 2.1. | Klampumo matavimo diapazonas | Ne mažesnis kaip 6 kPa·s |  |
| 2.2. | Klampumo matavimo tikslumas | Ne didesnis kaip 1 proc. |  |
| 2.3. | Spyruoklės sukimo momentas | Ne mažesnis kaip 0,0673 mNm. |  |
| 2.4. | Matavimo veleno serija | SP set-1 arba lygiavertė. |  |
| 3. | Rotacinio viskozimetro funkciniai reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Apsauga nuo perkrovos | Turi būti. |  |
| 3.2. | Sukimosi kryptis | Turi būti dešinė |  |
| 3.3. | Greičio diapazonas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,01 aps./min. iki 200 aps./min. |  |
| 3.4. | Greičio nustatymo tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,01 aps./min. |  |
| 3.5. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 3.6. | Duomenų atvaizdavimas | Turi būti grafiko (duomenų atvaizdavimo) funkcija. |  |
| 4. | Rotacinio viskozimetro konstrukciniai ir techniniai parametrai |  |  |
| 4.1. | Variklio galia | Ne didesnė kaip 5,5 W |  |
| 4.2. | Ekranas | Turi būti aktyviosios matricos (TFT) LCD arba jam lygiavertis ekranas. |  |
| 4.3. | Atraminio strypo skersmuo | Turi būti su integruotu tvirtinimu. Ne mažesnis kaip 14 mm. |  |
| 4.4. | Stovas | Turi būti rotacinis. Turi turėti atraminį strypą su integruotu tvirtinimu. Atraminio strypo skersmuo nemažesnis kaip 14 mm. |  |
| 4.5. | Maksimali eiga | Turi būti ne mažesnė kaip 55 mm. |  |
| 4.6. | Stovo skersmuo | Ne didesnis kaip 18 mm. |  |
| 4.7. | Stovo dinaminė apkrova | Ne didesnė kaip 7 kg. |  |
| 5. | Rotacinio viskozimetro matmenys ir energijos parametrai |  |  |
| 5.1. | Matmenys | Ne didesni kaip 360 mm (plotis) x 635 mm (aukštis) x 380 mm (ilgis). |  |
| 5.2. | Svoris | Ne didesnis kaip 8 kg. |  |
| 5.3. | Srovės suvartojimas | Ne didesnis kaip 1,068 A. |  |
| 6. | Rotacinio viskozimetro papildomi reikalavimai |  |  |
| 6.1. | Bazinis konteinerio tūris | Ne mažesnis kaip 500 ml |  |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Žalieji reikalavimai 1 pirkimo objekto daliai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkančioji organizacija reikalavimą, Variklio galia ne didesnė kaip 5,5 W (techninės specifikacijos lentelės 4.1 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.4.4.2 punktu, nes variklio galia ne didesnė kaip 5,5 W sunaudoja mažiau energijos ir taupo elektros resursai. Nustatyta maksimali 5,5 W riba parinkta atsižvelgiant į rinkoje prieinamų analogiškų įrenginių energinio efektyvumo lygį, siekiant užtikrinti tiek aplinkosauginį efektą, | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 4.1 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |
| 2 | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad garantinis laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai (techninės specifikacijos lentelės 7 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktu, nes ilgesnis gaminio garantinis laikotarpis skatina ilgesnį produkto naudojimą, mažina poreikį dažnai keisti įrangą nauja, taip mažinant atliekų susidarymą bei neigiamą poveikį aplinkai. Be to, ilgesnė garantija prisideda prie efektyvesnio išteklių naudojimo per visą produkto gyvavimo ciklą. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo arba tiekėjo garantijos deklaraciją, kurioje aiškiai nurodytas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis) |

II Pirkimo objekto antra dalis: Viskozimetras su krentančiu rutuliu -6 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Viskozimetras su krentančiu rutuliuku: |  |  |
| 1.1. | Klampumo intervalas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,7 mPa ∙ s iki 100 Pa ∙ s. |  |
| 1.2. | Temperatūros intervalas | Ne siauresniame intervale kaip nuo –10 °C iki +130 °C. |  |
| 1.3. | Klampumo matavimo tikslumas | Ne didesnis kaip 1 proc. |  |
| 1.4. | Krintantys rutuliukai turi būti: | Nemažiau kaip 6 rutuliukai, iš kurių 2 pagaminti iš boro silikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos ir 2 iš nikelio geležies lydinio arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.5. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Žalieji reikalavimai 2 pirkimo objekto daliai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad garantinis laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai (techninės specifikacijos lentelės 1.5 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktu, nes ilgesnis gaminio garantinis laikotarpis skatina ilgesnį produkto naudojimą, mažina poreikį dažnai keisti įrangą nauja, taip mažinant atliekų susidarymą bei neigiamą poveikį aplinkai. Be to, ilgesnė garantija prisideda prie efektyvesnio išteklių naudojimo per visą produkto gyvavimo ciklą. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 1.5 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo arba tiekėjo garantijos deklaraciją, kurioje aiškiai nurodytas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis) |