TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Pirkimas vykdomas pagal CPVA gautą finansavimą. Kvietimo Nr. ir pavadinimas: „10-093-K Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“, paraiška Nr. 10-093-K-0017 "Įrangos, skirtos fototerminės terapijos, MXenų antikūnų komplekso analizės, chromatografinės, terminės analizės sistemų įsigijimas bei chromatografinės sistemos atnaujinimas (TIREX)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – OMNISEC REVEAL detektorių modulio atnaujinimas (toliau – paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Paslaugų teikimo vieta – Saulėtekio al. 3, Vilnius

  - Paslaugų apimtys ir (ar) kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtys ir (ar) kiekis bei mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus suteiktas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
| 1. | OMNISEC REVEAL detektorių modulio atnaujinimas | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 4 |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytos paslaugų apimtys ir (ar) kiekis yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.  Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas. OMNISEC REVEAL detektorių modulio atnaujinimas (Chromatografo serij. Nr. S/N MAL1209352, remontuojamo detektorių bloko serij. Nr. S/N MAL1209555) |  |
| 1. | Po elektros tiekimo šuolių galėjo būti pažeistas prietaiso Malvern OMNISEC chromatografo 4 detektorių bloko maitinimo arba signalų apdorojimo modulis. |
| 2. | Tikėtina priežastis - Elektros įtampos šuoliai (viršįtampiai) galėjo sukelti: - Maitinimo šaltinio (PSU) komponentų degradaciją arba momentinį pažeidimą. - Analoginių signalų stiprintuvų arba ADC (analoginio-skaitmeninio keitiklio) grandinių sutrikimus detektorių bloke. - Vidinių ryšių (tarp detektorių ir pagrindinės valdymo plokštės) nestabilumą dėl pažeistų integrinių grandynų. - Laikiną arba nuolatinį detektorių kalibracijos išsiderinimą. Papildomai galimi požymiai: - Nestabilus arba triukšmingas signalas iš vieno ar kelių detektorių. - Detektoriaus (-ių) neatpažinimas programinėje įrangoje. - Netikslūs molekulinės masės ar koncentracijos matavimai. - Prietaiso paleidimo klaidos arba komunikacijos sutrikimai. |
| 3. | Reikalavimai remontui: - Būtina demontuoti 4 detektorių bloką ir išsiųsti gamintojui diagnostikai bei remontui. - Gamintojo servise atlikti pilną elektroninių modulių patikrą, remontą arba keitimą. - Po remonto tiekėjo atstovas turi pabaigti komplektavimą Saulėtekio al. 3, Vilnius patalpose ir atlikti pilną sistemos kalibraciją ir verifikaciją. |
| 4. | Reikalavimai garantijai: - Garantijos laikotarpis atliktoms paslaugoms ne trumpesnis nei 1 (vienas) mėnuo nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. - Pakeistoms detalėms turi būti suteiktas detalių gamintojo taikomas garantinis laikotarpis, bet ne trumpesnis nei pagal įstatymą – 12 (dvylika) mėnesių. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami Sutarties vykdymo metu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išmontuojant įrangą, jos sugedusias dalis / detales (toliau – Atliekos), Tiekėjas privalo atskirti ir turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų perduoti sutvarkyti ir (ar) perdirbti. | Atliekų tinkamą sutvarkymą ir (ar) perdirbimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, pateikiama sutartis su gaminių Atliekų surinkimą ir (ar) perdirbimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių Atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.