Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Mobilios odontologijos įrangos komplektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų prekių ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas anglų ir lietuvių kalba

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis.

- Pristatytos prekės (be papildomo mokesčio) turi būti paruošiamos naudojimui, įskaitant bet neapsiribojant (jei taikoma) instaliuotos, suderintos; likusios prekių pakuotės turi būti išvežtos.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, matmenys, ir t. t. su nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas. Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data). Dokumentai arba dokumento dalis, kuri pagrindžia techninės specifikacijos reikalavimą,  turi būti išversti į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus, visos pozicijos privalo būti užpildytos). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi  pateikti duomenis, kuriuose būtų nurodoma: medicinos priemonės pavadinimas, tipas-modelis, partijos-serijos numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, CE ženklas, etiketė ir / ar instrukcija lietuvių kalba, atitikties deklaracija 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745) arba jam lygiavertį dokumentą (medicinos priemonių aprašo reikalavimas).

- Tiekėjas turi užtikrinti pradinius naudotojų apmokymus 1 ir 8 pirkimo daliai  Apmokymai turi būti vedami kontaktiniu būdu ir trukti ne mažiau kaip 2 akademines valandas, bet ne daugiau kaip 8 akademines valandas. Tiesioginiai mokymai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. Po pradinio mokymų etapo tiekėjas turi užtikrinti galimybę visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultuotis nuotoliniu būdu dėl iškilusių klausimų ar techninių nesklandumų – el. paštu, telefonu arba pokalbių platforma darbo metu.

- Tiekėjas turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėnesių garantiją įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms, išskyrus teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas išimtis. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu prietaiso apkrova negali būti ribojama.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis |  |  |  |
| 1.1 | Mobilus odontologinis įrenginys (1vnt) | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 1.1.1 | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Iš 230 (+/-10 proc. V, 50 (+/-1 proc.) Hz elektros tinklo |  |
| 1.1.2 | Transportavimas | Su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena. |  |
| 1.1.3 | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |  |
| 1.1.4 | Talpa instrumentams ir medžiagoms | Būtina |  |
| 1.1.5 | Integruota išsiurbimo sistema | Turi būti |  |
| 1.1.6 | Siurblio našumas | Ne mažiau kaip apie 200–300 l/min |  |
| 1.1.7 | Siurblio surinkimo talpa | Ne mažiau 1 l |  |
| 1.1.8 | Integruotas kompresorius | Nereikalaujantis alyvos arba lygiavertė technologija |  |
| 1.1.9 | Distiliuota vandens talpa | Ne mažiau 0,7 l |  |
| 1.1.10 | Kartu su įranga komplektuojami instrumentai | 1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 3.Rankovė skaleriui; 4.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna. |  |
| 1.1.11 | Distiliuoto vandens tiekimas | Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui |  |
| 1.1.12 | Instrumentų valdymo pedalas | Pneumatinis |  |
| 1.2 | Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas |  |
| 1.2.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau 40000 aps/min. Su reversu. |  |
| 1.2.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |
| 1.2.3 | Šviesos šaltinis | LED diodas arba lygiavertis |  |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 1.3.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.3.2 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.3.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 40,000 min-1 |  |
| 1.3.4 | Galvutės skersmuo | Apie ≤11 mm arba lygiaverčiai |  |
| 1.3.5 | Galvutės aukštis | Apie ≤14 mm arba lygiaverčiai |  |
| 1.3.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, užtikrinantis efektyvų darbinės zonos aušinimą |  |
| 1.3.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |  |
| 1.3.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Antgalis turi turėti apsaugos nuo atbulinio užteršimo (anti-retraction) sistemą arba lygiavertę |  |
| 1.3.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.3.10 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4 | Greitinantis kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 1.4.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.4.2 | Perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.4.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 200,000 min-1 |  |
| 1.4.4 | Galvutės skersmuo | Apie ≤11 mm arba lygiaverčiai |  |
| 1.4.5 | Galvutės aukštis | Apie ≤14 mm arba lygiaverčiai |  |
| 1.4.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, užtikrinantis efektyvų darbinės zonos aušinimą. |  |
| 1.4.7 | Integruotas šviesolaidis | Šviesolaidis arba lygiavertė technologija |  |
| 1.4.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Apsaugos nuo atbulinio užteršimo sistema arba lygiavertė |  |
| 1.4.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.4.10 | Keraminiai guoliai | Keraminiai guoliai arba lygiavertė technologija |  |
| 1.4.11 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4.12 | Specialus tepalas | Komplekte turi būti pateikta priežiūros priemonė (tepalas), tinkama siūlomų antgalių priežiūrai (valymui ir tepimui), pagal gamintojo rekomendacijas.“ |  |
| 1.5 | Skaleris | Turi būti naujas, neeksploatuotas Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 1.5.1 | Šviesos šaltinis | LED diodas arba lygiavertis. |  |
| 1.5.2 | Darbo rėžimai | Ne mažiau 3 rėžimai – endo, perio ir scaling |  |
| 1.6 | Medicininio personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė ne mažiau, nei 2 akademinės valandos |  |
| 2 pirkimo dalis |  |  |  |
| 2.1 | Mobili paciento kėdė (1vnt) | Turi būti nauja, neeksploatuota Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 2.2 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |  |
| 2.3 | Pozicijos fiksavimas | Tolygus reguliavimas (ne žingsniais) |  |
| 2.4 | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas (ne žingsniais) |  |
| 2.5 | Svoris | Ne didesnis kaip 20 kg |  |
| 2.6 | Maksimali leistina paciento apkrova | Ne mažesnė kaip 150 kg |  |
| 3 pirkimo dalis |  |  |  |
| 3.1 | Mobili gydytojo kėdutė (1vnt) | Turi būti nauja, neeksploatuota Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 3.2 | Svoris | Ne didesnis kaip 8 kg |  |
| 3.3 | Reguliuojamas aukštis | Ne mažesniame kaip 550–650 mm diapazone |  |
| 3.4 | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |  |
| 4 pirkimo dalis |  |  |  |
| 4.1 | Polimerizacijos lempa (1vnt) | Turi būti nauja, neeksploatuota Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 4.2 | Šviesos šaltinis | LED tipo arba lygiavertė technologija |  |
| 4.3 | Bangos ilgio diapazonas | 430-490 nm ribose |  |
| 4.4 | Maitinimas | Įkraunamas akumuliatorius |  |
| 4.5 | Baterijos įkrovos indikatorius | Vizualinė baterijos įkrovos lygio indikacija. |  |
| 4.6 | Įkrovimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 3 valandos. |  |
| 4.7 | Kietinimo rėžimai | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai (pvz., pilno galingumo ir laipsniško didinimo (lėto starto) arba lygiaverčiai). |  |
| 4.8 | Garsinis signalas | Garsinė indikacija darbo pradžioje ir pabaigoje |  |
| 4.9 | Šviesolaidžio skersmuo | Ne didesnis kaip 10 mm. |  |
| 4.10 | Radiometras | Galimybė kontroliuoti šviesos intensyvumą (integruotas radiometras arba lygiavertis sprendimas). |  |
| 5 pirkimo dalis |  |  |  |
| 5.1 | Intraoralinė kamera (1vnt) | Turi būti nauja, neeksploatuota Nurodomas pavadinimas ir modelis |  |
| 5.2 | Paskirtis | Skirta intraoraliniams vaizdams (dantų ir burnos ertmės) fiksuoti ir peržiūrėti. |  |
| 5.3 | Tipas | Mobilus (nešiojamas, rankinis) |  |
| 5.4 | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertės technologijos |  |
| 5.5 | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1024×768 pikselių |  |
| 5.6 | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas (pvz., LED arba lygiavertės technologijos). |  |
| 5.7 | Fokusavimas | Automatinis fokusavimas arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 5.8 | Maitinimas | Per kompiuterį arba įkraunamas akumuliatorius |  |
| 5.9 | Sąsaja su kompiuteriu | Galimybė prijungti prie kompiuterio per USB arba lygiavertė jungtis |  |
| 5.10 | Vaizdų peržiūra | Galimybė peržiūrėti vaizdus kompiuteriu |  |
| 6 pirkimo dalis |  |  |  |
| 6.1 | Didinamieji odontologo akiniai (1vnt) | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 6.2 | Optikos tipas | Galilean tipo arba lygiavertė optika. |  |
| 6.3 | Okuliarų tipas | Okuliarai integruoti į akinių lęšius (TTL arba lygiavertis tipas |  |
| 6.4 | Didinimas | Apie 3,0x–4,0x |  |
| 6.5 | Svoris | Vieno okuliaro svoris – ne didesnis kaip 30 g. |  |
| 6.6 | Darbinis atstumas | Reguliuojamas ir pritaikomas pagal naudotoją |  |
| 6.7 | Pakreipimo kampas | Reguliuojamas arba pritaikomas pagal naudotoją. |  |
| 6.8 | Akinių rėmas | Galimybė pasirinkti iš kelių (pvz., ne mažiau kaip 2–3) skirtingų variantų |  |
| 7 pirkimo dalis |  |  |  |
| 7.1 | Arterinio kraujospūdžio aparatas (1vnt) | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Nurodomas pavadinimas ir modelis. |  |
| 7.2 | Tipas | Automatinis, kliniškai patikrintas, tinkamas naudoti gydymo įstaigoje |  |
| 7.3 | Paskirtis | Skirtas arterinio kraujospūdžio ir pulso matavimui. |  |
| 7.4 | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 30–255 mmHg. |  |
| 7.5 | Pulso matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 40–180 kartų/min. |  |
| 7.6 | Rezultatų atvaizdavimas | Skaitmeninis ekranas. |  |
| 7.7 | Manžetė | Tinkama suaugusiesiems (pvz., apie 24–42 cm) arba komplektuojama su keliomis manžetėmis |  |
| 7.8 | Maitinimas | Autonominis (baterijos ir/arba akumuliatorius) |  |
| 7.9 | Metrologinė patikra | Būtina |  |
| 8 pirkimo dalis |  |  |  |
| 8.1 | Mobilus odontologinis rentgeno aparatas (1 vnt.) | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Nurodomas pavadinimas ir modelis |  |
| 8.2 | Tipas | Mobilus (nešiojamas, rankinis) odontologinis rentgeno aparatas |  |
| 8.3 | Konstrukcija | Nešiojamas (rankinis) |  |
| 8.4 | Vamzdžio įtampa | 70+-5proc. |  |
| 8.5 | Vamzdžio srovė | Apie 2–8 mA |  |
| 8.6 | Maitinimas | Autonominis, įkraunamas (be nuolatinio prijungimo prie elektros tinklo darbo metu) |  |
| 8.7 | Ekspozicijos laikas | Reguliuojamas (pvz., apie 0,01–2,0 s diapazone) |  |
| 8.8 | Židinio dėmė | Apie 0,4 mm arba lygiavertė |  |
| 8.9 | Svoris | Ne didesnis kaip 3 kg |  |
| 8.10 | Automatiniai nustatymai | Galimybė pasirinkti iš anksto nustatytus parametrus (pvz., pagal dantų grupes) arba lygiavertis sprendimas |  |
| 8.11 | Rankinis valdymas | Galimybė reguliuoti ekspozicijos parametrus rankiniu būdu |  |
| 8.12 | Spinduliuotės laukas | Atitinkantis intraoraliniams tyrimams keliamus reikalavimus (pvz., apie 60 mm skersmens arba lygiavertis) |  |
| 8.13 | Suderinamumas | Suderinamas su skaitmeninėmis vaizdo gavimo sistemomis (pvz., intraoraliniais sensoriais ar fosforinėmis plokštelėmis) arba turi lygiavertį integruotą sprendimą, užtikrinantį rentgeno vaizdų gavimą ir perdavimą į kompiuterį |  |
| 8.2 | Dentalinis viziografas | Skaitmeninis intraoralinis rentgeno vaizdo jutiklis (viziografas) arba lygiavertis |  |
| 8.21 | Užtikrina vaizdo perdavimą į kompiuterį | Būtina |  |
| 8.22 | Suderinamas su siūlomu rentgeno aparatu | Būtina |  |
| 8.23 | Komplekte pateikiama programinė įranga vaizdų peržiūrai ir saugojimui | Būtina |  |
| 8.3 | Apsauga nuo spinduliuotės | Integruotos apsaugos priemonės nuo išsklaidytos spinduliuotės (pvz., apsauginis skydas arba lygiavertis sprendimas) |  |
| 8.5 | Saugos reikalavimai | Atitinka galiojančius radiacinės saugos ir medicinos prietaisų reikalavimus |  |
| 8.6 | Medicininio personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė ne mažiau, nei 2 akademinės valandos |  |
| 9 pirkimo dalis |  |  |  |
| 9.1 | Apekso lokatorius (1 vnt.) | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Nurodomas pavadinimas ir modelis |  |
| 9.2 | Tipas | Nešiojamas apekso lokatorius |  |
| 9.3 | Maitinimas | Baterijos (pvz., AA/AAA) ir/arba įkraunamas akumuliatorius |  |
| 9.4 | Matavimo tikslumas | Aukštas tikslumas įvairiomis kanalo sąlygomis (įskaitant drėgną kanalą) |  |
| 9.5 | Veikimo principas | Automatinis prisitaikymas prie kanalo sąlygų |  |
| 9.6 | Ekranas | LCD arba lygiavertis ekranas |  |
| 9.7 | Kalibravimas | Automatinis arba nereikalaujantis papildomo kalibravimo |  |
| 9.8 | Konstrukcija | Lengvai transportuojama |  |
| 9.9 | Komplektacija | Laidas, adatėlės laikikliai (≥3 vnt.), lūpiniai kontaktai (≥5 vnt.), baterijos arba akumuliatorius, testeris arba lygiavertė priemonė |  |
| 9.10 | Pasitikrinimo funkcija | Galimybė patikrinti įrenginio veikimą |  |
| 9.11 | Automatinis išsijungimas | Automatinis išsijungimas po nenaudojimo (pvz., iki 10 min.) |  |
| 9.12 | Garso signalai | Garso indikacija darbo metu |  |
| 9.13 | Sąsajos | Galimybė integruoti su endodontiniais įrenginiais (pvz., endovarikliu) arba lygiavertis sprendimas |  |
| 9.14 | Atmintis | Galimybė išsaugoti darbo nustatymus (pvz., ≥2–3 režimai) |  |