TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organiza- cija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – NR. 10-093-K-0028 „Įrangos, skirtos specifinių antikūnų bei MXenų-antikūnų biokonjugatų charakterizavimui, įsigijimas (MX-WOUND)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – automatizuotas multi-parametrinis paviršiaus plazmonų rezonanso (MP-PPR) analizatorius su priedais ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Prekės ir jos sudedamosios dalys turi būti naujos, nenaudotos. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, tarpusavyje suderintos, sukalibruotos, suinstaliuotos, apmokyta dirbti su jomis ir pilnai paruoštos eksploatavimui per  žemiau 1 lentelėje nurodytą terminą. Visos su pirkimo objektu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta –  Saulėtekio al. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |  |
| 1. | Automatizuotas multi-parametrinis paviršiaus plazmonų rezonanso (MP-PPR) analizatorius su priedais ir susijusios paslaugos | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 2 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar

prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Objekto pavadinimas. Automatizuoto multiparametrinio paviršiaus plazmonų rezonanso (MP-PPR) analizatoriaus su priedais ir susijusios paslaugos |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti siūlomą prekę, modelį, pavadinimą. Taip pat pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei specifikacijai. |  |  |
| 2. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 40 ‒ 78⁰ |  |  |
| 3. | Kampinė skiriamoji geba | ne didesnė nei 0.001⁰ |  |  |
| 4. | Atskirų srauto kanalų skaičius pratekamoje celėje | Ne mažiau nei 2 |  |  |
| 5. | Celės tūris | Ne didesnis nei 1 μl |  |  |
| 6. | Srauto tėkmės valdymas | Švirkštiniais siurbliais ir integruotu degazatoriumi, esant dviem kanalų konfigūracijoms: naudojant kiekvieną kanalą atskirai arba nuosekliai (vieną po kito) |  |  |
| 7. | Srauto greitis | Turi būti galimybė keisti srauto greitį ne siauresniame intervale nei nuo 1 μl/min iki 1000 μl/min |  |  |
| 8. | Mėginių skysčių padavimas | Automatinis, galimas padavimas iš 96 ar 384 mikrošulinėlių plokštelių arba iš mėgintuvėlių per mėginių padavimo linijas. |  |  |
| 9. | Mėginio tūris | Būtinas mėginio tūris: ne didesnis nei 70 μl. Įleidžiamas mėginio tūris: ne didesnis nei 50 μl. |  |  |
| 10. | Mėginio sunaudojimas | Turi būti galimas sumažinto mėginio tūrio įvedimas (dalinio ciklo naudojimas). |  |  |
| 11. | Lazeriai | Ne mažiau kaip: keturi skirtingų bangos ilgių lazeriai toje pačioje matavimo vietoje |  |  |
| 12. | Lūžio rodiklio diapazonas | Ne siauresnis nei 1.00 ‒ 1.40 |  |  |
| 13. | Agregatinės būsenos | Prietaisas turi gebėti matuoti ore ir skystoje terpėje, naudojant tą pačią konfigūraciją. |  |  |
| 14. | Veikimo režimai | Turi būti: - Kampinis nuskaitymo režimas arba „MP-PPR režimas“: nuskaitymas įvairiais kampais suteikiantis pilną PPR kreivę ir kampo – laiko sensogramą. - Fiksuoto kampo režimas, „tradicinis PPR režimas“: matavimas vienu kampu, pateikiant intensyvumo – laiko sensogramą. - Greitų kinetinių tyrimų režimas – mėginių ėmimo dažnis ne rečiau nei kas 1 ms. |  |  |
| 15. | Matavimo diapazonai | Turi būti užtikrinamas mėginio storio matavimas ne siauresniame kaip nuo 10 Å iki 20 µm intervale (matavimo diapazonas gali priklausyti nuo tiriamos medžiagos lūžio rodiklio). Turi būti užtikrinamas kinetinių parametrų matavimas ne siauresniuose intervaluose nei: ka = 103 – 108 1/(M*s), kd = 10-7 – 0.1 1/s, KD = 10-12 – 10-3 M |  |  |
| 16. | Triukšmas | Trumpalaikis triukšmas turi būti ne didesnis nei 0.3 μRIU (mikro-lūžio rodiklio vienetai), o bazinis dreifas (ilgalaikis) ne didesnis nei 1 μRIU/min |  |  |
| 17. | Temperatūra | Matavimo temperatūrų diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 15 iki 45 °C. Plokštės šulinėlio temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4 iki 40 °C. |  |  |
| 18. | Prizmė | Stiklinė prizmė, padengta elastomeru. |  |  |
| 19. | Jutikliai/Padėklai | Turi būti galimybė naudoti platų jutiklių lustų spektrą nuo padengtų metalų (Au, Ag, Cu, Pt ir kt.), neorganinių junginių (SiO2, Al2O3, TiO2 ir kt.) sluoksniais, ar su papildomai funkcionalizuotais paviršiais. |  |  |
| 20. | Programinė įranga | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 neterminuotos programinės įrangos licencijos, skirtos įrangos valdymui, duomenų peržiūrai ir kinetinei analizei, taip pat lūžio rodikliui, sluoksnio storiui ir absorbcijai apskaičiuoti pagal pilnas PPR kreives. Turi būti užtikrinta galimybė eksportuoti duomenis į MS Excel formatą. |  |  |
| 21. | Storų sluoksnių matavimai | Šis prietaisas turi galėti matuoti sluoksnius, kurių storis didesnis nei 600 nm (pavyzdžiui gyvas ląsteles). |  |  |
| 22. | Tūrinis efektas | Prietaisas turi leisti atlikti „tūrinio efekto“ (angl. bulk effect) matavimą. „Tūrinis efektas“ turi būti matuojamas tame pačiame pratekamajame kanale, kuriame matuojamas ir mėginys. |  |  |
| 23. | Papildomi priedai* | Ne mažiau nei 150 vnt. auksu (ar lygiaverčiu) dengtų jutiklių lustų. |  |  |
| 24. | Garantija* | Prekių garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo pagal Prekės priėmimo – perdavimo aktą dienos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |  |
| 25. | Instaliavimas, derinimas ir paleidimas* | Privalo būti atlikta įrenginio instaliacija, suderinimas ir kalibravimas, veiksmingumo patikrinimas bei pademonstruotas Pirkėjui sistemos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams. |  |  |
| 26. | Įrenginio komplektacija ir pradinių eksploatacinių medžiagų rinkinys* | Kartu su įrenginiu turi būti pateiktas instaliavimui ir pradiniam sistemos paleidimui reikalingas priedų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip: a) programinė įranga; b) įrenginio eksploatavimo vadovas elektroniniu formatu; c) ne mažiau kaip 5 vnt. auksu (ar lygiaverčiu) dengtų jutiklių lustų; d) ne mažiau kaip 5 vnt. nedengtų stiklinių lustų; e) kiti gamintojo numatyti būtini priedai, reikalingi įrenginio paleidimui ir demonstraciniams matavimams atlikti. |  |  |
| 27. | Mokymai* | Po instaliacijos būtina pravesti Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga. Apmokymai turi būti pravesti 3 (trims) Pirkėjo darbuotojams, Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius, ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas. |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins Prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis Prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitinka reikiamus standartus, bei Prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys Prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei Prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad Prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.